КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ УСИЛИТЕЛЕЙ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (УРИ), ТОМОГРАФИИ И СОВПАДЕНИЯ ПОЛЯ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ОПТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ СВЕТОВОГО ЦЕНТРАТОРА.

Осуществляется с помощью комплект тест-фантомов для рентгенодиагностики КФРД-01 (далее КФРД-01).

КФРД-01 позволяет контролировать :

- контрастную чувствительность УРИ;

- пространственное разрешение УРИ;

- размер рабочего (входного) поля УРИ;

- дисторсию УРИ;

- центрацию рентгенографической кассеты по отношению осы пучка рентгеновского излучения;

- совпадение полей радиационного и оптического излучении;

- глубину (высоты) выделяемого среза томографии;

- угол томографии;

- симметричность траектории томографии.

- Состав.

КФРД-01 содержит:

- Тест-фантом контроля контрастной чувствительности;

- тест-фантом контроля пространственного разрешения;

- тест-фантом контроля размера рабочего поля и дисторсии ТГН;

- тест-фантом контроля центрации и совпадения полей;

- центральную метку;

- тест-фантом ТКТ-01;

- тест-фантом ТКТ-02.

  - Тест-фантом контроля геометрических искажений ТГН представляет собой подложку из фольгированного гетинакса (см. рис.1) толщиной 1 мм с вытравленным рисунком измерительной таблицы.

  - Тест-фантом контроля пространственного разрешения представляет из себя рентгенопрозрачную прямоугольную подложку из оргстекла (см. рис.2) размером 50 х 50 мм с нанесенными на нее мирами из трех полос (в количестве 21) с разрешением от 0,5 до 5,0 (пар линии)/мм, которая при измерении помещается в специальное отверстие тест-фантома ТГН по центру.

  - Тест-фантом контроля контрастной чувствительности представляет собой рентгеноконтрастную прямоугольную подложку из меди (см. рис.3) толщиной 1 мм с наклеенными на нее круглыми алюминиевыми фильтрами диаметром 15 мм, в количестве 6 штук с шагом по толщине от 0,3 до 2,0 мм.

  - Тест-фантом контроля центрации и совпадения полей представляет собой (см. рис.4) прямоугольную рентгенопрозрачную подложку размером 160 х 210 мм и толщиной 1 мм с нанесенным из рентгеноконтрастного материала симметрично центру прямоугольником размером 130 х 180 мм и квадратом размером 100х100. По центру подложки и параллельно сторонам прямоугольника выгравировано перекрестие. В центре  подложки и касательно сторон вписанного прямоугольника симметрично закреплены рентгеноконтрастные кольца толщиной 0.5 мм, с внешним и внутренним диаметрами соответственно 8мм и 10 мм таким образом, что их центры лежат на линиях перекрестия. В центре каждого кольца вписан крест из рентгеноконтрастного вещества. Для определения положения снимка в одном из углов вписанного прямоугольника имеется метка из меди.

  - Центральная метка представляет из себя кольцо из рентгеноконтрастного вещества толщиной 0.5 мм, с внешним и внутренним диаметром соответственно 8 мм и 10 мм.

  - Тест-фантом ТКТ-01 представляет собой рентгеноконтрастную линейку длиной 20 см, толщиной 1.5 мм со сквозными отверстиями(Ф1,5) по длине линейки вдоль оси симметрии. Расстояние между отверстиями 10 мм. Уровни глубины выделяемого среза 5.0 и 10.0 и 15,0см помечаются соответствующим числом дополнительных сквозных отверстий от 1 до 3 диаметром 1.5 мм, расположенных по сторонам основного отверстия. Линейка устанавливается под углом 45 градусов к плоскости деки II рабочего места рентгеновского аппарата (рентгеноснимочный стол) с помощью специальной треугольной подставке с углом наклона 450.

  - . модуль ТКТ-01 устанавливается на деке рентгенографического стола рентгенодиагностического аппарата.

  - Тест-фантом ТКТ-02 представляет собой рентгеноконтрастную продольную полосу толщиной 1.5 мм с тремя отверстиями по центральной оси диаметром 1.0 мм, изогнутую в виде буквы «П» таким образом, что расстояние по вертикали от плоскости двух крайних отверстий до плоскости центрального отверстия составляет 50 мм.

- Методика контроля.

Методика контроля технических параметров усилителей рентгеновского изображения соответствует ГОСТ 26141-84. (Усилители рентгеновского изображения медицинских рентгеновских аппаратов. Общие технические требования. Методы испытаний.) и рекомендациям МЗ РФ Р42-509-96, Часть 8 (МЭК 1223-2-8-94)

  - Оценка размера рабочего поля и дисторсии УРИ.

Тест-фантом ТГН с помощью липкой ленты закрепляется на деке УРИ в центре рабочего поля УРИ.

    - Приборы и оборудование:

- тест-фантом ТГН;

- линейка;

- испытуемое УРИ.

    - Размер рабочего поля УРИ определяется визуально в соответствии с п.п. 3.5. ГОСТ 26141-84. Результаты измерений должны соответствовать п.п. 2.1.2. ГОСТ 26141-84 или технической документации на УРИ.

    - Дисторсия  определяются в соответствии с п.п. 3.6. ГОСТ 26141-84. Результаты измерений должны соответствовать п.п. 2.1.4. ГОСТ 26141-84 или технической документации на УРИ.

  - Измерение пространственного разрешения УРИ.

Тест-фантом контроля пространственного разрешения с помощью липкой ленты закрепляется на деке УРИ соответственно по центру и по краю рабочего поля, исходя из конкретной задачи исследования.

    - Приборы и оборудование.

- тест-фантом контроля пространственного разрешения 0,5-5 пар линии на мм;

- испытуемое УРИ.

    - Пространственное разрешение УРИ определяется визуально в соответствии с п.п. 3.5. ГОСТ 26141-84. Результаты измерений должны соответствовать п.п. 2.1.4. ГОСТ 26141-84 или технической документации на УРИ.

  - Измерение контрастной чувствительности УРИ.

Тест-фантом контрастной чувствительности с помощью липкой ленты закрепляется на деке УРИ по центру рабочего поля таким образом, чтобы медный фильтр оказался на стороне пучка рентгеновского излучения.

    - Приборы и оборудование.

- тест-фантом контроля контрастной чувствительности 0,5 - 3 %;

- испытуемое УРИ.

    - Контрастная чувствительность УРИ определяется визуально по изображению кругов в соответствии с п.п. 2.1.5. и п.п. 3.5. ГОСТ 26141-84 по таблице 1.

Таблица 1

| Количество различаемых кругов | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контрастная чувствительность, % | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 |

  - Контроль центрации рентгенографической кассеты по отношению оси пучка рентгеновского излучения и совпадение полей радиационного и оптического излучении.

    - Приборы и оборудование:

- Тест-фантом контроля центрации и совпадения полей;

- Центральная метка;

- линейка;

- испытуемое рабочее место со световым центратором.

3.4.2 Тест-фантом контроля центрации и совпадения полей устанавливается (закрепляется) на деке рентгенографического стола таким образом, чтобы световое поле диафрагмы и ее центральное перекрестие совпадали с контуром вписанного прямоугольника или квадрата и перекрестием модуля (см. рис 5, 6).

3.4.3 В центре рабочей поверхности рентгенографической кассеты 18 х 24 размещается центральная метка. Подготовленная таким образом заряженная рентгеновская кассета вставляется в кассетодержатель снимочного стола (см. рис.7) и юстируется по световому маркеру диафрагмы излучателя. Рентгеновский излучатель устанавливается на фокусном расстоянии 1 м.

3.4.4 Далее производится снимок в режиме «кисть».

3.4.5 Совпадение радиационного и светового полей определяется визуально по полученному изображению МСП на пленке в соответствии с п.п. 2.4.13. ГОСТ 26140-84 по расхождению изображений отверстий в фильтрах и центральной метки, а также по расхождению изображения вписанного прямоугольника или квадрата и границы засветки пленки (рис.8). Величина расхождения измеряется с помощью линейки или измерительной сетки и не должна превышать 10 мм. Изображение надписи на снимке позволяет определить направление несовпадения.

3.5. контроль характеристик томографа

    - Определение глубины (высоты) выделяемого среза.

При контроле глубины выделяемого среза томографии тест-фантом ТКТ-01 размещается на деке II рабочего места рентгеновского аппарата в поле прямого облучения под прямым углом к плоскости томографии. Органами управления аппарата устанавливается угол томографии и производится томографический снимок в режиме «кисти».

Приборы и оборудование:

- тест-фантом ТКТ-01;

- рентгеновская кассета;

- линейка;

- испытуемое рабочее место с томографической приставкой.

Определение глубины выделяемого среза производится визуально по рентгенограмме модуля ТКТ-01 при заданной глубине выделяемого среза из ряда 5.0, 10.0, 15 и 20 см. За величину глубины среза принимается положение наиболее четкого изображения отверстия выбранного сектора линейки (см. рис.9).

    - Определение угла томографии и траекторных характеристик.

До проверки угла томографии и траекторных характеристик режима томографии рентгеновского аппарата проверяется центрация и совпадения радиационного и светового полей в соответствии с п. 3.4 и глубина среза с помощью тест-фантома ТКТ-01. При получении положительного результата тест-фантом ТКТ-02 размещается в середине рентгеновской кассеты размером 13 х 18, расположенной на деке II рабочего места рентгеновского аппарата таким образом, чтобы при угле томографии 0о перекрестие от светового центратора  совместилась со средним отверстием тест-фантома, а остальные два отверстия находились на горизонтальной линии перекрестия. Органами управления аппарата устанавливается исследуемый угол томографии, глубина среза 5 см и производится томографический снимок в режиме «кисти».

Приборы и оборудование:

- тест-фантом ТКТ-02;

- рентгеновская кассета;

- линейка;

- транспортир;

- испытуемое рабочее место с томографической приставкой.

Определение угла томографии производится визуально по рентгенограмме модуля ТКТ-02 при заданной глубине выделяемого среза томографии 5.0 см. Угол томографии вычисляется по формуле:

 = 2 arctg (L/ 100 )

Где L – длинна отрезка следа центральной точки модуля [мм ] (см. рис 11).

Определение характеристик траектории томографии производится визуально по рентгенограмме модуля ТКТ-02 при заданной глубине выделяемого среза томографии 5.0 см. Симметричность траектории (lлев. =  lпр.) вычисляется как расстояние d между центром отрезка следа центральной точки модуля и серединой расстояния между ее двумя крайними точками.

Направление симметрии (левый или правый) определяется направлением смещения цента отрезка следа и серединой расстояния между двумя крайними точками тест-фантома (см. рис.12).

## Контроль величины пульсации анодного напряжения

Для оценки необходимо провести измерения сигнала  на экране осциллографа: при размещении в ДРИ  к источнику при этом изменяется интенсивность излучения, падающая на детектор. Измерение производится так же, как в предыдущем случае. Затем в соответствии с соотношением 2 пересчитываются пульса-ции интенсивности в пульсации напряжения. Для облегчения пересчета может быть использована зависимость (рис. 13), где приведены рассчитанные значения пульсации анодного напряжения Ua в зависимости от пульсаций, зарегис-трированных детектором V.

Рис. 13

Контроль переходных коммутационных процессов и характерных неисправностей в главной цепи аппарата

Эксперимент проводится аналогично. Характер переходных процессов может изучаться как непосредственно по сигналу осциллографа, так и путем пересчета в значения напряжения. На рис.14 и рис.15 приведены примеры осциллографирования переходных процессов и анодного напряжения в главной цепи трехфазных рентгеновских аппаратов.

## Рис.14

Регистрация форм кривых анодного напряжения для разного вида питающих устройств.

а) F= 300 Гц, б) F = 600 Гц, в) F = 6000 Гц.

Рис.15

Контроль неисправностей главной цепи питания рентгеновской трубки аппарата а) и б) обрыв одной фазы в первичной и вторичной цепей соответственно в режиме «просвечивания»,

в) и г) обрыв одной фазы в первичной и вторичной цепей соответственно в режиме «Снимка».

КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Осуществляется с помощью устройства контроля радиационных и электрических характеристик рентгеновских аппаратов дистанционное “УКРЭХ” или радиационного киловольтметра Викторин 4000М+.

Эти устройство обеспечивает оперативный контроль

-величины анодного напряжения на рентгеновской трубке,

-времени экспозиции и

-радиационного выхода (мощности дозы и дозы) рентгеновской трубки.

Контроль осуществляется бесконтактным способом по рентгеновскому излучению.

могут применяться при проверке, настройке, ремонте и техническом обслуживании рентгенодиагностических аппаратов как в условиях их эксплуатации в медицинских учреждениях, так и при приемо-сдаточных испытаниях на заводе изготовителе и в ремонтных организациях.