Описание и технические характеристики аппарата ВЧ ИВЛ Chirolog SV alfa V

1. Назначение и применение

Сервовентилятор Chirolog SV alfa V (далее SV alfa V) предназначен для интенсивной терапии пациентов, начиная с управляемой вентиляции, через вспомогательную к самостоятельной вентиляции легких пациентов.

Вентилятор SV alfa V расширен ALFA-Jet модулем для возможности применения струйной искусственной вентиляции.

SV alfa V обеспечивает следующие режимы искусственной вентиляции легких (ИВЛ):

- (S)CMV (IPPV) или (S)CMV + SIGH -volume control

- P - (S)CMV - pressure control (SPC)

- PS - pressure support - ассистированная вентиляция (AV с поддержкой давлением)

- SIMV

- SIMV + PS (PS - SIMV)

- EMMV

- APRV (ВIРАР)

- CPAP - специальное состояние PS

- MANUAL мануальная вентиляция, с ограничением по объему или давлению

- MSV - мониторированная самостоятельная вентиляция - специальное состояние PS

Все режимы возможно комбинировать с PEEP. Основные вентиляционные режимы - SCMV, SIMV, APRV, SPC, PS подход к ним прямо с клавиатуры аппарата, остальные специальные режимы и их сочетания доступны из меню. В общем можно использовать 12 основных режимов вентиляции и 19 модификаций вентиляционных режимов с PEEP.

В течение применения всех вентиляционных режимов классической (ИВЛ) и высокочастотной струйной вентиляции возможно мониторировать полезное действие ИВЛ и состояние пациента посредством пульсоксиметрии с оценкой сатурации SpO2, частоты пульса сердца и плетизмографической кривой.

Аппарат SV alfa V представляет собой мобильный вентилятор для клинического решения в медицине критических состояний и в области интенсивной заботы.

ПРЕДУПЕЖДЕНИЕ:       Аппарат не предназначен для применения во взрывоопасной

среде

2. Технические данные

2.1. Вентилятор

Вентиляционные режимы:	SCMV(PPV-assist), SCMV-SIGH, SIMV, SlMV-p, EMMV, SPC, PS, SB-CPAP, APRV(BEPAP), Manual-V, Manual-p, +сочетание режимов с PEEP;

Дыхательный объем	Vt: 0,1 - 2 1;

Тревога дыхательного объема Warning Vtw: 70 ml;

Тревога дыхательного объема 1 степени Vta: 50 ml;

Частота f: 8 - 60 цикл./мин;

Время вдоха	Ti: 20 - 70% от Тс;

Пауза в конце вдоха	Тр: 0 - 30% от Ti;

Мах. минутная вентиляция	MVmax: 25 l/min;

Min. минутная вентиляция	MVmin: 1 l/min;

Мах. рабочее давление Pw: 1 – 7 kPa, через переключатель до 10kPa;

Частота машинных циклов при режиме SIMV fsimv: 0,2 - 25 цикл/мин;

Чувствительность асситора (триггера): 100 - 500 Ра;

Избыточное давление в конце выдоха PEEP: 0 - 2 kPa;

Поддержка давлением при режиме PS: 0 - 4 kPa;

Частота режима APRV fap: 2 - 15 цикл/мин;

Продолжительность избыт. давл. РЕЕРар	Тар: 40 - 70% от Тс;

РЕЕРар при режиме APRV	РЕЕРар: 0 - 2 kPa;

Глубокий вдох - каждый 100-ый вдох поддержка давлением с рабочим давлением Pw + 500 Ра при ограничении давления Pmах - 50 Ра;

Концентрация O2   в инспирационном потоке  21 - 100%, автоматическая переоксигенация пациента;

Min. / mах. поток вентилятора Qmax 0.05/2.5 l/sec;

Средний уровень шума А на расст. 1 m при минутной вентиляции 20 1/min < 60 dB (A)

Давление питания О2: 0,3 - 0,6 МРа;

Напряжение питания 230/110 V ~ 50/60 Hz - класс I., тип В;

Собственный источник энергий 24V/10 Ah Pb аккумулятор без ухода;

Время хода от собственного источника при default параметрах	больше 2 часов;

Потребл. мощность сервовентилятора 130 VA;

Мах. потр. мощность, отнимаемая из розеток 1450 VA;

Compliance /растяжимость/

- дыхательного контура: 17 ml/kPa;

- комплект вентилятор + дых. Контур: 20ml/kPa;

Сопротивление на выдохе: 490 Ра при 60 l/min;

Автомат. поправка compliance дыхательного контурадля выполнения заданного Vt.

2.2. Пульсоксиметр

SpO2

- диапазон: 0-100%;

- точность : ± 2% для 70 - 100% SpO2, ± 3% для 50 - 69% SpO2;

Пульс

- диапазон: 30 - 254 пульс/мин;

- точность: ± 2% для 30 – 100 пульс/мин;

Плетизмографическая кривая изображена для наибольшей разрешающей способности с помощью автоматической регулировки прибыли /0 - 100 /.

2.3. Тревоги вентилятора

Тревоги 1-ой степени - ситуация, которая непосредственно угрожает жизни пациента;

Тревоги 2-ой степени -  предупреждение (warning) - выход за пределы установленного или программой определенного значения;

Сообщение о неисправности - неисправность в программе или совокупности данных.

Значения для тревоги:

Давление

Минутная вентиляция

Концентрация %FiO2

Рmах Pmin

MVmax MVmin

O2mах

O2min

1 - 7 kPa no 10 kPa

-1.5 - 4kPa

1 - 25 l/min

1 - 25 l/min

18 по 100%

18 по 100%

2.4.	Габариты вентилятора

Габариты /ширина х глубина х высота/: 520 х 585 х 1000 mm (на штативе - мобильная модификация);
Масса: 85 kg ± 10%.

2.5. Струйный небулизатор

Давление питания Расход  О2 Количество аэрозоли

400 kPa

3 l/min

20±8 1/gh при default параметра

2.6. ALFA-Jet модуль (высокочастотный)

| Наименование | Изменение | Default |
| --- | --- | --- |
| Входное давление О2 | 0,3 - 0,6МРа |  |
| Расход О2 | min. 30 l/min |  |
| Частота | 10 - 280 цикл/мин | 120 цикл/мин |
| Время вдоха | 30-70% с Тс | 50% с Тс |
| Изменение инсуфляционного давления | 0-250 Кра |  |
| Макс, вентиляционная энергия при инсуфляционном давлении 160 МРа сопло вдоха сопло выдоха | 4,0 МРа | 4,0 МРа |
| Мультисопловые генераторы, комплект | 3-9 и 0 |  |
| FiО2 для МGТ | 0,55 - 0,65 |  |
| Макс. страховочное давление Pmах | 2 - 7 kPa | 5 kPa |
| Мин. страховочное давление р mm | -l,5 – 2 kPa | - 1,0 kPa |
| Избыточное давление в конце вдоха PEEP (не устанавливается, но мониторируется функцией тревоги PEEP макс.) | 2 кРа | 1 кРа |
| Режим ВЧС ИВЛ импульсный (INPULZ) Тi автоматическое отключение Pex нейтральный (NEUTR) Тi экспульсный (EXPULZ) Ti | < 45% 45 - 55% > 55% | 40% 50% 60% |
| Время применения режимов импульсный (INPULZ) нейтральный (NEUTR) экспульсный (EXPULZ) | max. 3 min (потом автоматический переход в режим NEUTR) max. 120 min max. 30 min. | 2 min. 30 min. 30 min. |
| Подготовка к работе | до 20 сек. только режим NEUTR |  |
| Bypass | 10 – 40 l/min | 24 l/min |