ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ПРИМЕНЕНИЮ  РЕАГЕНТОВ (производства CDS)

ДЛЯ  ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ  АНАЛИЗАТОРОВ  «ADVIA 60»

# Назначение

Изотонический разбавитель предназначен для разведения пробы и представляет собой буферный раствор со строго определенными значениями рН, проводимости и осмолярности, что обеспечивает поддержание постоянного объема клеток. Специальные добавки, воздействуя на мембраны клеток, дают возможность дифференцировать лейкоциты на три субпопуляции.

Лизирующий раствор необходим для полного разрушения эритроцитов и перевода различных форм гемоглобина в единую форму. Гемолитики могут быть двух видов: циановые и бесциановые. Кроме лизиса эритроцитов, мешающих определению лейкоцитов, и обеспечения измерения гемоглобина, у лизирующего раствора есть еще одно важное свойство: в приборах с частичной дифференциацией лейкоцитов он селективно воздействует на мембраны лейкоцитов, модифицируя их, благодаря чему становится возможным разделить лейкоциты на 3 фракции: лимфоциты, гранулоциты и «средние» клетки.

Промывающий раствор (ферментативный) предназначен для профилактической промывки всей гидросистемы прибора, в том числе гемоглобиновой и счетных камер. Это штатная процедура, выполняется автоматически через заданное количество проб и при выключении прибора.

## Очищающий раствор (гипохлоритный) предназначен для устранения засоров апертур, заборной иглы, вызванных  биологическими сгустками, для очистки дренажной системы, гемоглобиновой и счетных камер, а так же для технического обслуживания (дезинфекции) прибора.

## Таблица соответствия наименований реагентов производства

## CDS  и «BAYER»

| Номенклатурный номер | Юнисол | BAYER |
| --- | --- | --- |
| 501241 | Изотонический разбавитель | sysDIL sysLYSE sysKLEN |
| 501242 | Лизирующий раствор |  |
| 501239 | Ферментативный очищающий раствор Юниклин, 1 л/уп. Абакус, Микрос |  |
| 501238 | Очищающий раствор Юниклин, 500 мл/уп. Абакус, Микрос | sysCLEAR |

## Порядок замены реагентов

- Включить прибор в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Убедиться, что фон соответствует нормальным значениям.

- Отключить в приборе режим «PAC»:

  - Войти в главное меню, нажав клавишу «Esc» (если Вы находитесь в режиме измерения).

  - Выбрать меню № 4 «Service» и нажать «Enter».

  - Выбрать подменю № 7 «Technician» и нажать «Enter».

  - Ввести код «421» и нажать «Enter».

  - Выбрать программу № 5 «Reagent PA» и нажать «Enter».

  - Выбрать условие «NO» и нажать «Enter».

- Выключить прибор. Отсоединить пакет «TimePac».

- Подсоединить трубки, из прилагаемого комплекта, к штуцерам прибора, в соответствии с их маркировкой. Ближний, к лицевой панели, штуцер - № 1 (промывающий раствор), средний - № 2 (лизирующий раствор), дальний - № 3 (изотонический разбавитель).

- Подсоединить прибор к «новым» реагентам при помощи крышек с отверстиями и трубок, в соответствии с их маркировкой.

- Выполнить заполнение прибора всеми реагентами 3 – 4 раза, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Убедиться, что фон соответствует нормальным значениям (провести процедуру «Start Up»).

- Измерить контрольную кровь 2 – 3 раза. При необходимости, откалибровать прибор в ручном режиме (изменять калибровочные коэффициенты) или автоматическом, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

- Далее, по мере эксплуатации, при замене одного из реагентов следует 2 – 3 раза выполнить процедуру «Prime» (заполнение) только для одного, замененного реагента.

Прилагаемый комплект для подключения реагентов CDS

- Крышки с отверстиями под изотонический (V - 10л, d - 5мм), лизирующий (V - 1л, d - 5мм) и промывающий (V - 1л, d - 5мм) растворы - по одной штуке.

- Комплект промаркированных заборных трубок с адаптерами, шильдами и погружаемыми наконечниками:

  - Для изотонического разбавителя  - 80 / 40 см.

  - Для лизирующего раствора            - 40 / 25 см.

  - Для промывающего раствора         - 40 / 25 см.

- Сливная трубка с адаптером                                     - 120 см.

# Text boxes

TIMEPAC