КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

1.Испаритель формалина и аммиака автоматический 5.01.003.02

Назначение: Дезинфекционная обработка (обеззараживание) боксов микробиологической безопасности парами формальдегида после работы с опасными для здоровья человека патогенными биологическими агентами (ПБА) и микроорганизмами, в следующих случаях:

перед любым мероприятием по техническому обслуживанию, (когда необходим доступ к потенциально загрязненным частям);

перед проверкой целостности НЕРА-фильтров;

перед заменой НЕРА-фильтров;

при устранении последствий аварий, связанных с разливом/разбрызгиванием внутри рабочей камеры бокса жидкостей, содержащих опасные ПБА и микроорганизмы (при подозрении на их попадание на НЕРА-фильтр, внутрь скрытых полостей и на недоступные поверхности бокса);

перед утилизацией бокса;

в некоторых случаях при смене вида работ.

Принцип действия:

Обработка выполняется согласно ГОСТ Р ЕН 12469-2010 (EN 12469:2000). Суть метода обработки заключается в испарении внутри бокса (герметично изолированного от внешней среды) раствора формалина (НСНО) (37%-го раствора) с равным по объёму количеством воды с последующей выдержкой времени не менее 6 часов для гибели микроорганизмов и спор. Чтобы после этого нейтрализовать пары формальдегида, осуществляется испарение водного аммиака (NH3) (25%-го раствора). Для проведения обработки в рабочую камеру бокса помещают испаритель, в емкости испарителя заправляются реагенты, в систему управления испарителя вносятся необходимые значения времени обработки, затем бокс изолируют от внешней среды с помощью воздухонепроницаемого пакета. Внутри пакета запускают процесс испарения формалина и аммония. Процесс выполняется в автоматическом режиме.

Основные параметры и размеры:

| Габаритные размеры испарителя /ШхГхВ/, мм | 198х156х278 |
| --- | --- |
| Габаритные размеры испарителя с поднятой ручкой /ШхГхВ/, мм | 198х156х348 |
| Объем емкости для формалина: - номинальный объем, см3 - объем, который ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать при заправке, см3 | 800 720 |
| Объем емкости для аммиака: - номинальный объем, см3 - объем, который ЗАПРЕЩАЕТСЯ превышать при заправке, см3 | 320 240 |
| Параметры электропитания испарителя: - напряжение, В~ - частота, Гц | 220-240 50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 200 |
| Масса испарителя (сухая), кг, не более | 5,3 |

| Максимальный объем пространства, который можно обработать с помощью испарителя, м3 | 6 |
| --- | --- |
| Время испарения реагентов* для обработки 1 м3 объема, мин: - смесь формалина (37%) с водой (≈120 мл) - раствор аммиака (25%) (≈ 40 мл) | ≈40-45 ≈15-20 |
| Время испарения реагентов* для обработки 6 м3 объема, мин: - смесь формалина (37%) с водой (≈720 мл) - раствор аммиака (25%) (≈ 240 мл) | ≈240-270 ≈90-120 |
| Максимальная температура нагрева корпуса при испарении реагентов, 0 С | ≈ 40 |

Система управления микропроцессорная:

● автоматическое выполнение последовательности испарения реагентов и выдержки времени воздействия;

● в случае сбоя электропитания в середине процесса испаритель автоматически восстановит цикл обеззараживания при восстановлении электропитания;

● индикация меню и текущего состояния работы на ЖК-дисплее;

● дополнительная индикация о работе испарителя с помощью светодиодов разного цвета;

● задание времени подготовки;

● индикация оставшегося времени подготовки во время работы;

● задание времени выдержки раствора формалина (НСНО);

● индикация процесса испарения НСНО;

● индикация оставшегося времени выдержки НСНО;

● задание времени выдержки раствора аммиака (NН3);

● индикация процесса испарения NН3;

● индикация оставшегося времени выдержки NН3.

Стоимость единицы продукции  с учетом доставки в г.Москву                                     153 000,00 руб.

(НДС не облагается)

Срок изготовления                 							             60 дней

(максимальный)

Гарантия              							                          	 24 месяца

Исполнитель: начальник  отдела сбыта и маркетинга Воробьев Евгений

Тел. (3513) 255-255, доб.111