При этом длительность импульса регулируется в пределах 4—10 мсек. при частоте следования 50 гц. Средняя интенсивность колебаний в этом случае меньше указанной на шкале во столько раз, во сколько длительность импульсов меньше периода их следования.

В эксплуатации должен производиться периодический контроль калибровки шкалы регулятора интенсивности. Для этого с помощью специального прибора измеряется выходная ультразвуковая мощность аппарата, определяемая как произведение интенсивности на величину рабочей площади излучателя.

Измерения мощности основаны (на том, что распространяющаяся ультразвуковая волна оказывает постоянное давление на поверхность тела, препятствующего ее распространению. Величина этого давления при полном отражении от препятствия прямо пропорциональна интенсивности и обратно пропорциональна скорости распространения ультразвука. Несмотря на то что оказываемое волной давление очень невелико (при максимальных терапевтических интенсивностях в воде или тканях тела — десятитысячные доли атмосферы), его можно измерить чувствительными приборами (см. § 3 раздела 2), которые градуируются в величинах излучаемой источником ультразвука мощности.

Раздел   2

АППАРАТЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

§ 1. Аппараты для ультразвуковой терапии переносные

Переносный аппарат для ультразвуковой терапии УТП-1 разработан ВНИИМП и выпускается Московским заводом ЭМА.

Основные технические данные аппарата: частота ультразвуковых колебаний 880 кгц± 1 % (в аппаратах, выпускавшихся до 1963 г. 830± ±15 кгц); максимальная мощность ультразвука 8—10 вт; максимальная интенсивность 2—2,5 вт/см2 (площадь излучателя 4 см2); регулировка мощности осуществляется 10-ю ступенями; аппарат работает как в непрерывном, так и в импульсном режимах при длительности импульсов 10±2, 4±,1, 2±0,5 мсек и частоте повторения импульсов 50 вд; питание от сети переменного тока частотой 50 гц, напряжением 127 и 220 в с отклонениями от +5% до —15% от номинального; максимальная потребляемая из сети мощность 165 ва. Габаритные размеры корпуса аппарата 320X420X135 мм, вес около 13 кг.

Принципиальная электрическая схема аппарата приведена на рис. 221 (см. вкладку).

Высокочастотный генератор для питания кварцевого пьезоэлектрического преобразователя собран по схеме с самовозбуждением на пентоде ГУ-50 (Л5). Колебательная система генератора с емкостной обратной связью состоит из катушки индуктивности 2, емкости высокочастотного кабеля, которым кварцевый пьезоэлектрический преобразователь подключен к генератору, и конденсатора 14. Для повышения высокочастотного напряжения на преобразователе до необходимой величины (2,5 кв) генераторная лампа подключена к части витков катушки индуктивности 2. Настройка генератора на частоту пьезоэлектрического преобразователя производится конденсатором 1 переменной емкости.

Автоматическое смещение образуется на включенных в цепь сетки резисторах 43, 44.

Анодная цепь генератора питается по параллельной схеме от выпрямителя, собранного по схеме удвоения на диодах Д7—-Д14 и конденсаторах 6—7. Конденсатор 16 в анодной цепи разделительный, дроссель 3 и конденсатор 18 — блокировочные.

Регулировка выходной мощности генератора производится изменением напряжения на экранирующей сетке генераторной лампы. Напряжение, снимаемое с конденсатора 6 схемы удвоения, через гасящие резисторы 29—32 подается на цепочку последовательно включенных резисторов 5—16, образующих ступенчатый делитель напряжения. С помощью переключателя ВЗ экранирующая сетка генераторной лампы подключается к одному из отводов делителя. Для уменьшения колебаний мощности генератора при изменении напряжения питающей сети напряжение, подводимое к делителю, стабилизируется стабилитроном СПП (./77).

Переменный резистор 5 предназначен для заводской регулировки максимальной величины выходной мощности генератора.

В выключенном положении переключателя ВЗ для надежного запирания генераторной лампы на ее экранирующую сетку подается отрицательное напряжение, снимаемое с выпрямителя, собранного по мостовой схеме на полупроводниковых диодах ДЗ—Д6 с фильтровым конденсатором 9.

По высокой частоте экранирующая сетка блокирована конденсатором 17.

Для обеспечения импульсного режима генератора в аппарате имеется модулятор, собранный на двух лампах 6Н1П (Л2, ЛЗ). Из положительной полуволны напряжения сети частотой 50 гц левым (по схеме) триодом Л2 формируется импульс, близкий по форме к прямоугольному. Полученные после дифференцирования с помощью конденсатора и резисторов 34 и 37 короткие положительные импульсы запускают ждущий мультивибратор с катодной связью, собранный на лампе ЛЗ и правой половине Л2. С помощью переключателя В4 можно изменять сопротивление утечки сетки правого триода лампы ЛЗ. Это обеспечивает регулировку длительности импульса мультивибратора.

Переключатель режима В4 имеет четыре положения: три положения, соответствующие импульсному режиму с одной из трех возможных длительностей импульсов, и одно положение, соответствующее непрерывному режиму. В импульсном режиме анодные токи параллельно включенных правых половин ламп Л2 и ЛЗ создают на резисторах 43—44 отрицательное падение напряжения, запирающее генераторную лампу. В момент формирования импульса ждущим мультивибратором правые половины ламп Л2 и ЛЗ закрываются, и анодные токи их прекращаются. При этом снимается запирающее напряжение на резисторах 43—44, и в генераторе возникают высокочастотные колебания. Длительность высокочастотного импульса генератора соответствует длительности модулирующего импульса.

В режиме непрерывной генерации переключатель В4 разрывает анодную цепь ламп Л2 и ЛЗ, и запирающее напряжение на резисторах 43—44 снимается полностью.

Напряжение на аноды ламп Л2 и ЛЗ подается от конденсатора 9 мостовой схемы на диодах ДЗ—Д5.

Питание всех выпрямителей и цепей накала осуществляется от силового трансформатора Тр1. Первичная обмотка трансформатора секционирована для подключения к сети напряжением 127 и 220 в. С помощью отводов от первичной обмотки и переключателя В1 осуществляется компенсация изменений напряжения сети. Контроль за напряжением питания производится по измерительному прибору МП. Прибор подключается к накальной обмотке трансформатора через полупроводниковые диоды Д1 и Д2 и подбираемый на заводе регулировочный резистор 1.

Процедурные часы с синхронным электродвигателем СД2 (N11) обеспечивают автоматическое выключение генератора по истечении установленного по ним времени. Это осуществляется с помощью контактов 1—2 микровыключателя В5, разрывающих цепь питания экрани-

18*

275

рующей сетки генераторной лампы. Одновременно включается цепь питания зуммера У/, и гаснет неоновая сигнальная лампа ЛН1. Через 20—30 секунд размыкаются контакты 1—2 микровыключателя В6, останавливая процедурные часы и прекращая звуковой сигнал зуммера.

Напряжение сети подается на трансформатор через экранированный сетевой фильтр, состоящий из защитных блоков С19 и С20 и катушки индуктивности /. В цепи первичной обмотки трансформатора включены блокировочные контакты КП1 и КП2, размыкающие цепь питания при снятии верхней или нижней крышки корпуса аппарата, и предохранитель ПР1. Предохранитель используется также как переключатель (В2) напряжения питания аппарата.

Рис. 224. Аппарат УТП-1 со снятой нижней крышкой.

Общее устройство аппарата. Аппарат (рис. 222) смонтирован на каркасе 1 в плоском металлическом корпусе со съемными нижней и верхней крышками. На панели управления расположены: индикатор 2 напряжения питания, ручка 3 переключателя рода работы, ручка 4 процедурных часов, ручка 5 регулятора интенсивности, сигнальная лампа 6. На правой стенке корпуса укреплен держатель ультразвуковой головки 7. Рядом расположены ручка подстройки частоты генератора и выход высокочастотного кабеля. На левой стенке расположены ручка компенсатора напряжения сети и розетка для присоединения сетевого шнура. На рис. 223 показан аппарат со снятой верхней крышкой. В правой части находится катушка индуктивности 1 генератора. В средней части расположен силовой трансформатор 2, установлены панели генераторной 3 и модуляторных 4 ламп. Слева размещены расшивоч-ные планки 5 с укрепленными на них электрическими деталями.

На рис. 224 аппарат показан со снятой нижней крышкой. Слева расположена катушка 1 генератора, в центре трансформатор 2, генераторная 3 и модуляторные 4 лампы, оправа экран 5 защитного сетевого фильтра. Под панелью управления находятся: в центре — процедурные часы 6, справа — переключатель 7 рода работы, слева — переключатель 8 интенсивности и переменный конденсатор 9 контура генератора.

Ультразвуковая головка представляет собой алюминиевый стакан, в который впрессован резонатор с кварцевой пластинкой. С противоположной стороны стакан оканчивается ручкой, сквозь которую проходит

высокочастотный кабель. К аппарату придается запасной кабель со штеккером на одном конце и ручкой на другом.

Управление аппаратом при проведении процедуры. Проверив правильность установки предохранителя — переключателя соответственно напряжению сети и заземлив аппарат, устанавливают ручки компенсатора напряжения сети .и регулятора интенсивности в выключенное положение, а ручку переключателя режима работы — в положение «непрерывный». Если ультразвуковая головка была отключена, то вставляют вилку высокочастотного разъема на конце кабеля головки в розетку на правой боковой стенке аппарата. Затем производят предварительную проверку аппарата. Для этого вставляют головку в горловину измерителя мощности ультразвукового излучения (см. § 3). Вставив вилку сетевого шнура в штепсельную розетку, включают аппарат поворотом ручки компенсатора сети по часовой стрелке. Ручку поворачивают до тех пор, пока стрелка индикатора напряжения не окажется в секторе на шкале прибора. После прогрева аппарата в течение 5— 10 минут устанавливают ручку процедурных часов в положение 3— 5 минут (при этом загорается индикаторная лампа). Установив ручку регулятора интенсивности в положение «1,0», подстраивают с помощью ручки на правой боковой стенке аппарата частоту генератора в резонанс с собственной частотой пьезопреобразователя. Момент резонанса определяется по максимальному показанию измерителя мощности. Затем, установив ручку переключателя интенсивности в положение «2,0», с помощью измерителя проверяют максимальную мощность аппарата (она должна составлять не менее 8 вт).

Для проверки исправности импульсного модулятора переключают аппарат в режим импульсной работы. Измеренная мощность должна составлять половину мощности в непрерывном режиме, если длительность импульса 10 мсек. При длительности импульсов 4 и 2 мсек мощность должна составлять соответственно 0,2 и 0,1 от мощности в непрерывном режиме. Убедившись по показаниям измерителя в исправности аппарата, переводят ручку процедурных часов в нулевое положение.

На этом заканчивается предварительная проверка аппарата. После проверки устанавливают соответствующими ручками требуемый режим работы. Затем задав по процедурным часам длительность процедуры, приступают к ее проведению.

По истечении заданного времени автоматически прекращается излучение ультразвука, и гаснет сигнальная лампочка. Ручку регулировки интенсивности ставят в положение «0». Если через 5—10 минут будет проводиться следующая процедура, аппарат можно не выключать. По окончании всех процедур ручку компенсатора сети ставят в положение «выкл.». Вилку сетевого шнура вынимают из штепсельной розетки.

Аппарат для ультразвуковой терапии, переносный « У л ьтр аз ву к-Т5 » разработан ВНИИМП для замены аппарата УТГІ.-1 и начал выпускаться Московским заводом ЭМА с 1971 г. Основными особенностями, выгодно отличающими его от аппарата УТП-1, являются: использование в качестве пьезоэлектрического преобразователя взамен кварца значительно более дешевой керамики титаната бария; это позволило понизить напряжение питания преобразователя и, как следствие этого, заменить одножильный недостаточно гибкий коаксиальный кабель, соединяющий головку с аппаратом, гибким двухпроводным шнуром; применение вместо компенсатора напряжения питающей сети схемы стабилизации выходного напряжения и стабилизатора накала ламп; независимость выходных параметров аппарата от напряжения питания упростило его эксплуатацию и повысило точность дозиметрии; новая конструкция корпуса, отвечающая требованиям технической эстетики.

# Text boxes

Рис. 222. Общий вид аппарата УТП-1.

4	3

Рис. 223. Аппарат УТП-1 со снятой верхней крышкой.