Обслуживание камер

RAS 169A

| Действия: Очистка RBC и WBC/HGB камер. Замена уплотнительного кольца на апертуре. Замена уплотнительного кольца на электроде Необходимые инструменты: Шестигранные ключи: 2,5 Мягкая бумага Динамометрический винтоверт: MAG 013 A Кусачки | Расходные материалы Жидкое мыло Дистиллированная вода Скальпель Наконечник для микропипетки Необходимое время: 30 минут Периодичность Очистка RBC & WBC камер : 2 ( тип1 и 2) или 3 раза в год (тип 3). Замена уплотнительного кольца на апертуре: 1 в год Замена уплотнительного кольца на электроде: 1в год Запасные части - Уплотнительные кольца: XEA 328 AS |
| --- | --- |

1 -    очистка камеры RBC/ PLT( апертура 50( ):

Рис. 1

Рис. 2

Промойте камеру и рассчитывающую головку мылом, не вводите внутрь камеры острых инструментов, чтобы избежать повреждения внутренней части камеры и апертуры.	Внимание!

Не используйте для очистки апертуры твердый инструментует. Чистите апертуру кусочком мягкой бумаги или предпочтительно, между 2 пальцами.

Промывайте только дистиллированной водой

Осушите поверхность камеры мягкой бумагой.

Не прикладывайте слишком большое усилие на винты фиксации электрода, так как это может сломать апертуру.

Перед сборкой камеры рекомендуется сначала присоединить трубки к рассчитывающей головке, чтобы избежать применения ограничения на камеру.

- Поместите камеру в его зажимах фиксации.

- Повторно соедините трубки

2 – очистка камеры WBC/HGB( апертура 80 ( )

Рис. 3.

ВАЖНО!

Спектрофотометр не отсоединяется от камеры. Если он был поврежден, необходимо заменить весь блок камеры целиком.

При очистке спектрофотометра, удостоверьтесь, что вы хорошо промыли его, чтобы получить правильные показания  HGB.

# Text boxes

- Запустить процедуру осушения камер DRAIN CHAMBERS. Для этого зайти в меню SERVICE( 4 ), запустить процедуру слива из камер ( 2 )

- Запомните и зарисуйте расположение подводящих трубок перед демонтажем камеры.

- Отсоедините RBC камеру.

- Отсоедините электрод 6, который закреплен двумя винтами 7 и клемму, которую крепит винт 3(Рис. 1).

Замена уплотнительного кольца на электроде:

- Для замены уплотнительного кольца используйте конец микропипетки как показано на Рис.2.

Замена уплотнительного кольца на апертуре:

- Положите камеру на лист белой бумаги или такни.

- Осторожно удалите подсчитывающую головку 4 и промойте апертуру 5 дистиллированной водой.

Замените уплотнительные кольца 2 на новые

- Запустить процедуру осушения камер DRAIN CHAMBERS. Для этого зайти в меню SERVICE( 4 ), запустить процедуру слива из камер ( 2 )

- Ослабьте винты покрытия WBC/HGB камеры, и удалите покрытие.

- Запомните расположение трубок перед демонтажем камер.

- Отсоедините трубки от камер.

- Отсоедините камеру WBC.

- Отсоедините WBC камеру. Для этого отсоедините электрод 6, который закреплен двумя винтами 7 и клемму, которую крепит винт 3

- Произведите очистку камеры и замену уплотнительных колец на электроде и апертуре как описано в пункте 1 - очистка камеры RBC.