СОГЛАСОВАНО	УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора по качеству	Главный инженер

_______________ М.М.Лагунов	_______________ Е.С.Горюнов

«____» _______________ 2004г.	«____» _______________ 2004г.

## Инструкция

по программированию, калибровки и проверке блока управления 
с платой КИУС.687281.026 для стерилизаторов 
ГП - 20ПЗ, ГП – 20-Ох-ПЗ, ГП-40ПЗ, ГП-40-Ох-ПЗ, Гп-80-ПЗ, ГП-80-Ох-ПЗ,

ГП-160-ПЗ, ГП-320-ПЗ, ГП-640-ПЗ.

В блоке управления стерилизаторов серии ПЗ  используется плата с поверхностным монтажем радиоэлементов КИУС.687281.026. , на которой расположены следующие индикаторы и органы управления (см. рис.1):

Индикация блока управления:

- индикатор достижения заданной температуры стерилизации (HL1);

- индикатор окончания времени стерилизации (HL2);

- индикатор выгрузки (HL3);

- индикатор отображения температуры (HL4);

- индикатор отображения времени (HL5);

- семисегментные индикаторы (HL6-HL8);

Органы управления блока:

- кнопка "ПУСК/СТОП" запуск и остановка выбранной программы стерилизации (SB1);

- кнопка "РЕЖИМ" - выбор режима стерилизации и, возможно, корректировка его параметров (SB4);

- кнопки "(" и "(" - установка нового режима стерилизации и значений параметров выбранного режима (SB3, SB2).

Разъемы и джамперы:

- разъем ХР1- для подключения к блоку питания;

- разъем ХР2 – для подключения к магазину сопротивлений;

- разъем ХР4 – для подключения к ПЭВМ;

- джампер J1- Reset (аппаратный сброс микроконтроллера);

- джампер J2 – Download (программирование);

- джампер J3 – Calib (калибровка).

Для проведения работ по регулировке блока управления необходимо следующее оборудование:

- ПЭВМ с установленной ОС Windows 9x, программа “Стерилизатор”.

- блок питания Б5-46;

- магазин сопротивлений Р-33.

- кабель для программирования блоков управления воздушных стерилизаторов (соединяет последовательный порт COM1 ПЭВМ с разъемом XP2 блока управления), далее “Кабель №1”.

- кабель соединения блока управления с магазином сопротивлений (розетка HU4, провод МГТФ 0,35 длиной 2х 2,9 метра), далее “Кабель №2”;

- кабель соединения блока управления с источником питания Б5-46 (розетка HU5, провод МГТФ 0,35 длиной 2х0,5 метра), далее “Кабель №3”.

Программирование блока управления

  - Установить джампер J2 (Download), снять джамперы J1 и J3.

  - Установить на источнике питания Б5-46 значения: V=12 (В) и А=0,5 (А). Соединить источник питания и блок управления (ХР1/5 – +12В, ХР1/1 – GND) используя кабель №3.

  - Подключить разъем ХР4 блока управления к последовательному порту ПЭВМ используя кабель №1.

  - Включить источник питания Б5-46 и ПЭВМ.

  - Запустить на исполнение программу “Стерилизатор”. На экране монитора появится окно, в котором будет отображаться процесс записи программы.

  - После завершения процесса записи выключить источник питания, отключить кабель №1, снять джампер J2.

Рисунок 1. Расположение индикаторов, разъемов и органов управления

Калибровка блока управления

- Установить джампер J3 (калибровка).

- Подключить разъем ХР2 блока управления к магазину сопротивлений используя соединительный кабель №2.

- Включить питание. На несколько секунд блок управления переходит в режим самодиагностики (на семисегментных индикаторах HL6-HL8 горят все сегменты, включая сегменты-точки, а также горят пять индикаторов HL1-HL5), в конце тестового режима раздается кратковременный звуковой сигнал и блок переходит в состояние КАЛИБРОВКА. В состоянии КАЛИБРОВКА на индикаторы HL6-HL8 попеременно выводятся: индикация режима КАЛИБРОВКИ “CAL” (время индицирования 1сек) и текущая калибровочная температура (время индицирования 2 секунды, загорается индикатор HL4).

- Для перехода в режим определения калибровочного коэффициента для нижней точки нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «Режим» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 начинает мигать (с частотой 2 Гц), а на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение температуры в нижней калибровочной точки.

- Кнопками "(" и "(" (SB3 и SB2) установить на индикаторе значение ”25.0”(ºС), а на магазине сопротивлений значение ”109,8”(Ом). Нажать кнопку «Пуск/Стоп». На 3 секунды индикатор HL4 перестает мигать, происходит запись измеренного значения сопротивления в память микроконтроллера и, после кратковременного звукового сигнала, блок управления переходит в состояние КАЛИБРОВКА.

- Для перехода в режим определения калибровочного коэффициента для верхней температуры нажать кнопку "(" (SB3), загорится сегмент-точка индикатора HL8. Нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «Режим» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 начинает мигать (с частотой 2 Гц), а на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение температуры в нижней калибровочной точке.

- Кнопками "(" и "(" (SB3 и SB2) выставить на индикаторе значение ”177”(ºС), а на магазине сопротивление значение ”168,5”(Ом). Нажать кнопку «Пуск/Стоп». На 3 секунды индикатор HL4 перестает мигать, происходит запись измеренного значения сопротивления в память микроконтроллера и, после кратковременного звукового сигнала, блок управления переходит в состояние КАЛИБРОВКА.

- Выключить источник питания, снять джампер J3. Включить источник питания, после выполнения режима самодиагностики на семисегментных индикаторах HL6-HL8 блока управления должно быть значение ”177”(ºС) (магазин сопротивлений должен быть подключен и на нем установлено значение 168,5 Ом).

- Выключить источник питания.

Регулировка яркости свечения индикатора

- Установить джампер J3, снять джамперы J1 и J2.

- Нажать и удерживать кнопку «Режим», включить источник питания, через 3 секунды после включения питания кнопку «Режим» отпустить. После выполнения режима самодиагностики блок переходит в состояние "Регулировка Яркости". В этом состоянии все светодиоды горят, а семисегментные индикаторы HL6-HL8 отображают текущее значение яркости (относительное значение), которое может принимать значение от 0 (самая низкая яркость) до 6 (самая высокая яркость).

- Кнопками "(" и "(" (SB3 и SB2) SB2 выбрать нужную яркость свечения индикатора, при этом яркость свечения индикатора соответствует отображаемому цифровому значению яркости.

- Для сохранения выбранного значения яркости в ПЗУ блока управления нажать кнопку «Пуск/Стоп». При успешном завершении раздается кратковременный звуковой сигнал и блок переходит в состояние "Готовность к работе".

- Выключить источник питания, снять джампер J3.

Установка параметров рабочих программ стерилизации и 
проверка работы блока управления

- Снять все джамперы (J1, J2 и J3). Включить источник питания, после выполнения режима самодиагностики на семисегментных индикаторах HL6-HL8 блока управления отображается текущая температура, блок управления находится в состоянии ГОТОВНОСТИ К РАБОТЕ.

- Для редактирования 1-ой программы нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «Режим» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 начинает мигать (с частотой 2 Гц), а на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение температуры выбранной программы стерилизации. Кнопками "(" и "(" (SB3 и SB2) установить  на индикаторе значение ”180”(ºС). Нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «Режим» (SB4). Индикатор отображения температуры HL4 гаснет, а индикатор отображения времени HL5 начинает мигать (с частотой 2 Гц) и на семисегментных индикаторах HL6-HL8 выводится значение времени программы стерилизации. Кнопками "(" и "(" (SB3 и SB2) выставляем  на индикаторе значение ”60”(мин.). Для сохранения введенных значений 1-ой рабочей программы в памяти нажать кнопку «Пуск/Стоп».

- Для перехода к 2-ой программе нажать кнопку "(". Выполнить пункт 2 (для редактирования 2-ой программы) с параметрами: температура стерилизации 180º С,  время — 1 мин.

- Установить на магазине сопротивлений значение 110 Ом. Нажать кнопку «Пуск/Стоп». С помощью магазина сопротивлений добиться индицирования температуры ”186” (171,5 Ом).

- С помощью магазина сопротивлений добиться индицирования температуры ”180” (~168,6 Ом). Через 4 минуты блок перейдет в режим ОТРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. В этом режиме на индикаторах НL16-НL8 попеременно отображаются текущая температура и время работы в данном режиме (индикатор HL4 загорается при отображении температуры, a HL5 — при отображении времени, индикатор достижения заданной температуры HL1 постоянно горит). Через 1 минуту блок переходит в режим ВЫГРУЗКА, который сопровождается звуковым сигналом и свечением индикатора выгрузки HL3 (индикатор HL1 гаснет), на индикаторах HL6-HL8 текущая температура в камере.

- Нажать и удерживать в течении 2-х секунд кнопку «Пуск/Стоп», при этом гаснет индикатор HL3 и выключается звуковой сигнал.

- Выключить источник питания. Отсоединить все провода от блока управления.

Начальник отдела 316	Щекин М.В.

# Footnotes

Выполнять при необходимости