Стерилизатор ГП80

Блок управления на проц at89c5120pi нагревает и поддерживает температуру но таймер не запускается на инд 0 и светодиод не горит

А это старый.... с кучей кнопок уже писалось где-то у них есть фишка такая: при "устаканивании" перед срабатыванием таймера -температура не должна выбегать больше чем плюс-минус 1,3 градуса. Проверяется очень просто: вместо датчика цепляешь мост сопротивлений (или просто переменник 220 Ом-1кОм) запускаешь и мостом имитируешь 180 град. наблюдаешь 5-7 мин, если таймер пошел работать-значит плата в порядке и лезешь к датчику, у нас было такое: датчик вылез из фторопласта и касался камеры-тепловая инерция выросла и шкаф тоже никак не начинал считать. А вот если таймер так и не пошел, тогда будем думать дальше

Кстати с пайкой датчиков у Касимовских проблемы. У меня на шкафу отвалилась пайка термодатчика к МГТФу. Пришлось заказывать новый датчик так как старый восстановить не получилость из за коротких ножек термодатчика. Кастати что за фигня там стоит на термодатчике? При комнатной температуре сопротивление 107 ом.

Платиновый термодатчик, есть два типа Pt100 (буржуинские) и 100П (наши отечественные) при 0 градусов-сопротивление у обоих 100 Ом, дальше характеристика немного отличается но незначительно...

Ели я правильно понял,то и мне можно так проверить? стерилизатор-воздушный ГП-20мо(касимов)нагревает и поддерживает температуру,но невключается процесс стерилизации т.е.индикатор негорит и таймер по нулям.Нужно вместо датчика подключить любое сопративление от 220ОМ до 1кОМ и включить стерилизатор???

Нет, нужно подключить переменное сопротивление которое регулируеться в диапазоне от 0 до 200 Ом или от 0 до 1 кОм.

При изменении сопротивления смотри как работают ТЭНы. 
Если не включаются при любых положениях резика то заморочка не в термодатчике. Крутить надо не сильно резво. Ему надо прощитать режим.

Сначала запусить программу, затем выставить переменником 180 градусов (это в районе 173-174 Ом-будет) и подождать минут 5-7 должна загореться индикация стерилизация и начаться отсчет времени....потом уменьшая-увеличивая незначительно температуру переменником наблюдать включение-отключение ТЭНов. если крутануть побольше от 175 до 185 то будет авария-перезапустить все....

С фоткать не могу вот его обзывалово 19.10ТМ-20-8 вроде как оптосимистор. На управление подходит как положено 8.5В без подключения к выводам( -,+), а подключаешь падает до 1В. Лепить что другое не очень хочется, в инете чет даже аналог не нашел чем можно заменить и родного тоже нет. :cray:На сам завод написал чет тишина не ответа ни привета, видно малыми партиями не торгуют. Мож кто знает чем заменить или где родной купить.

Стас 19.10ТМ-20-8 это типа твердотельное реле. Я такое заменял на обыкновенную оптронную сборку МТОТО 80-12 помоему. ток управления 19.10ТМ-20-8 составляет порядка 10mA а напряжение до 15 В, так что можно поставить МТОТО в ней напр.упр. от 2.5до12В. главное чтобы ток не превышал.

Я ставил полевик кажется IRFZ24 и обычное реле

5П19.10ТМ-20-8 - это твердотельное одноцепное реле на 20А с переключением нагрузки при переходе сетевого напряжения через ноль. Можно заменить на D2425, KSD240AC8 или любое другое на ток не менее 20А. Импортные тв. реле по входу работают от напряжения от 3 до 32 В (стабилизатор тока на входе), поэтому никаких дополнительных согласующих элементов не требуется.

Наиболее вероятно кремниевый терморезистор PHILIPS , тип КТУ84-130 (корпус SOD 68)

Мой терморезистор звонится в обе стороны как 580 ОМ.А КТУ84-130 как диод!

Обычно ст 1-19 3.3-10ком. очень редко ст 1-18

гп-80,что это за детали и чем их можно заменить BT139X иBT136

Симисторы - меняются на то же - самые распространенные.

Можно их одинаковые поставить? Вместо BT136 - BT139 да, наоборот - нет.

Подскажите симисторы-типа BT 139 можно проверить как обычный тиристор или как по другому

Не совсем - симметричный он в обе стороны пропускает, проверьте установив в разрыв цепи лапочки например 12 вольт переменки. при подаче напряжения на управляющий электрод должен полностью открываться

Уважаемые коллеги, проблема с воздушным стерилизатором ГП-40-СПУ 2008 г/в - нет нагрева. Можно выбрать режим нагрева, но после нажатия кнопки "Старт" не набирает температуру, лампа "Нагрев" не горит. Прозвонил ТЭН - исправен, термореле тоже. С силовым симистором mac16nc не очень понятно, проверял на блоке питания (из подручных средств самое подходящее), открывается вроде нормально, на мультиметре нет, не могу найти напряжение на уэ симистора, то ли его нет, то ли я что-то не так делаю. Усли подать напряжение на уэ, то лампа "Нагрев" загорается, температура начинает рости. Уважаемые коллеги, я новичок в этой профессии и буду благодарен за любой совет и помощь

Скорее всего нет управления работой симистора,смотри схему,проверь рамоту оптосиммистора мос3063

МКУ ПРИ СТАРТЕ НЕ ДАЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ОТКРЫТИЯ НА ОПТРОН КОТОР В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ОТКРЫВАЕТ СИМИСТР И ЦЕПЬ ТЭН ЗАМЫКАЕТСЯ. ПОДКИНУТЬ МКУ ,НЕТ В НАЛИЧИИ.

Около разъема термо датчика есть место под перемычку, имитируешь датчик если нагрев пошёл, то меняй термодатчик

Помогите разобраться. Проблема со стерилизатором ГП-40 СПУ. После выбора режима стерилизации, аппарат начинает набирать температуру до срабатывания защиты. Менял симистор как вариант но ничего не изменилось. Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сейчас оптроны ищу, думаю может сигнал не доходит до симистора

Понимаю, что с контроллера должен сигнал выходить на опто пару, а его нет. Если принудительно оптопару открыть то все работатет.

Столкнулся с проблемой на стерилизаторе ГП - 80 СКТБ СПУ, нагрев достигал более 200 градусов и срабатывало термореле. Установив причину заменил симистор МАС 16 М на симистор ВТ 16 А 600 В , температуру держит в норме 180 градусов , но таймер не срабатывает и нет отсчета времени

Стерилизатор воздушный ГП-20 СПУ, Смоленск, 2007 года выпуска. В больнице паспорта нет Измеренная температура 140 градусов, на табло 200 пищит и горит "Авария". Нужна инструкция по калибровке или паспорт.

Снял датчик - шевелится один вывод. Новый датчик припаял ПОС - 61(старые выводы приварены к проводам), распаялся, буду пробовать соединить через клеммные колодки, вынутые из пластмассового корпуса.

Клемные колодки не обеспечат длительного надежного контакта! Не помню в какой то теме писал уже. Соединять датчик нужно на точечную сварку. Если коротко, то скручиваешь вывод датчика и провод и на один вывод низковольтного источника питания. Мощность должна быть достаточна для образования дуги и "шарика" сварки. Второй вывод источника на графитовый электрод. В начале нужно подобрать режим на пробной сварке. Удачи!

Можно пропановой горелкой воспользоваться и меднофосфорным припоем запаять

А когда не было горелки, я соединял обжимными клеммами

Оловом паять бесполезно, я даже чистым 100 % оловом пытался, у него Тп=300 °С Но долго не послужило, почему то...

Вообще если надо быстро и надёжно сделать возьми датчик два куска провода и заедь в мастерскую по ремонту холодильников. У них и горелка и припой медно фосфорный есть. Провода с электродами предварительно скрути, тонкими плоскогубцами держи электроды датчика, чтобы не перегреть датчик горелкой. Там работы на 10 мин с подготовкой, затраты (газ кислород, припой) 12рубл (примерно) так что за «работу» много не попросят

Датчик должен быть платиновый 50П. проверить элементарно вместо датчика подключаешь мост или потенциометр и крутишь если 0 градусов при 50 Ом то 50П если 0 при 100 ом, то 100П, правда еще бывают 50Pt и 100Pt...буржуинские немного отличаются характеристикой. Платиновый датчик ПГИЖ.405223.022 (модификации от длины проводов)

На текстолитовую пластину намотал медной проволки от реле витков 250 , нужно измерять паралельно со спиртовым термометром и исходя из этого убавлять или прибавлять витки. К проводу припаял газовой горелкой (волоска 3-4) и нормально плавятся. Сейчас все работает нормально.

По опыту ремонтов такой датчик работать будет не очень долго. Попадали в ремонт шкафчики с подобными датчиками. У всех были неисправности датчика. Для примера стойкости медного провода: гарантийное время работы термопары медь константан 300 часов, при рабочей температуре ниже 300 С.

Если подстановка блока не помогла, проведи элементарные измерения: наличие/отсутствие управляющего сигнала на оптопаре перед симистором, соответственно включение/выключение нагрева симистором;

временно убери цепочку проводов к датчику температуры, поставь потенциометр с эквивалентным датчику сопротивлением, покрути вправо/влево, проверив тем самым работоспособность всего электронного блока и исключив систему провод-контакт-датчик-контакт-провод;

- произведи замеры питания 220В (переменного)/10В (выпрямленного)/5В (стабилизированного);

- при первичном нагреве шкафа нагревается и симистор, происходит его тепловой пробой.

- при повторном включении шкафа на температуре выше 180-ти градусов он заперт, ток через него не идет, симистор не греется.

Дальнейшее поддержание температуры происходит в повторно-кратковременном режиме, т.е. симистор не успевает перегреваться и давать утечку. Поэтому все у тебя так работает.