Адаптации

наборов ДДС (ДИАКОН-ДиаСис) и DiaSys

к анализатору BS-3000P,

Sinnowa, КНР

(май 2008,  вер 5.0)

Содержание

Альбумин  "ДДС"	3

?-Амилаза  ФС  "ДДС"	4

АЛТ  ФС  "ДДС"	5

АСТ  ФС  "ДДС"	6

Билирубин  общий  "ДДС"  	7

Билирубин  прямой  "ДДС" 	8

ГГТ  ФС  "ДДС"	9

Глюкоза  ФС  "ДДС"	10

Железо  "ДДС"	11

Кальций  (Арсеназо III)  "ДДС"	12

Кальций  (ОКФ)  "ДДС"	13

Креатинин  "ДДС" (кинетика)	14

Креатининкиназа  ФС  "ДДС"	15

α-ГБДГ   (α-HBDH FS)  DiaSys	16

Креатининкиназа ФС CK-NAC FS DiaSys 	17

КФК-МБ ФС   	18

ЛДГ  ФС  "ДДС"	19

Липаза  (Lipase DC FS)  DiaSys	20

Магний  (Mg XL FS)  DiaSys	21

Мочевая кислота ФС "ДДС"	22

Мочевина КТ "ДДС"	23

Мочевина  "ДДС" (кинетика)	24

Общий белок ДДС	25

Общий белок в моче  ПГК  "ДДС"	26

Триглицериды  ФС  "ДДС"	27

Фосфор  "ДДС"	28

Хлориды  "ДДС"	29

Лактат ФС "DiaSys"	30

Холестерин  ФС  "ДДС"	31

Щелочная фосфатаза  ФС  "ДДС"	32

Холестерин высокой плотности HDL-C IMMUNO FS (без осаждения).	33

Холестерин низкой плотности LDL-C SELECT FS.	34

# Альбумин  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации альбумина в диапазоне от 10 до 60 г/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 20-25/37С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Установка параметров фотометра:

| Сообщение фотометра | Нажать кнопки |
| --- | --- |
| Название | AЛЬБУМИН |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 546 |
| Доп. фильтр | No |
| Задержка | 003 |
| Время измерере | 003 |
| Единицы изме | г/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2,5 |
| Норма мин. | 35 |
| Норма макс. | 50 |
| Линейность до | 60 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 50 |
| Фактор | 95,2 * |
| Темппература кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация альбумина в пробе превышает 60 г/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

# -Амилаза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности -амилазы в диапазоне до 3500 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | АМИЛ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 405 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 120 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 100 |
| Линейность до | 1594 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 4554 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более 6 месяцев или при комнатной температуре (18-25С) не более месяца.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.35, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

- При работе с мочой образец следует развести в два раза, и полученный результат умножать на два.

- Слюна и кожа содержат -амилазу, поэтому следует избегать контакта реактива с кожей. Также не следует касаться пипеток ртом.

# АЛТ  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности аланинаминотрансферазы в диапазоне от 20 до 260 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | АЛТ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 030 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 40 |
| Линейность до | 260 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 1750 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2; (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента).

Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре 18-20С не более 5 суток при условии достаточной герметизации флакона.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение 0.16, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

- Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

# АСТ  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности аспартатаминотрансферазы в диапазоне от 20 до 260 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | АСТ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 030 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 40 |
| Линейность до | 260 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 1750 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2; (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента).

Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре 18-20С не более 5 суток при условии достаточной герметизации флакона.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.16, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

- Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0.8.

# Билирубин  общий  "ДДС"

- Общие указания 		Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 510 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Смешать необходимые объемы реагентов 1 и 2 в соотношении 1:100, например: 10мл реактива 1 + 0,1 мл реактива 2 = 10,1мл рабочего реактива. Перед использованием рабочий реагент выдержать в темном месте при температуре 18 - 25С не менее 15 мин. Рабочий реагент можно хранить при температуре 2 - 8С не более 3 недель или при комнатной температуре 18 - 25С не более 10 суток. Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | БИЛ ОБЩ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. Фильтр | 546 |
| Доп. Фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | мкмоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Образец |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0 |
| Норма макс. | 20.5 |
| Линейность до | 510 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 32.5 |
| Фактор | 245 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- |
|  | Бланк | Проба | Бланк | Проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 100 | 100 |
| Калибратор | 100 | 100 | - | - |
| Рабочий реагент | - | 1000 | - | 1000 |
| Реактив 1 | 1000 | - | 1000 | - |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- |
|  | Бланк | Проба | Бланк | Проба |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 50 | 50 |
| Калибратор | 50 | 50 | - | - |
| Рабочий реагент | - | 500 | - | 500 |
| Реактив 1 | 500 | - | 500 | - |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактивы, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при комнатной температуре.

Если намереваетесь работать по калибровке, полученной ранее, закачать воду, отказаться от измерения бланка и от измерения стандарта и измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

Калибровать только по свежеприготовленному калибратору. При отсутствии пригодного калибратора следует использовать старую калибровку.

Для калибровки закачать воду, ответить «Да» на запрос измерения бланка, измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1); далее ответить «Да» на запрос измерения стандарта и измерить стандарт.

- Концентрация калибратора указана на этикетке флакона.

- Эта же калибровка используется для измерения прямого билирубина.

- Если концентрация билирубина в пробе превышает 510 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

# Билирубин  прямой  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации билирубина в диапазоне от 4 до 170 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | БИЛ ПР |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. Фильтр | 546 |
| Доп. Фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | мкмоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Образец |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0 |
| Норма макс. | 3.4 |
| Линейность до | 170 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 32.5 |
| Фактор | 245 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Бланк | Проба |
| --- | --- | --- |
| Реактив 3 | 1000 | 1000 |
| Сыворотка крови | 100 | 100 |
| Вода дистиллированная | 20 | - |
| Реактив 2 | - | 20 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Бланк | Проба |
| --- | --- | --- |
| Реактив 3 | 500 | 500 |
| Сыворотка крови | 50 | 50 |
| Реактив 2 | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - |

- Схема определения

Процедура

Пипетировать пробы и реактивы, перемешать.

Инкубировать точно 3 мин. при комнатной температуре.

Если намереваетесь работать по калибровке, полученной ранее, закачать воду, отказаться от измерения бланка и от измерения стандарта и измерить пробы против соответствующих сывороточных бланков.

Примечания:

*  Используется калибровка, определенная для общего билирубина. Возможна калибровка по мультикалибратору, аттестованному по прямому билирубину.

Для калибровки закачать воду, ответить «Да» на запрос измерения бланка, измерить бланк стандарта (стандарт с реагентом 1); далее ответить «Да» на запрос измерения стандарта и измерить стандарт.

- Если концентрация билирубина в пробе превышает 170 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

# ГГТ  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности гаммаглутамилтрансферазы в диапазоне до 220 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | ГГТ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 405 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 030 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 7 |
| Норма макс. | 50 |
| Линейность до | 220 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 1158 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре (18-25С) не более 5 суток.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 100 | 50 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.20, то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

# Глюкоза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации глюкозы в диапазоне до 22.2 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | ГЛЮКОЗА |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 510 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 3.9 |
| Норма макс. | 6.4 |
| Линейность до | 22.2 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 5.55 |
| Фактор | 16 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Рабочий реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37С, или 20 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация глюкозы в пробе превышает 22.2 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

# Железо  "ДДС"

без холостой пробы по сыворотке

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации железа в диапазоне от 8.0 до 179 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 37С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | ЖЕЛЕЗО |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 578 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 006 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | мкмоль/л |
| Объем закачки | 950 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 8.9 |
| Норма макс. | 31.2 |
| Линейность до | 179 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 17.9 |
| Фактор | 325 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре (18-25С) не более 7 суток.

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 100 |
| Калибратор | - | 100 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 100 |
| Калибратор | - | 100 | - |
| Реагент 1 | 800 | 800 | 800 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 200 | 200 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация железа в пробе превышает 179 мкмоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl, приготовленным на деионизированной воде и полученный результат умножают на разведение.

- Данная схема определения не подходит для гемолизированных, липемических и иктеричных образцов.

- Причиной грубых ошибок может быть недостаточно чистая посуда. Посуду следует обрабатывать соляной кислотой, после чего ополаскивать только деионизированной водой.

# Кальций  (Арсеназо III)  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне до 6.25 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | КАЛЬЦ АР |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 620 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 2.15 |
| Норма макс. | 2.57 |
| Линейность до | 6 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 2.5 |
| Фактор | 1 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 минут.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Данным методом анализируют сыворотку, гепаринизированную плазму или мочу. Не испльзовать ЭДТА плазму!

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация кальция в пробе превышает 6 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

# Кальций  (ОКФ)  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации кальция в диапазоне до 5 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | КАЛЦ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 578 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 2.15 |
| Норма макс. | 2.57 |
| Линейность до | 5 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 2.5 |
| Фактор | 7.3 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более 3 дней. Флакон с рабочим реагентом должен быть тщательно закрыт, чтобы исключить снижение pH раствора в результате поглощения CO2 из воздуха.

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Рабочий реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 минут.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Данным методом анализируют сыворотку, гепаринизированную плазму или мочу. Не испльзовать ЭДТА плазму!

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация кальция в пробе превышает 5 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать одноразовую пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

# Креатинин  "ДДС" (кинетика)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации креатинина в диапазоне от 36 до 1060 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 25єС / 37єС. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | КРЕАТ |
| --- | --- |
| Метод | Фикс вр |
| Осн. фильтр | 510 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 030 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | мкмоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 44 |
| Норма макс. | 124 |
| Линейность до | 1060 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 177 |
| Фактор | 5747 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

Приготовление рабочего реагента: смешать однy часть реагента 1 с одной частью реагента 2. Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8С не более двух недель или при комнатной температуре не более трех суток.

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 50 |
| Вода дистиллированная | 50 | - | - |
| Калибратор | - | 50 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 25 |
| Вода дистиллированная | 25 | - | - |
| Калибратор | - | 25 | - |
| Рабочий реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация креатинина в пробе превышает 1060 г/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Абсолютно необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

# Креатининкиназа  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности креатинкиназы в диапазоне до 1000 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | КФК |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 120 |
| Время измере | 120 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 190 |
| Линейность до | 1000 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 4127 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более 3 недель или при комнатной температуре (18-25С) не более 2 суток.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 50 | 25 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 50 | 25 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.25, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов, допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

# α-ГБДГ   (α-HBDH FS)  DiaSys

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности гидроксибутиратдегидрогеназы в диапазоне до 2400 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | ГБДГ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 030 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 72 |
| Норма макс. | 182 |
| Линейность до | 2400 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 16030 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить в темноте при температуре 2-8С не более 5 дней или при комнатной температуре (18-25С) не более 8 часов.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0,15, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

- Начальная оптическая плотность реакционной смеси должна быть не ниже чем 0,8.

# Креатининкиназа ФС CK-NAC FS DiaSys

- Общие указания 	Наборы ДДС 10 160 021 (211) и ДС 1 1631 99 10 021 (125 мл) обеспечивает линейную область определения активности креатинкиназы в диапазоне до 1000 (ДДС) и 2000 (ДС) Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | КФК |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 120 |
| Время измере | 120 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 0.5* |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 190 |
| Линейность до | 1000 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 8254** |
| Контроль(Да/Нет) | Нет |
| Знач. Контроля | 0.0*** |
| Температура кюветы | 37°С |

*Свежеприготовленный монореагент имеет поглощение холостой пробы на 340 нм в пределах от 0.25 до 0.55. Превышение порогового значения в 0.5 приводит к появлению на экране после измеренного значения буквы «В».

**Концентрация мультистандарта TruCal U ? 5 9100 99 10 064 лот #7463 по лактата согласно паспорту 319 Ед/л,

Фактор для свежеприготовленного

монореагента без ДС установлен в 8254?.

***Контроль качества рекомендуется уточнять по контрольным сывороткам 5 9000 99 10 060 и 061 компании "DiaSys":

Для лота 7682 среднее значение равно 108 Ед/л с допустимым разбросом от 86 до 130 Ед/л.

Для лота 7683 среднее значение равно 573 Ед/л с допустимым разбросом от 458 до 688 Ед/л.

- Схема определения

Приготовление монореагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл монореагента). Монореагент можно хранить при температуре 2-8С не более 3 недель или при комнатной температуре (18-25С) не более 2 суток.Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры +37°С.

а) Запуск реакции образцом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 40 | 20 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 40 | 20 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.25, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов, допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

Данная адаптация служит исключительно в ознакомительных целях в качестве основы и примера. Непонимание может привести к неправильным результатам, требующим дополнительной проверки.

# КФК-МБ ФС

Предлаг. ? методики 031

1. Общие указания. 	Набор ДиаСис ? 1 1681 99 10 021 обеспечивает линейную область определения активности КФК-МБ в диапазоне от 2 до 2000 Е/л.

2. Подготовка пробы.	Cыворотка и гепаринизированная плазма теряет в активности <10% при 2-8°С за 24 часа, при 15-25 °С за 1 час. +37°С. Перед началом работы все реактивы прогреваются до +37°С.

3. Программа:

| Название | КФК-МВ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. Фильтр | 340 |
| Доп. Фильтр | Нет |
| Задержка | 3 |
| Время измере | 180 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 0 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 24 |
| Линейность до | 2000 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 0 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 8254 * |
| Контроль(Да/Нет) | Нет |
| Знач. Контроля | 36.4 |
| Температура кюветы | 37°С |

Примечания:

*Свежеприготовленный монореагент имеет поглощение холостой пробы на 340 нм в пределах от 0.15 до 0.85. Превышение порогового значения в 2.5 приводит к появлению на экране после измеренного значения буквы «В».

** Фактор варьируется для свежего

монореагента от 8150 до 8380?.

***Контроль качества рекомендуется уточнять по контрольным сывороткам компании "DiaSys" (приведено значение для TruLab N Lot. ?7682 при измерении на 340 нм без КФК-МБ ДС)  (кат. ? 5 9000 99 10 060).:

Для лота 7682 среднее значение равно 36.4 Ед/л с допустимым разбросом от 29.1 до 43.7 Ед/л.

Для лота 7683 среднее значение равно 90 Ед/л с допустимым разбросом от 72 до 108 Ед/л.

Перед измерением и после него в проточной кювете дополнительно промойте её два-три раза раствором детергента

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить в темноте при температуре 2-8С 2 недели или при комнатной температуре (18-25С) 24 часа.

Схема определения

а) Запуск реакции образцом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 40 | 20 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

Перемешать, инкубировать 4 мин и измерять оптическую плотность в кювете через 1, 2 и 3 минуты

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 40 | 20 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Перемешать, инкубировать 3 мин и измерять оптическую плотность в кювете через 1, 2 и 3 минуты. Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.21, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl (9 г./л) и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Исходя из количества проб и контрольных материалов для анализа (например, 8+2=10) рекомендуется в качестве холостой пробы приготовить раствор 10*0.5=5мл рабочего раствора + 10*40=400 мкл дистиллированной воды для проточной кюветы либо одну наливную кювету. Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов, допускается установить время задержки 3 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную (либо измерив дистиллированную воду в качестве образца), а реакцию последующих проб запускать после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету до того, как на экране будет «Изме: 145 сек».

- Для измерения образцов с низкой концентрацией КФК-МБ пользуйтесь дополнительным реагентом КФК-МБ ДС кат. ? 1 1690 99 10 065, который повышает точность и чувствительность (с 5 до 2 Ед/л).

- Аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин неконъюгированный (до 50 мг/дл) и конъюгированный (до 60 мг/дл), а также липемия до 600 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа.

Сильную интерференцию аденилаткиназой при гемолизе можно скорректировать с весом 0.81. Подробная процедура коррекции приведена во вкладыше к упаковке реагентов. С коррекцией аденилаткиназы не наблюдается интерференции гемоглобином до 150 мг/дл.

Начальная оптическая плотность на 340 нм для смеси реагентов с образцами составляет от 0.6 до 2.3, тогда как типичные значения скорости равны от  0.02 до 0.17 единиц оптической плотности в минуту.

# ЛДГ  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности лактатдегидрогеназы в диапазоне до 1200 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | ЛДГ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 030 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | Ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 225 |
| Норма макс. | 450 |
| Линейность до | 1200 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 16030 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить в темноте при температуре 2-8С не более 5 дней или при комнатной температуре (18-25С) не более 8 часов.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 10 | 5 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Процедура

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.15, то сыворотку разводят в десять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 10.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки забора пробы или после забора пробы в проточную кювету.

# Липаза  (Lipase DC FS)  DiaSys

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности липазы в до 1500 ед/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 37єС. Перед началом работы реактив, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | ЛИПАЗА |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 578 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 120 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0 |
| Норма макс. | 60 |
| Линейность до | 300 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 1200 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец | - | - | 20 |
| Вода дистиллированная | 20 | - | - |
| Калибратор | - | 20 | - |
| Реагент 1 | 800 | 800 | 800 |
| Перемешать, инкубировать 1-5 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 200 | 200 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Образец | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент 1 | 400 | 400 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 1-5 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 100 | 100 | 100 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение 0.25, то образец разводят 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- В редких случаях некоторые образцы могут давать увеличение экстинкции вместо уменьшения. В этом случае необходимо разбавить 1 часть образца 1 частью 0.9% раствором NaCl, повторить анализ и умножить полученный результат на 2.

- Необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

# Магний  (Mg XL FS)  DiaSys

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации магния в диапазоне до 2.05 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | МАГНИЙ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 546 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0.73 |
| Норма макс. | 1.06 |
| Линейность до | 2.05 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0.82 |
| Фактор | 6.56 * |
| Температура кюветы | 37°С |

Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Данным методом анализируют сыворотку, плазму, ликвор и мочу. Не использовать гемолизированные образцы.

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация магния в пробе превышает 2.05 ммоль/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Мочу необходимо подкислить несколькими каплями конц. Соляной кислоты (до рН 3 – 4) и разбавить 1 часть мочи 4 частями деионизированной воды. При расчете результат умножить на 5.

- Особые меры предосторожности должны быть приняты против появления случайных примесей. Рекомендуется использовать пластиковую посуду. Следовые количества хелатирующих веществ, таких как ЭДТА, которые могут присутствовать в детергентах, препятствуют образованию окрашенного комплекса.

# Мочевая кислота ФС "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевой кислоты в диапазоне до 1190 мкмоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

3. Программа:

| Название | МОЧ КИСЛ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. Фильтр | 546 |
| Доп. Фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | мкмоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 140 |
| Норма макс. | 460 |
| Линейность до | 1190 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 357 |
| Фактор | 4600 * |
| Температура кюветы | 37°С |

4. Схема определения

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более 3 месяцев или при комнатной температуре (18-25С) не более 2 недель.

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 20 |
| Вода дистиллированная | 20 | - | - |
| Калибратор | - | 20 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Рабочий реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин. при 37С, или 30 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация мочевой кислоты в пробе превышает 1190 мкмоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

# Мочевина КТ "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2.0 до 50 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

3. Программа:

| Название | МОЧЕВИНА |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. Фильтр | 546 |
| Доп. Фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 2.5 |
| Норма макс. | 8.3 |
| Линейность до | 50 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 8.3 |
| Фактор | 60 |
| Температура кюветы | 37°С |

4. Схема определения

Приготовление рабочего реагента: смешать реагент 1 и реагент 3 в соотношении 100:1.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8С не более двух недель или при комнатной температуре не более 2 суток.

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода дист. | 5 | - | - |
| Стандарт | - | 5 | - |
| Проба | - | - | 5 |
| Рабочий реагент | 250 | 250 | 250 |
| Тщательно перемешать, инкубировать при температуре 37С в течение 5 мин или при комнатной температуре (18-25С) в течение 10 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 250 | 250 | 250 |
| Пробы перемешать, инкубировать при температуре 37С в течение 5 мин или при комнатной температуре (18-25С) в течение 10 мин. Измерить. |

Процедура

Дозировать холостую пробу, стандарт, пробы и реагенты в соответствии со схемой определения. Для приготовления холостой пробы, вместо сыворотки берется соответствующее количество дистилированной воды.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 40 минут.

Примечания:

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация мочевины в пробе превышает 50 г/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

# Мочевина  "ДДС" (кинетика)

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации мочевины в диапазоне от 2.0 до 50 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 25єС / 37єС. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

3. Программа:

| Название | МОЧ КИН |
| --- | --- |
| Метод | Фикс вр |
| Осн. Фильтр | 340 |
| Доп. Фильтр | Нет |
| Задержка | 040 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 2.5 |
| Норма макс. | 8.3 |
| Линейность до | 50 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 8.3 |
| Фактор | 5000 * |
| Температура кюветы | 37°С |

4. Схема определения

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). После смешивания выдержать в течение 30 мин. при температуре 15 - 37С.

Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре не более 5 сут.

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Рабочий реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету).

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация мочевины в пробе превышает 50 г/л, то образец разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Необходимо тщательное соблюдение температурного режима. Температура реактивов, проб, стандарта, кювет и кюветного отделения должна быть одинаковой  и постоянной.

# Общий белок ДДС

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в диапазоне от 10 до 150 г/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | ОБЩ БЕЛ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 546 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | г/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 66 |
| Норма макс. | 88 |
| Линейность до | 150 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 50 |
| Фактор | 1 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 20 |
| Вода дистиллированная | 20 | - | - |
| Калибратор | - | 20 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 10 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 60 мин.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Все пробы, включая холостую, должны иметь одинаковую температуру.

# Общий белок в моче  ПГК  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации общего белка в моче в диапазоне от 0.02 до 3 г/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | БЕЛ МОЧИ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 578 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | мг/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0 |
| Норма макс. | 200 |
| Линейность до | 3000 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 200 |
| Фактор | 1 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 20 |
| Вода дистиллированная | 20 | - | - |
| Калибратор | - | 20 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 30 мин.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация белка в пробе превышает 3 г/л, то образец разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

- При концентрации белка меньше 0.02 г/л необходимо увеличить объем образца (например 50 мкл образца и 1000 мкл реагента, полученный результат разделить на 2,5).

# Триглицериды  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации триглицеридов в диапазоне до 11.4 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

3.  Программа:

| Название | ТРИГЛ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 510 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 1 |
| Норма макс. | 2.3 |
| Линейность до | 11.3 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 2.3 |
| Фактор | 9.6 * |
| Температура кюветы | 37°С |

4.  Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37С, или 20 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация триглицеридов в пробе превышает 11.4 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

# Фосфор  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации фосфора в диапазоне до 7.5 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | ФОСФОР |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0.84 |
| Норма макс. | 1.45 |
| Линейность до | 7.5 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 1.61 |
| Фактор | 7.2 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация фосфора в пробе превышает 7.5 ммоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

- При сборе суточной мочи в бутыль для сбора необходимо добавить 10 мл 10% HCl, чтобы избежать осаждения неорганического фосфата. Перед анализом образец мочи необходимо разбавить дистиллированной водой 1 + 20. Результат умножить на 21.

# Хлориды  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации хлоридов в диапазоне до 130 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | ХЛОР |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 510 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 95 |
| Норма макс. | 105 |
| Линейность до | 130 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 100 |
| Фактор | 391.5 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать 5 мин.

Измерить пробы.

Окраска растворов стабильна в течение 60 мин при комнатной температуре.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по калибратору (мультикалибратору) и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация хлорид-ионов в пробе превышает 130 ммоль/л, то сыворотку разводят в два раза 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 2.

# Лактат ФС "DiaSys"

Предлаг. ? методики 028

- Общие указания 	Набор 1 4001 99 10 021 (125 мл) обеспечивает линейную область определения лактата в диапазоне от 1мг/дл ( 0.1 ммоль/л) до 120 мг/дл (13.3 ммоль/л ).

- Подготовка пробы	Перед проведением определения перемешайте 20 мл реагента R1 с 5 мл реагента R2 для приготовления монореагента. Стабильность смеси R1+R2 не менее 2 недель при 2 – 8 °C. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения +37°С.

- Программа:

| Название | Лактат |
| --- | --- |
| Метод | КонТчк |
| Осн. фильтр | 340 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 0.5* |
| Норма мин. | 0.5 |
| Норма макс. | 2.2 |
| Линейность до | 13.3 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | ** |
| Контроль(Да/Нет) | Нет |
| Знач. Контроля | *** |
| Температура кюветы | 37°С |

*Свежеприготовленный монореагент имеет поглощение холостой прбы на 340 нм в пределах от 0.15 до 0.25. Превышение порогового значения в 0.5 приводит к появлению на экране после измеренного значения буквы «В».

**Концентрация мультистандарта TruCal U лот #7463 для лактата  согласно паспорту 28.6 мг/дл (соответствует 3.17 ммоль/л),

Фактор для свежеприготовленного

монореагента может принимать значения от 1.5 до 4.5 ?.

***Контроль качества рекомендуется уточнять по контрольным сывороткам компании "DiaSys":

Для лота 7682 среднее значение 1.55 ммоль/л (14 мг/дл) с допустимым разбросом значений от 1.23 до 1.88 (11.1-16.9 мг/дл),

Для лота 7683 среднее значение 4.22 ммоль/л (38 мг/дл) с допустимым разбросом от 3.33 до 5.10 (30.0-46.0 мг/дл).

4. Схема определения

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Реагент | 500 | 500 | 500 |

Приготовление холостой пробы по реагенту: смешать 5 мкл воды с 500 мкл реагента 1, перемешать и выдержать 5 минут при +37°С. Измерить поглощение холостой пробы. После перемешивания и инкубации калибровочной и опытных проб, провести калибровку и измерения.

##### Замечания

- Смотрите, пожалуйста, вкладыш к упаковке реагентов      для уточнения следующих данных.

Клинические показания к измерению

Метод и принцип определения

Реагенты. Состав и стабильность при хранении

- Измеряемый диапазон значений

- Специфичность/Помехоустойчивость

Аскорбиновая кислота до 30 мг/дл, билирубин до 60 мг/дл, гемоглобин до 1000 мг/дл,  и липемия до 2000 мг/дл триглицеридов не влияют на точность анализа, так же как и антикоагулянты в их обычных концентрациях.

- Чувствительность/Предел определения

- Точность (Воспроизводимость, Повторяемость)

- Сравнение методов

Нормальные величины от 0.5 до 2.2 ммоль/л

Стабильность реагентов на борту анализатора не менее 10 дней при исключении загрязнений и испарения.

Оптическая плотность растворов стандартов относительно холостой пробы по реагенту (0.2-0.4) может составлять от -0.32 до -0.39.

Manufactured by

- DiaSys Diagnostic Systems GmbH

Alte Strasse 9, 65558 Holzheim, Germany

Данная адаптация служит исключительно в ознакомительных целях в качестве основы и примера. Недопонимание может привести к неправильным результатам, требующим дополнительной проверки

# Холестерин  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина в диапазоне от 1.0 до 19.4 ммоль/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения 18 – 25 / 37С.

- Программа:

| Название | ХОЛЕСТ |
| --- | --- |
| Метод | Кон тчк |
| Осн. фильтр | 510 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 003 |
| Время измере | 003 |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 3.3 |
| Норма макс. | 5 |
| Линейность до | 19.4 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 5.2 |
| Фактор | 20.6 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- 4.   Схема определения

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2 (например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить в темном месте при температуре 2-8С в течение всего срока годности при достаточной герметичности флакона.

а) При работе с наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 10 |
| Вода дистиллированная | 10 | - | - |
| Калибратор | - | 10 | - |
| Рабочий реагент | 1000 | 1000 | 1000 |

б) При работе с проточной кюветой

| Отмерить, мкл | Холостая проба | Калибровочная проба | Опытная проба |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | - | - | 5 |
| Вода дистиллированная | 5 | - | - |
| Калибратор | - | 5 | - |
| Рабочий реагент | 500 | 500 | 500 |

Процедура

Пипетировать стандарты, пробы и реактив, перемешать.

Инкубировать в течение 10 мин. при температуре 37С, или 30 мин. при комнатной температуре.

Измерить пробы.

Окраска стабильна в течение 1 часа.

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Концентрация стандарта указана на этикетке флакона.

- Если концентрация холестерина в пробе превышает 19.4 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

# Щелочная фосфатаза  ФС  "ДДС"

- Общие указания 	Набор обеспечивает линейную область определения активности щелочной фосфатазы в диапазоне от 40 до 700 Е/л.

- Подготовка пробы	Температура измерения +37°С. Перед началом работы реактивы, пробы и кюветы прогреваются до температуры измерения.

- Программа:

| Название | ЩФ |
| --- | --- |
| Метод | Кинетика |
| Осн. фильтр | 405 |
| Доп. фильтр | Нет |
| Задержка | 060 |
| Время измере | 060 |
| Единицы изме | ед/л |
| Объем закачки | 450 |
| Холостая | Вода |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 64 |
| Норма макс. | 306 |
| Линейность до | 690 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 0 |
| Фактор | 2757 * |
| Температура кюветы | 37°С |

- Схема определения

а) Запуск реакции образцом

Приготовление рабочего реагента: смешать четыре части реагента 1 с одной частью реагента 2;

(например 20мл Р1 + 5 мл Р2 = 25 мл рабочего реагента). Рабочий реагент можно хранить при температуре 2-8С не более месяца или при комнатной температуре (18-25С) не более 5 суток.

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Рабочий реагент | 1000 | 500 |

б) Запуск реакции субстратом

| Отмерить, мкл | Для наливной кюветы | Для проточной кюветы |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка или плазма крови | 20 | 10 |
| Реагент 1 | 800 | 400 |
| Перемешать, инкубировать 5 мин, затем добавить: |
| Реагент 2 | 200 | 100 |

Примечания:

* Значение фактора рекомендуется уточнять по мультикалибратору и проверять по контрольным сывороткам компании "DiaSys".

- Если изменение оптической плотности  A/мин превышает значение  0.25,  то сыворотку разводят в пять раз 0.9% раствором NaCl и полученный результат умножают на 5.

- Реакционная смесь готовится по одной кювете (пробирке) непосредственно перед помещением кюветы в кюветное отделение фотометра (забором пробы в проточную кювету)

- Для уменьшения времени, требуемого на измерение серии анализов допускается установить время задержки 2 сек. При этом время задержки первой пробы надо отмерить вручную, а реакцию  последующих проб запускать сразу после начала отсчета времени измерения предыдущей пробы; т.е. после установки кюветы в кюветное отделение и нажатии кнопки READ или после забора пробы в проточную кювету.

# Холестерин высокой плотности HDL-C IMMUNO FS (без осаждения).

- Общие указания   Набор 1 3521 99 10 021 (125 мл) обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина высокой плотности  в диапазоне от 0.03 до 4.7 ммоль/л (до 180 мг/л).

- Подготовка пробы.	Cыворотка и гепаринизированная плазма стабильны при 4-6°С 4 дня , при -20 °С не менее 2 недель. Перед началом работы все реактивы прогреваются до +37°С.

- Программа:(для  версии 3.2):

| Название | ХЛПВП |
| --- | --- |
| Метод | Бихромат. |
| Осн. Фильтр | _620_ |
| Доп. Фильтр | _510_ |
| Задержка | 002_ |
| Время измере | 001_ |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | _450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0.9 |
| Норма макс. | 4.7 |
| Линейность до | 4.7 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 1.3 |
| Фактор | 1 * |
| Контроль(Да/Нет) | Да |
| Знач. Контроля | 1.16*** |
| Темп-ра кюветы | 37°С |

Примечания:

- Стабильность реагентов при 2 - 8 C  1 месяц без загрязнения и испарения.

- Стабильность калибратора в разведённом состоянии 1 месяц при -20 °C и 5 дней при  2 - 8 °C

- Клиническая интерпретация норма значения  > 1( 0.9) ммоль/.л, пограничные значения риска 0.9 – 1.0, высокий риск < 0.9 ммоль/л

- Если концентрация холестерина высокой плотности в пробе превышает 4.7 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

- Точность измерений может быть повышена примерно в полтора раза путём увеличения времени инкубации (и калибратора, и проб) с 5 минут до 30 минут.

- Схема определения

а) При работе с обычной наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Бланк | Калибратор | Образец/Контр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка/плазма | - | - | _8 |
| Калибратор | - | _8 | - |
| Вода дистилл. | _8 | - | - |
| Реагент 1 | _720 | _720 | _720 |
| Перемешать, инкубировать 5 минут, измерить поглощение, затем добавить |
| Реагент 2 | _180 | _180 | _180 |

б) При работе с наливной кюветой пониженной емкости

| Отмерить, мкл | Бланк | Калибратор | Образец/Контр. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка/плазма | - | - | _5 |
| Калибратор | - | _5 | - |
| Вода дистилл. | _5 | - | - |
| Реагент 1 | _400 | _400 | _400 |
| Перемешать, инкубировать 5 минут, измерить поглощение, затем добавить |
| Реагент 2 | _100 | _100 | _100 |

Процедура

С наливными кюветами.

Холостая проба:: перемешать реагент 1 с водой и реагентом 2, инкубировать 5 минут при температуре 37C, провести измерение оптической плотности после сигнала прибора «Измерить бланк». Калибровочная проба: смешать указанные объёмы калибратора и реагента 1, инкубировать 5 минут при температуре 37C, добавить  реагент 2, инкубировать 5 минут при температуре 37C, измерить оптическую плотность после сигнала прибора «Измерить стандарт».

Опытная проба: смешать указанные объёмы пробы и реагента 1, инкубировать 5 минут при температуре 37C, добавить  реагент 2, инкубировать 5 минут при температуре 37C, измерить оптическую плотность после сигнала прибора «Измерить образец». Окраска стабильна в течение 60 минут.

- Ориентировочное значение фактора от 5 (инкубация 30 минут) до 8. Фактор рекомендуется уточнять по калибратору (Trucal HDL/LDL кат.? 1 3520 99 10 065).

- Для внутреннего контроля качества  использовать контрольную сыворотку TruLab L (5 9020 99 10 065).

Значение контроля TruLab L (ДЛЯ ЛОТА ? 9219 (до 2010-06) со средним значением 1.16 ммоль/л (допуск с 0.93 до 1.40 ммоль/л)

|  | Lot # | Exp/date | Cholesterol Total | HDL-Chol | LDL-Chol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TruLab L | 7924 |  | 4.18 — 4.86 — 5.54 | 1.01 — 1.27 — 1.52 | 2.21 — 2.77 — 3.32 |
|  | 9219 | 2010-06 | 4.09 — 4.76 — 5.42 | 0.93 — 1.16 — 1.40 | 2.28 — 2.84 — 3.41 |
| TruCal HDL/L | 9095 |  |  | 1.3 мМ/л=50.1мг/дл | 2.79 мМ/л=108мг/дл |
|  | 9218 | 2010-06 |  | 1.15 мМ/л=44.5мг/дл | 2.9 мМ/л=112 мг/дл |

# Холестерин низкой плотности LDL-C SELECT FS.

- Общие указания   Набор 1 4121 99 10 021 (125мл) обеспечивает линейную область определения концентрации холестерина низкой плотности  в диапазоне от 0.03 до 10.3 ммоль/л (до 400 мг/л).

- Подготовка пробы.	Cыворотка и гепаринизированная плазма стабильны при 4-6°С 4 дня , при -20 °С не менее 2 недель. Перед началом работы все реактивы прогреваются до +37°С.

- Подготовка прибора. При переходе с наливной кюветы на проточную обязательно проведите процедуру АВТО-НОЛЬ ( см. раздел 4.5 Руководства пользователя к BS-3000P версия 4.0, стр. 23)

Программа (для программной прошивки версии 3.2):

| Название | Х-ЛПНП |
| --- | --- |
| Метод | Бихромат |
| Осн. Фильтр | _620_ |
| Доп. Фильтр | _510_ |
| Задержка | 002_ |
| Время измере | 001_ |
| Единицы изме | ммоль/л |
| Объем закачки | _450 |
| Холостая | Реагент |
| Число х.п. | 1 |
| Мин х.п. | 0 |
| Макс х.п. | 2.5 |
| Норма мин. | 0 |
| Норма макс. | 3.4 |
| Линейность до | 10.3 |
| Разведение | 1 |
| Число стандартов | 1 |
| Стандарт | 1 |
| Концентрация | 2.9 |
| Фактор | 1 * |
| Контроль(Да/Нет | Да |
| Знач. Контроля | 2.84** |
| Температура к-ты | 37°С |

Примечания:

Для измерения желтушных и гемолизных образцов рекомендуется перейти на дифференциальный режим измерения конечная точка с монохромным 620 нм и сывороточным бланком по образцу.

Если концентрация холестерина высокой плотности в пробе превышает 10 ммоль/л, то сыворотку разводят 0,9% раствором NaCl и полученный результат умножают на разведение.

Стабильность калибратора в разведённом состоянии 1 месяц при -20 °C и 5 дней при  2 - 8 °C

Клиническая интерпретация нормальные значения  < 3.4 ммоль/.л, пограничные значения 3.4 – 4.1, высок. риск > 4.1 ммоль/л

Схема определения

а) При работе с обычной наливной кюветой

| Отмерить, мкл | Бланк | Калибратор | Образец/Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка/плазма | - | - | _10 |
| Калибратор | - | _10 | - |
| Вода дистилл. | _10 | - | - |
| Реагент 1 | _800 | _800 | _800 |
| Перемешать, инкубировать 5 минут, измерить поглощение, затем добавить |
| Реагент 2 | _200 | _200 | _200 |

б) При работе с наливной кюветой пониженной емкости

| Отмерить, мкл | Бланк | Калибратор | Образец/Контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Сыворотка/плазма | - | - | _5 |
| Калибратор | - | _5 | - |
| Вода дистилл. | _5 | - | - |
| Реагент 1 | _400 | _400 | _400 |
| Перемешать, инкубировать 5 минут, измерить поглощение, затем добавить |
| Реагент 2 | _100 | _100 | _100 |

Процедура

С наливными кюветами.

Холостая проба:: перемешать реагент 1 с водой и реагентом 2, инкубировать 5 минут при температуре 37C, провести измерение оптической плотности после сигнала прибора «Измерить бланк». Калибровочная проба: смешать указанные объёмы калибратора и реагента 1, инкубировать 5 минут при температуре 37C, добавить  реагент 2, инкубировать 5 минут при температуре 37C, измерить оптическую плотность после сигнала прибора «Измерить стандарт». Опытная проба: смешать указанные объёмы пробы и реагента 1, инкубировать 5 минут при температуре 37C, добавить  реагент 2, инкубировать 5 минут при температуре 37C, измерить оптическую плотность после сигнала прибора «Измерить образец». Окраска стабильна в течение 60 минут.

- Ориентировочное значение фактора (от 27 до 29). Фактор рекомендуется уточнять по калибратору (Trucal HDL/LDL кат.? 1 3520 99 10 065).

- Для внутреннего контроля качества  использовать контрольную сыворотку TruLab L (5 9020 99 10 065).

Значение калибратора берётся из паспорта, например,

ДЛЯ ЛОТА ? 9218 2.90 ммоль/л или 112 мг/дл).

Калибратор и контрольную сыворотку готовить по инструкции.

|  | Lot # | Exp/date | Cholesterol Total | HDL-Chol | LDL-Chol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TruLab L | 7924 |  | 4.18 — 4.86 — 5.54 | 1.01 — 1.27 — 1.52 | 2.21 — 2.77 — 3.32 |
|  | 9219 | 2010-06 | 4.09 — 4.76 — 5.42 | 0.93 — 1.16 — 1.40 | 2.28 — 2.84 — 3.41 |
| TruCal HDL/L | 9095 |  |  | 1.3 мМ/л=50.1мг/дл | 2.79 мМ/л=108мг/дл |
|  | 9218 | 2010-06 |  | 1.15 мМ/л=44.5мг/дл | 2.9 мМ/л=112 мг/дл |