С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК (CRP)  № 11241

Стандарт СРБ № 11341

1. Приготовьте разведения СРБ стандарта, используя физиологический раствор (0,9%) в качестве разбавителя.

| Разведения стандарта | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СРБ Стандарт (мкл) | - | 20 | 40 | 80 | 160 |
| Физраствор (мкл) | 160 | 140 | 120 | 80 | - |
| Концентрация | 0 | С*х 0,125 | С*х 0,25 | С*х 0,5 | С |

С* - концентрация в стандарте (указывается на этикетке флакона)

В меню «КАЛИБР.» введите калибраторы с вычисленной концентрацией разведений.

(Рекомендуется задавать позиции стандартам на отдельном «виртуальном» колесе проб для сохранения в «рабочем» колесе свободных позиций для пациентов.)

2. Введите параметры теста.

| Параметры теста | Номинал | Калибр. |
| --- | --- | --- |
| Тест | СРБ | 0 – 0,5 мг/дл | Logit-Log 4P |
| Тип реакц. | Кон.точ. |  | Калибраторы: |
| Перв.крив. | 340 |  |  |
| Втор.крив. | - |  | ( СРБ 1 = 0 мг/дл |
| Направл. | Увеличен |  | ( СРБ 2 = Сх0,125 мг/дл |
| Вр. реакц. | -1 - 18 |  | ( СРБ 3 = Сх0,25 мг/дл |
| Вр.инкуб. | 4 |  | ( СРБ 4 = Сх0,5 мг/дл |
| Единица | мг/дл |  | ( СРБ 5 = С мг/дл |
| Точн. | 0,1 |  |  |
| R1 | 250 |  |  |
| R2 | 30 |  |  |
| Объем проб | 10 |  |  |
| Диап. линейн. | 25 |  |  |

4. Задайте позиции реагентам в меню «РЕАГЕНТ».