Инструкция по настройке

схемы регулирования температуры термостата ТС 1

1 Присоедините термостат к электрической сети и включите его.

2 Установите температуру в камере термостата +27ºС в соответствии с эксплутационной документацией на термостат. Если температура окружающей среды близка к 27ºС, установите температуру на термостате на 2…5ºС выше окружающей.

3 Установите термометр со шкалой +50ºС в верхнее отверстие кожуха термостата так, чтобы колба термометра была на уровне датчика температуры. Термометр должен быть метрологически поверен.

4 После выхода термостата на режим (время выхода указано в эксплутационной документации) сравните показание термометра и показания цифрового табло термостата.

Если разница в показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±0,4ºС, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку SB2 «Р», затем нажмите дважды кнопку SB1 (кнопка установлена на обратной стороне блока МКУ).

На индикаторе выведется значение “коэффициента сдвига температурной характеристики относительно самой себя (КС)”.

Кнопками SB3 «▲» и SB4 «▼» установите необходимое число поправки, кнопкой SB2 «Р» установите знак поправки +( □ ) или – ( _ ).

Одно значение поправки соответствует 1ºС.

После ввода значения поправки нажмите кнопку SB1 один раз, для выхода из режима корректировки.

Регулировку производите до получения минимальной разницы.

5 Установите температуру в камере термостата +60ºС.

6 Установите термометр со шкалой +100ºС в верхнее отверстие кожуха термостата так, чтобы колба термометра была на уровне датчика температуры. Термометр также должен быть поверен.

7 После выхода термостата на режим (время выхода указано в эксплутационной документации) сравните показание термометра и показания цифрового табло термостата.

Если разница в показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±0,4ºС, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку SB2 «Р», затем нажмите один раз кнопку SB1.

На индикаторе выведется значение “коэффициента поворота температурной характеристики относительно начала координат (КП)”.

Кнопками SB3 «▲» и SB4 «▼» установите необходимое число поправки, кнопкой SB2 «Р» установите знак поправки +( □ ) или – ( _ ).

Одно значение поправки соответствует 0,2ºС.

После ввода значения поправки нажмите кнопку SB1 два раза, для выхода из режима корректировки.

Регулировку производите до получения минимальной разницы.

Зам. генерального директора						В.А.Юрченков

по качеству

тел. (4812) 31-31-21