# Подстройка резкости для камер типа Л58А4, Л58Д22, Л58К16

Новиков В.П.

05.03.2008

Если по каким либо причинам ушла резкость по всему полю для камер с «немецким» объективом, то подстройка резкости состоит в следующем:

- Ослабить (но не выкручивать совсем) три винта «1»  Рис. 1. Винты имеют шестигранную головку.

- Нанести белым фломастером или скотчем на объектив маркеры, чтобы понимать на сколько и в какую сторону сместили настроечное кольцо объектива. (пример на Рис.1)

- Сделали снимок при номинальном положении кольца.

- Сместили кольцо «2» (идет туго) вправо на 5-7мм от номинала, сделали второй снимок.

- Сместили кольцо «2» влево на 5-7мм от номинала, сделали третий снимок.

- Вывели на монитор одновременно по 2 снимка, сравнили где лучше резкость, решили в какую сторону надо крутить кольцо далее.

- Проверили резкость по всему полю, так как при очень хорошей резкости в центре, по углам может быть плохо. Нашли компромисс между центром и углами.

- Обязательно закрутили (законтрили объектив) три винта «1» рис.1.

На объекте, данная процедура применяется в крайнем случае!!!

Рис. 1 Объектив с электроникой