| Fluitest( CHOL ХОЛЕСТЕРИН Ферментативный колориметрический тест (CHOD PAP) |
| --- |
| 4241, 4242, 4245, 4248, H4001 Назначение: Ферментативный тест для количественного определения холестерина в сыворотке и плазме крови человека. Справка: Холестерол относится к группе стероидов с вторичной гидроксильной группой на С3 позиции. Он синтезируется в различных типах тканей, но особенно в печени и стенках кишечника. Примерно три четверти холестерола синтезируется в организме и только треть поступает в пищей. Исследование содержания холестерола проводится при скрининге на риск атеросклероза и в диагностике и лечении нарушений обмена веществ с повышением уровня холестерола и нарушениями липидного обмена. Впервые метод определения холестерина был описан Либерманом в 1885 году, затем Бурчардом в 1889. В реакции Либермана-Бурхардта холестерол дает сине-зеленое окрашивание при полимеризации ненасыщенных углеводородов при взаимодействии с уксусным ангидридом, уксусной и концентрированной серной кислотами. Метод Абеля и Кендаля является специфичным для холестерола, но технически сложен и требует использования едкого реагента. В 1974 году Решлау и Аллейном был описан первый полностью энзиматический метод. Этот метод базируется на определении Δ4 холестенона после ферментативного расщепления эфира холестерола холестеролэстеразой. Преобразование холестерола холестеролоксидазой с последующим измерением с помощью реакции Триндера формирующейся перекиси водорода. В 1992 году Национальный Институт Здоровья охарактеризовал этот тест как соответствующий по правильности и отклонению на 3%. Принцип теста: Энзиматический колориметрический тест. Проводится ферментативное определение холестерола с использованием холестеролоксидазы и холестеролэстеразы. холестеролэстераза Эфир холестерола + H2O -----( холестерол + жирные кислоты Эфиры холестерола под воздействием холестеролэстеразы расщепляются до свободного холестерола и жирных кислот. холестеролоксидаза Холестерол + О2 --------------( холестен-3-он + Н2О2 пероксидаза 2Н2О2 + фенол + 4аминоантипирин ----( хинонеиминовый краситель + 4Н2О Холестерол окисляется до холест –4-ин-3-он с помощью холестеролоксидазы. Перекись водорода дает красное окрашивание под воздействием пероксидазы при реакции с фенолом и 4-аминофеназоном. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации холестерола и может быть измерена фоториметрически. Концентрации реагентов: Реагент R1: Pipes буфер pH=6,9 90 мМоль/л Фенол 26 мМоль/л Холестеролоксидаза 200 Ед/л Холестеролэстераза 300 Ед/л Пероксидаза 1250 Ед/л 4-аминоантипирин 0,4 мМоль/л Нормальные значения: Клиническая интерпретация результатов измерения в соответствии с рекомендациями Европейского атеросклеротического общества. Нарушение липидного обмена Холестерол триглицериды Ниже 200 мг/дл Нет Холестерол 200 – 300мг/дл Да, если ЛПВП ниже 35 мг/дл Холестерол триглицериды Выше 300 мг/дл Выше 300мг/дл Да Новые рекомендации NCEP (National Cholesterol Education Program) – национальной образовательной программы по холестерину США, по пороговым значениям холестерола групп риска для взрослых в популяции США. Желательный уровень холестерола: < 200 мг/дл Погранично высокий холестерол: 200 – 239 мг/дл Высокий холестерол: >240 мг/дл Рекомендуется в каждой лаборатории уточнить диапазон значений нормальных величин, учитывая особенности популяции. Диагностическая оценка результатов измерения концентрации холестерола должна проводиться с учетом истории болезни, клинических исследований и других факторов. Должно быть проведено как минимум два различных определения концентрации холестерола для принятия какого-либо медицинского решения, поскольку единичное измерение содержания холестерола не может дать представление об обычном уровне холестерола. Аналитическая чувствительность (нижний предел определения): 0,08 мМоль/л или 3 мг/дл. Нижний предел определения – это наименьшая концентрация холестерола, которая может быть отличима от нуля и измерена. Воспроизводимость: Определение проводилось с помощью контролей (сыворотка). внутрисерийная Пробы Ср. Знач. мг/дл Ст.Откл. мг/дл Коэф.Вар % Проба 1 103 1,35 1,32 Проба 2 158 0,98 0,62 Проба 3 180 0,99 0,55 Межсерийная Проба 1 124 1,71 1,38 Проба 2 162 3,13 1,93 Проба 3 186 1,97 1,06 Сравнение реагентов Biocon Fluitest CHOL (y) с другими коммерчески доступными тестами (x) дало следующие результаты: y = 1,006 x + 0,258, r = 0,999. Контроль качества: Контрольная сыворотка на основе сыворотки крови человека: Contronorm( 5 ( 5 мл # 1205 20 ( 5 мл # 1220 Contropath( 5 ( 5 мл # 1305 20 ( 5 мл # 1320 Контрольная сыворотка для липидов Contropath L 5 x 3мл #1303 Roche/Hitachi 902 No. <Chemistry> with R1 with R1/R3 1 Test Name CHOL 2 Assay code (Mthd) 1 Point 3 Assay code (2. Test) 0 4 Reaction time 10 5 Assay Point 1 35 17 6 Assay Point 2 0 7 Assay Point 3 0 8 Assay Point 4 0 9 Wavelength (SUB) 700 10 Wavelength (MAIN) 505 11 Sample Volume 3.0 12 R1 Volume 250 13 R1 Pos. ..... 14 R1 Bottle Size Large 15 R2 Volume 0 16 R2 Pos. 0 17 R2 Bottle Size Small 18 R3 Volume 0 100 19 R3 Pos. 0 ..... 20 R3 Bottle Size Small Large 21 Calib. Type (Type) Linear 22 Calib. Type (Wght) 0 23 Calib. Conc. 1 0 24 Calib. Pos. 1 ..... 25 Calib. Conc.2 ..... 26 Calib. Pos. 2 ..... 27 Calib. Conc. 3 0 28 Calib. Pos. 3 0 29 Calib. Conc. 4 0 30 Calib. Pos. 4 0 31 Calib. Conc. 5 0 32 Calib. Pos. 5 0 33 Calib. Conc. 6 0 34 Calib. Pos. 6 0 35 S1 ABS 0 36 K Factor 10000 37 K 2 Factor 10000 38 K 3 Factor 10000 39 K 4 Factor 10000 40 K 5 Factor 10000 41 A Factor 0 42 B Factor 0 43 C Factor 0 44 SD-Limit 0.1 45 Duplicate Limit 220 46 Sens. Limit 2000 47 S1 ABS. Limit (L) -32000 48 S1ABS. Limit (H) 32000 49 ABS. Limit 0 50 ABS. Limit (D/I) Increase 51 Prozone Limit 32000 52 Proz. Limit (Upp/Low) Lower 53 Proz. Limit (End Point) 35 54 Expect. Value (L) ..... 55 Expect. Value (H) ..... 56 Instr. Factor (a) 1 57 Instr. Factor (b) 0 58 Key Setting ..... .....Данные вводит оператор Определение холестерола с R, когда определение липазы не требуется. Определение с R1/R3 (SMS Selective Mode Solution on R3), если требуется определение липазы. | Реагент R4: (стандарт) (Art.# 4248, #4245, #4241, #4242) Холестерин 5,17 мМоль/л (200 мг/дл) Приготовление и стабильность: Реагент и стандарт готовы к использованию, стабильны в нераспечатанном состоянии до срока годности. Открытые реагенты стабильны 12 недель при +2 - +8оС 4 недели при +20 - +25оС на борту Хитачи – 28 дней. Пробы: Сыворотка, гепаринизированная или ЭДТА плазма. Нельзя использовать для получения плазмы цитрат, оксалат или фторид. Стабильность: 5-7 дней при +2 - +8оС, 3 месяца при –20оС. Можно тестировать как пробы, полученные натощак, так и после еды. Пробы, содержащие преципитат нуждаются в центрифугировании перед определением. Меры предосторожности: Использовать только для in vitro диагностики. Требуется выполненое всех обязательных мер предосторожности для работы с лабораторными реагентами. Ограничения по интерференции: Критерии: +- 10% от первичного значения. На результат измерения холестерола в сыворотке (плазме) не оказывают существенного влияния: иктеричность до индекса I - 8, что примерно соответствует концентрации конъюгированного и неконъюгированного билирубина 8 мг/дл, гемолиз до индекса Н - 450, что приблизительно соответствует концентрации гемоглобина 450 мг/дл, Процедура: Используемые материалы: Рабочий раствор, приготовление которого описано ранее. Дополнительно: калибраторы и контроли, описанные ниже, физиологический раствор (0,9% NaCl). Длина волны 546 нм (500-550 нм) Температура +25/+30/+37оС Кювета оптический путь 1 см Холостая проба по реагенту (одна проба на серию) Хол проба калибр/стандарт проба Калибр/стандарт - 10 мкл - Проба - - 10мкл Рабочий раствор 1000мкл 1000 мкл 1000 мкл Смешать, инкубировать 5 минут при +37оС, или 10 минут при +20ОС - +25ОС, измерить абсорбцию пробы и калибратора против реагента. Окраска стабильна в течение 60 минут. Расчет: ΔА пробы х конц. кал/станд = концентация холест. ΔА станд. Конц. стандарта 5,16мМоль/л (200мг/дл). Линейность: Границы измерения: 0,08 – 20,7 мМоль/л (3 – 800 мг/дл). При результатах измерения превышающих это значение разведите пробу в 3 раз физиологическим раствором или дистиллированной/деионизованной водой, результат нужно умножить на 3. Калибровка: Метод определения холестерола был калиброван методом жидкостной масс-спектрометрии, что соответствует рекомендациям Национального института стандартов и технологий (NIST). Для Хитачи: S1: 0.9% NaCI S2: Bio Cal® E Art.#1430 или Bio Cal® Art. # 1420 Частота калибровки – рекомендуется калибровка по двум точкам при смене лота реагента, в соответствии с требованиями контроля качества. Форма выпуска: # 4248 8 х 20 мл R1 1 х 5 мл R4 #4245 6 х 60 мл R1 1 х 5 мл R4 #4241 4 х 250 мл R1 1 х 5 мл R4 #H4001 18 x 50 ml R1 Литература: 1. Abell L. et al. Standard Methods in Clinical Chemistry 1958; 26:2. 2. Allain C.C. et al. Clin Chem 1974;20:470 3. Bablok W. et al. A General Regression Procedure for Method Transformation. J Clin Chem Clin Biochem 1988;26:783-790 4. Burchard H. Beiträge zur Kenntnis der Cholesterine. Dissertation Rostock 1889. 5. Cohn J.S., McNamara J.R., Schaefer E.J.. Lipoprotein Cholesterol Concentrations in the plasma of Human Subjects as Measured in the fed and Fasted States. Clin. Chem 1988;34:2456-2459 6. Glick M.R., Ryder K.W., Jackson SA.. Graphical Comparisons of Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation. Clin Chem 1986;32:470-474 7. Greinling H., Gressner A.M. eds. Lehrbuch der Klinischen Chemie und Pathobiochemie. 3rd ed. Stuttgart/New York: Schattauer, 1995 8. Liebermann C. Ber Dtsch chem Ges 1885; 18:1803 9. Passing H., Bablok W. A New Biometrical Procedure for Testing the Equality of Measurements from Two Different Analytical Methods. J Clin Chem Clin Biochem 1983;21:709-720 10. Pisani T., Gebski C.P., Leary E.T. et al. Accurate Direct Determination of Low-density Lipoprotein Cholesterol Using an Immunoseparation Reagent and Enzymatic Cholesterol Assay. Arch. Pathol Lab Med 1995;119:1127 11. Recommendations for Improving Cholsterol Measurement: A Report from the Laboratory Standardization Panel of the National Cholesterol Education Program. NIH Publication No. 90-2964, February 1990 12. Roeschlau P. et al. Z Klein Chem Klein Biochem 1974;12:226 13. Second Report of the Expert Panel on Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults. NIH Publikation No. 93-3096, September 1993 14. Siedel J. Hägele E.O., Ziegenhorn J. et al. Clin Chem 1983;29:1075. 15. Study Group, European Atherosclerosis Society. Strategies for the prevention of coronary heart disease: A policy statement of the European Atherosclerosis Society. European Heart Journal 1987;8:77 16. Thomas, L., Labor und Diagnose, 5th. ed. (1998) 17. Tietz N.W. eds.. Clinical Guide to Laboratory Tests, 3.Auaflage.Philadelphia, Pa: W.B. Saunders Company, 1995:130-131 18. Wiebe D.A., Bernert J.T.. Clin Chem. 1984;30:352 Roche /Hitachi 704 Temperature: 37°C PROGRAM 2 CHEMISTRY PARAMETERS Determination with R1 Determination with R1/R2 TEST [CHOL] ASSAY CODE [1(1POINT)]-[32]-[0] SAMPLE VOLUME [4] R1 VOLUME [350]-[50]-[NO] R2 VOLUME [0]-[20]-[NO] WAVELENGTH [700]-[505] CALIBR. METH. [LINEAR]-[0]-[0] STD.(1) CONC.-POS. [ _ ]-[ _ ] STD.(2) CONC.-POS. [ _ ]-[ _ ] STD.(3) CONC.-POS. [0]-[0] STD.(4) CONC.-POS. [0]-[0] STD.(5) CONC.-POS. [0]-[0] STD.(6) CONC.-POS. [0]-[0] UNIT [ _ ] SD LIMIT [0.1] DUPLICATE LIMIT [220] SENSITIVITY LIMIT [0] ABS.LIMIT (INC/DEC) [0]-[INCREASE] PROZONE LIMIT [0]-[LOWER] EXPECTED VALUE [ _ ]-[ _ ] INSTRUMENT FACTOR [1.00] 1(1POINT)]-[15]-[0] [140]-[50]-[NO] _ Данные вводит оператор Определение с R1/R3 (SMS Selective Mode Solution on R3), если требуется определение липазы. Roche /Hitachi 717 Temperature: 37°C PROGRAM 2 CHEMISTRY PARAMETERS Determination with R1 Determination with R1/R2 TEST [CHOL] ASSAY CODE [1(1POINT)]-[50]-[0] SAMPLE VOLUME [3]-[2] R1 VOLUME [250]-[100]-[NO] R2 VOLUME [0]-[20]-[NO] WAVELENGTH [700]-[505] CALIBR. METH. [LINEAR]-[0]-[0] STD.(1) CONC.-POS. [ _ ]-[ _ ] STD.(2) CONC.-POS. [ _ ]-[ _ ] STD.(3) CONC.-POS. [0]-[0] STD.(4) CONC.-POS. [0]-[0] STD.(5) CONC.-POS. [0]-[0] STD.(6) CONC.-POS. [0]-[0] SD LIMIT [0.1] DUPLICATE LIMIT [220] SENSITIVITY LIMIT [0] ABS.LIMIT (INC/DEC) [0]-[INCREASE] PROZONE LIMIT [0]-[LOWER] EXPECTED VALUE [ _ ]-[ _ ] PANIC VALUE [ _ ]-[ _ ] INSTRUMENT FACTOR [1.00] [1(1POINT)]-[24]-[0] [100]-[100]-[NO] _ Данные вводит оператор Определение с R1/R2 (SMS Selective Mode Solution on R2), если требуется определение липазы. |