КОНТРОЛЛЕР ПОДАЧИ

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИНФУЗИОННЫЙ

DF-12

(MP-1000)

ПАСПОРТ

## В данном руководстве описываются процедуры по использованию инфузионной помпы DF-12.

Ремонт помпы может производиться только производителем или его уполномоченным представителем. В противном случае, все ремонтные работы нарушат гарантию на помпу.

Детали и узлы помпы могут заменяться, для обеспечения безопасности и улучшения рабочих характеристик.

После прочтения данного руководства, рекомендуется держать его в доступном и хорошо видимом для всех пользователей месте.

Версия программы – V2.12

В случае возникновения вопросов по использованию, эксплуатации помпы, обращайтесь к производителю:

##### VILTECHMEDA

125 Kalvarijų Str, 08221 Vilnius, Lithuania

В зависимости от предполагаемого степени повреждения и убытков, предостережения по безопасности делятся на следующие категории:

- Опасность: не придерживаясь указаний инструкции, может возникнуть опасность возникновения тяжелых повреждений или даже смерти человека.

- Предостережение: не придерживаясь указаний инструкции, может возникнуть опасность возникновения серьезных повреждений или смерти человека.

- Внимание: не придерживаясь указаний инструкции, может возникнуть опасность возникновения легких повреждений или поломки помпы.

Содержание

- Предупреждения		5

- Технические данные		7

- Характеристики		8

- Общие сведения		8

- Функция сохранения		8

- Характеристики определения окклюзии		8

- Функция Датчика капель 		8

4.	Названия и функции внешних частей помпы		9

- Клавиши		10

- Дисплей		11

- Внутренняя часть   		13

- Вид насоса сзади		14

- Аксессуары		14

5.	Подготовка к работе и запуск помпы  		15

- Крепление помпы к инфузионной стойке		15

- Включение в сеть		15

- Установка инфузионной линии		15

- Установка датчика капель		16

- Программирование скорости инфузии   		17

- Программирование объема инфузии		17

- Начало инфузии		17

- Остановка и возобновление инфузии		18

- Просмотр введенного объема		18

- Окончание инфузии		18

- Функция вывода воздуха из инфузионной линии		18

6.	Предупреждающие сигналы (алярмы)		19

- Предупреждающий сигнал “ВОЗДУХ”		19

- Предупреждающий сигнал “ОККЛЮЗИЯ”		19

- Предупреждающий сигнал “Дверки открыты”		20

- Предупреждающий сигнал “Слабый аккумулятор”		20

6.5Предупреждающий сигнал “Свободный поток” и “Нет капель” (при наличии Датчика капель)		20

  - Предупреждающий сигнал “Неправильная установка инфузионной линии“		20

  - Другие предупреждающие сигналы		21

Содержание

7.	Установки пользователя  		21

- Калибровка (установка точности)		22

- Установка уровня окклюзии		23

- Установка уровня звука алярмов		24

- Установка скорости вывода воздуха из инфузионной линии		24

- Установка Объема вывода воздуха		25

- Включение Функции сохранения параметров		25

- Установка скорости KVO		26

- Установка Типа инфузионной линии		26

7.9. Включение/выключение Функции вызова медперсонала)		27

- Включение/выключение Режима паузы      		27

7.11. Включение/выключение Алярма “Неправильная установка инфуз. линии”     		28

  - Установка чувствительности датчика воздуха  		28

  - Другие (Режим тестирования)		29

8.	Обслуживание		29

- Проверка помпы		29

- Очистка и дезинфекция		30

- Хранение		30

- Срок службы	  30

- Утилизация	  30

- Предупреждения

В данной главе приводится информация, помогающая пользователю безопасно эксплуатировать помпу и избежать физических травм человека и поломки помпы.

Опасность:

1. Держите помпу на удалении от горючих анестетиков.

Предостережения:

- Удостоверьтесь в том, что сетевой разъем всегда находится в сухом состоянии.

- Не используйте вблизи помпы сотовые телефоны, радиопередатчики или оборудование, излучающее радиочастоты высокой мощности.

- Не используйте помпу в отделениях Магнитно-резонансного сканирования, камерах высокого давления и местах, в которых генерируются сильные электромагнитные волны.

- Удостоверьтесь в том, что инфузионная линия установлена в правильном направлении, так как обратная ее установка может спровоцировать отсос крови из пациента.

Внимание:

- Работайте с помпой в соответствии с указанными в инструкции шагами.

- При работе от внешнего источника электропитания, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  - Помпу следует включать только в заземленную розетку

  - Перед включением в сеть проверьте номинальное напряжение и частоту

  - Удостоверьтесь в пригодности используемого сетевого шнура

- С помпой может работать только обученный и квалифицированный персонал

- Надежно закрепите помпу на инфузионной стойке и удостоверьтесь в ее стабильности. Не следует использовать помпу в случае падения или после получения сильного удара. В этом случае обращайтесь к производителю или уполномоченному представителю.

Во время инфузии постоянно проверяйте состояние инфузионной линии на наличие утечек или повреждений фильтра. Во время инфузии регулярно проверяйте состояние насоса и пациента. Для обеспечения надежного соединения рекомендуется использование наборов, содержащих адаптер с люэровским соединителем.

- Следует обратить внимание на следующие особенности использования инфузионных линий:

  - Используйте только прокалиброванные инфузионные линии. При использовании не прокалиброванной линии, точность скорости потока и правильное срабатывание предупреждающих сигналов (воздух и Окклюзия) не гарантируется. При желании использования не прокалиброванной инфузионной линии, обращайтесь к производителю.

  - Не натягивайте инфузионную линию слишком сильно. В противном случае запрограммированная скорость может быть не достигнута.

  - Открыв дверки, установите инфузионную линию в насос начиная с низу в верх. Надежно установите инфузионную линию в указанный паз перистальтического механизма насоса 31. Не сделав этого может произойти некотролируемый поток или утечка.

  - Не присоединяйте инфузионную линию насоса к другой аналогичной линии, контролируемой только роликовым зажимом, так ка это может повлиять на точность инфузии и вызвать возникновение предупреждаящих сигналов.

  - Во время длительных инфузий, т.е. более чем 12 часов, для поддержания точности инфузии меняйте местоположение  инфузионной линии в насосе.

  - Не исползуйте инфузионную линию дважды.

- Не смотря на использование помпы по инструкции, точность инфузии может уменьшится:

  - Используя препарасты повышенной вязкости, как например Dеxtrose 50%.

  - Используя помпу при температуре окружающей среды ниже 5 ºС или выше 40 ºС  или при относительной влажности менее 20% или более 90%.

- При работе насоса от внутреннего аккумулятора обратите внимание на следующее:

  - Проверьте время которое помпа работает от внутреннего аккумулятора (при полностью заряженном аккумуляторе и скорости инфузии 25 мл/ч, помпа может работать до 2 часов)

  - Если горит индикатор 21 «Слабый Аккымулятор» или звучит звуковой предупеждающий сигнал, включите помпу в сеть.

  - Для полной зарядки внутреннего аккумулятора, подключите помпу к источнику прееменного тока и держите не менее 15 часов.

  - При работе от сети, горят 3 индикаторы «Уровень зарядки аккумулятора» 17 и на это время уровень зарядки аккумулятора не имеет значения для работы помпы.

- Не подключайте одновременно источники постоянного и переменного тока к помпе. Перед подключением к источнику постоянного тока удостоверьтесь в соблюдении полярности контактов.

- Запрещается помпу автокловироватиь и стерилизовать. Не используйте для чистики помпы растворители такие как ацетон, амияк, бензол и другие. Используйте для чистки влажную ткань.

- Не разбирайте помпу.

2. Технические данные

| Название продукта | Волюметрическая инфузионная помпа |
| --- | --- |
| Модель | DF-12 |
| Механизм | Перистальтический |
| Диапазон скорости инфузии | 0.1 ~ 999 мл/ч 0.1~ 99.9 мл/ч: с шагом 0.1 мл/ч 100 ~ 999 мл/ч: с шагом 1 ml/h |
| Точность | ±5% |
| Диапазон объема инфузии | Задаваемый объем | 1 ~ 9999 мл, или без ограничения. 1 ~ 9999 мл: с шагом 1 мл |
|  | Введенный объем | 0,1 ~ 9999 мл, 0,0 ~ 99,9 мл, с шагом 0,1 мл. 100 ~ 9999 мл, с шагом 1 мл |
| Скорость в режиме вывода воздуха | 700 мл/ч (можно изменить) |
| Объем выдавливаемый в режиме вывода воздуха | 3 мл (можно изменить) |
| Скорость K.V.O | 1 мл/ч | При скорости инфузии 1.0 ~ 999 мл/ч |
|  | 0.1 ml/h | При скорости инфузии 0.1 ~ 0.9 ml/h |
| Дисплей | 7 сегмантов (4 цифры * 2 строки) |
| Аккумулятор | Время работы – 2 часа и более (при скорости инфузии 25 мл/ч). Время зарядки – около 15 часов. |
| Предупреждающие сигналы | Визуальные и звуковые предупреждающие сигналы * Дверька открыта * Окклюзия (Определяемый диапазон : 100~950 mmHg) – 3 программируемые уровня окллюзии – макс. создаваемое давление: 950 mmHg * Определение воздыха (пузырьков воздуха) * Аккумулятор разряжен * Инфузия завершена * Сигнал абнормальной работы |
| Электропитание | * 100~240 В переменного тока, 50/60 Hz (Предохранитель : 250В, T3.15A) * 12 В постоянного тока |
| Энергопотребление | 30 ВA |
| Классификация | Класс I , тип BF, IPX 1 (Защита от вертикально падающих капель) |
| Габариты (DxWxH) | 125x166x258 мм |
| Вес | около 3.2 кг |

3. Характеристики

3.1.   Общие сведения

Инфузионная помпа DF-12 предназначена для внутривенного перенатального питания и вливания препаратов, используемых: в гемотерапии, для разжижения крови, остановки оксидации и других целей, где требуется точная инфузия в широком диапазоне скоростей.

  - Функция сохранения

Ранее использовавшаяся скорость инфузии, общий введенный объем, и другие установки сохраняются при нажатии клавиши 13.

Запрограммированные данные сохраняются полу постоянно во внутренней памяти помпы.

  - Характеристики определения окклюзии

Испытание проводилось в соответствии со стандартом IEC 60601-2-24

В таблице ниже приводятся данные о максимальном времени, создаваемом давлении и величине болюса до срабатывания, предупреждающего сигнала окклюзии, при скорости инфузии 1 мл/ч и 25 мл/ч. Для каждого замера устанавливались каждое из 3 уровней давлений окклюзии – низкое, среднее, высокое. Испытание проводилось с инфузионной линией  BOIN MEDICA модель A122.

| Скорость инфузии | Уровень давления окклюзии | Давление окклюзии | Время до срабатывания сигнала | Объем болюса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1мл/ч | Низкое | 271 mmHg | 18 мин 20 сек. | 0,18 мл |
|  | Среднее | 570 mmHg | 39 мин 15 сек. | 0,38 мл |
|  | Высокое | 950 mmHg | 1 ч 30 мин | 0,51 мл |
| 25 мл/ч | Низкое | 285 mmHg | 30 сек. | 0,15 мл |
|  | Среднее | 535 mmHg | 1 мин | 0,28 мл |
|  | Высокое | 921 mmHg | 2 мин 50 сек. | 0,73 мл |

  - Функция Датчика капель (поставляется по заказу)

- Предупреждающий сигнал датчика капель включается в случае возникновения свободного потока, отклонения от заданной скорости инфузии или опорожнения инфузионного мешка. В этих случаях происходит останов инфузии.

- Датчик капель рекомендуется использовать для обеспечения дополнительной безопасности.

- При использовании датчика капель, надо правильно установить его на каплесборнике инфузионной линии (см. главу 7. Режим программирования)

- Прикрепив датчик капель, каплесборник должен быть в вертикальном положении. При отклонении датчика капель от вертикали, правильность срабатывания предупреждающего сигнала датчика капель, не гарантируется.

- Убедитесь в том, что на датчик капель не попадают прямые солнечные лучи.

- Сохраняйте чистым каплесборник,  на котором установлен датчик капель.

* см. пункт 5.4., Инсталляция датчика капель.

Внимание:

- Используйте только датчик капель, предназначенный для DF-12.

- Не отсоединяйте датчик капель во время инфузии.

### 4. Названия и функции внешних частей помпы

Ручка

Дверки

Ручка дверки

DF-12

1. Дисплей для скорости инф.      2. Индикатор введенного объема

3. Индикатор программирования объема

4. Дисплей для объема инфузии

11. Клавиша скорости инфузии

12. Клавиша сдвиг

34. Клавиша ВВЕРХ

35. Клавиша ВНИЗ

8. Клавиша ВОЗДУХ

16. Индикатор питания от внешнего источника питания

### 4. Названия и функции внешних частей помпы

  - Клавиши

- Клавиша вывода воздуха  - 8

Клавиша используется для вывода воздуха из ихфузионной линии (заполнения). После нажатия клавиши, будет автоматически выведен заданный объем с заданной скоростью (Примечание: во время действия функции не работают датчик воздуха и окклюзии).

- Клавиша задания объема – 9

Клавиша используется для задания объема инфузии.

- Клавиша Введенный объем – 10

Клавиша используется для просмотра введенного объема.

- Клавиша задания скорости инфузии – 11

Клавиша используется для задания скорости инфузии.

- Клавиша сдвига маркера – 12

Клавиша используется при программировании объема и скорости инфузии. Нажатие клавиши сдвигает маркер влево.

- Клавиша Старт – 13

Клавиша используется для запуска инфузии.

- Клавиша Стоп   - 14

Клавиша используется для останова инфузии. К тому же удерживая клавишу нажатой несколько секунд во время программирования объема или скорости инфузии, происходит сброс запрограммированных параметров (этой функцией можно также сбросить введенный объем).

- Клавиша Вкл./Выкл.  – 15

Клавиша используется для включения и выключения помпы. Для включения или выключения помпы нажмите и держите клавишу нажатой несколько секунд. Если помпа подключена к внешнему источнику питания, аккумулятор будет заряжаться в не зависимости от того или горит индикатор зарядки аккумулятора.

- Клавиша Вверх – 34

Клавиша используется для программирования объема или скорости инфузии. С каждым нажатием клавиши происходит увеличение числа на одну единицу. Удерживая клавишу нажатой происходит ускоренное увеличение числа.

- Клавиша Вниз - 35

Клавиша используется для программирования объема или скорости инфузии. С каждым нажатием клавиши происходит уменьшение числа на одну единицу.  Удерживая клавишу нажатой происходит ускоренное уменьшение числа.

  - Дисплей

- Дисплей скорости инфузии – 1

Дисплей, показывающий запрограммированную скорость инфузии. Моргает в режиме программирования скорости (после нажатия клавиши задания скорости инфузии 11)

- Дисплей объема инфузии – 4

Дисплей, показывающий запрограммированный объем инфузии. Во время задания объема инфузии (после нажатия клавиши 9) включается вместе с индикатором программирования объема инфузии 3. Индикатор Введенного объема 2 включится только в случае, если на дисплее показывается введенный объем (после нажатия клавиши Введенный объем 10).

- Индикатор программирования объема инфузии  - 3

Индикатор включается только после нажатия клавиши программирования объема инфузии 9. В это время, запрограммированное значение будет показано на дисплее – 4.

- Индикатор введенного объема - 2

Индикатор включается после нажатия клавиши Введенный объем 10. В это время, запрограммированное значение будет показано на дисплее – 4.

- Индикатор вывода воздуха из инфузионной линии - 5

Индикатор включается во время действия функции вывода воздуха (после нажатия клавиши – 8). Индикатор выключается после отключения функции.

- Индикатор останова инфузии – 6

Индикатор включается после останова инфузии и выключатся после начала инфузии.

- Индикатор инфузии – 7

Индикатор указывает процентное выражение выполненной инфузии.

- Индикатор питания от внешнего источника питания - 16

Индикатор включается при питании помпы от внешнего источника питания. Индикатор выключается, если помпа работает от внутреннего аккумулятора.

- Индикатор уровня зарядки аккумулятора - 17

Индикатор выражается в трех сегментах, указываеющих состояние зарядки аккумулятора (высокий, средний, низкий). При включенном внешнем источнике питания горят все три сегмента, в не зависимости от состояния зарядки аккумулятора.

- Индикатор алярма Воздух – 18

Индикатор моргает и сопровождается звуковым сигналом, если датчик воздуха во время инфузии зафиксирует пузырьки воздуха в инфузионной линии.

- Индикатор алярма Окклюзия – 19

Индикатор моргает и сопровождается звуковым сигналом, если верхний или нижний датчик окклюзии во время инфузии зафиксирует закупорку инфузионной линии.

- Индикатор алярма Дверки открыты  – 20.

Индикатор моргает и сопровождается звуковым сигналом, если во время инфузии открываются дверки помпы. Моргание индикатора не сопровождается звуковым сигналом, если дверки были открыты после завершения инфузии.

- Индикатор алярма Слабый аккумулятор – 21.

Индикатор моргает и сопровождается звуковым сигналом, если необходима зарядка аккумулятора.

- Индикатор алярма Инфузия завершена – 22.

Индикатор моргает и сопровождается звуковым сигналом, после завершения процесса инфузии.

- Индикатор микро функции – 23.

Индикатор включается при включенном микро режиме (скорость инфузии 0.1-99.9 мл/ч).

  - Внутренняя часть

- Верхний датчик окклюзии - 29

- Датчик фиксирует закупорку инфузионной линии перед входом в помпу

- Рычаг – 30.

- При нажатии рычага вниз открывается качающий механизм помпы 31 и при нажатии вверх механизм закрывается. Если дверки помпы закрываются, не вернув рычаг в исходное положение (качающий механизм помпы открыт), то рычаг возвращается в исходное положение автоматически.

- Качающий механизм помпы – 31.

- Механизм давит инфузионную линию и тем самым создает инфузию.

- Нижний датчик окклюзии – 32.

- Датчик фиксирует закупорку инфузионной линии после входа из помпы.

- Датчик воздуха – 33.

- Датчик используется для предотвращения попадания воздуха в организм пациента, т.е. для определения наличия воздуха в инфузионной линии.

4.4 Вид насоса сзади

- Разъем Вызов медперсонала  - 24 (опция)

Присоединив к системе вызова медперсонала, посылает предупреждающий сигнал во время инфузии.

- Разъем датчика капель – 25 (опция)

Разъем для подключения датчика капель.

- Включатель питания – 26.

Включатель для включения/выключения питания помпы.

- Разъем питания 12В постоянного тока – 27.

Разъем для подключения питания 12-15В постоянного тока.

- Сетевой разъем – 28.

Разъем для подключения питания 100-240В переменного тока.

##### 4.5. Аксессуары

Используйте только специально предназначенные аксессуары.

- Комплектность:

Сетевой кабель – 1 шт.

Паспорт – 1шт.

- Аксессуары:

Датчик капель

Кабель для подключения к системе вызова медперсонала

Кабель для подключения питания 12-15В постоянного тока

5. Подготовка к работе и запуск помпы

  - Крепление помпы к инфузионной стойке

Прикрепите помпу к инфузионной стойке используя ручку кронштейна сзади помпы. Убедитесь в стабильности стойки.

  - . Включение в сеть

- Вставьте сетевой кабель в сетевой разъем 28.

- Включите питание используя Включатель питания – 26. После включениязагорится индикатор питания от внешнего источника питания – 16.

- Нажмите и держите несколько секунд клавишу Вкл./Выкл. – 15.

- Включится индикатор с переди помпы и помпа войдет в режим самотестирования.

- После завершения режима самотестирования, начнет мигать дисплей показывающий скорость инфузии 1 и помпа войдет в режим программирования скорости.

5.3. Установка инфузионной линии

- Установите инфузионную линию так, чтобы роликовый зажим на инфузионной линии, находился между помпой и соединителем для катетера. Закройте роликовый зажим.

- Соедините инфузионную линию с резервуаром и наполните каплесборник на 1/3 (максимум до 1/2) его объема.

- Откройте роликовый зажим, заполните инфузионную линию по всей длине и затем закройте роликовый зажим

- Повесьте резервуар с инфузионным раствором на стойку.

- Откройте дверки помы потянув ручку дверки вверх.

- Нажмите рычаг 30 вниз, чтобы открыть качающий механизм помпы 31, как показано на рисунке:

- Установите инфузионную линию в соответствии с нижележащими рисунками:

- Обратите внимание на плотность установки инфузионной линии в местах датчиков окклюзии 29, 30 и датчика воздуха 33. В случае необходимости прижмите их пальцами.

- ПРИМЕЧАНИЕ. Если линия будет установлена не правильно, датчики окклюзи и воздуха работать не будут.

- Закройте качающий механиз 31 вернув рычаг 30 в исходное положение. Убедитесь что линия установлена правильно.

- Закройте дверки помпы нажатием ручки дверки вниз.

- Откройте роликовый зажим инфузионной линии, проверьте нет ли свободного потока и после этого введите катетер в организм пациента.

ВНИМАНИЕ:

- Убедитесь или помпа прокалибрована на исползуемую инфузионную линию.

- Убедитесь нет ли перегибов инфузионной линии

- Перед извлечением инфузионной линии из помпы или заменой резервуара, закройте роликовый зажим.

- После 12 часовой работы насоса с одной инф. линией, передвиньте ее на 20  cm или замените на новую.

5.4. Установка датчика капель (опция)

- Датчик капель присоединяется к предназначенному разъему сзади помы.

- Выполните нужные установки датчика капель согласно главе 7.

- Прикрепите датчик капель к каплесборнику.

ВНИМАНИЕ

- Датчик должен быть в вертикальном положении и на него не должны попадать прямые солнечные лучи.

- Используя датчик капель, сигнал о пустом резервуаре, работает при скоростях от 10 мл/ч до максимальной скорости.

5.5.  Программирование скорости инфузии

- Нажмите клавишу программирования инфузии 11, после чего начнет мигать дисплей 1.

- Используя клавиши 34, 35, 12 запрограммируйте требуемую скорость инфузии.

- Введенное значение скорости инфузии можно сбросить, несколько секунд держа нажатой клавишу Стоп 14.

5.6. Программирование объема инфузии

- Нажмите клавишу программирования объема 9, тем самым, активируя дисплей 4 и индикатор 2.

- Используя клавиши 34, 35, 12 запрограммируйте требуемый объем инфузии.

- Введенное значение скорости инфузии можно сбросить, несколько секунд держа нажатой клавишу Стоп 14.

- Если объем инфузии не ограничивается клавшей Вниз 34 или клавишей Вверх 35 установите предельное значение и держите клавишу нажатой несколько секунд. После чего на дисплее 4 появится  “- - - -” и инфузия в этом случае будет продолжаться до появления предупреждающего сигнала Воздух или Окклюзия.

5.7. Начало инфузии

- Для запуска инфузии нажмите клавишу Старт  – 13.

- Инфузия не будет начата, и дисплей 4 будет мигать, если запрограммированный объем инфузии показывает 0 значение или введенный объем превышает запрограммированный объем. В этом случае надо либо сбросить объем инфузии или введенный объем.

- После запуска инфузии, индикатор останова выключается, а индикатор инфузии 7 начнет мигать, показывая процентное выражение введенного объема в соотношении с запрограммированным объемом.

- Если при программировании была включена микро функция (0,1-99,9 мл/ч), будет мигать индикатор микро функции 23.

- После начала инфузии, введенный объем будет постоянно увеличиваться.

- Запрограммированный объем и скорость инфузии сохраняются после выключения помпы, если включена функция сохранения параметров.

ВНИМАНИЕ

- Перед началом инфузии убедитесь в корректности значений скорости и объема инфузии.

- После нажатия клавиши Старт 13, проследите некоторое время за правильностью выполнения инфузии.

3. После выключения питания, информация о введенном объеме будет обнулена.

5.8. Остановка и возобновление инфузии

- Для останова инфузии нажмите клавишу Стоп 14. После этого включится индикатор 6.

- Для возобновления инфузии нажмите клавишу Старт 13.

5.9. Просмотр введенного объема

- введенный объем можно просмотреть во время инфузии или программирования параметров, нажав клавишу 9. В этом случае загорится индикатор введенного объема 3, а на дисплей 4 будет выведено значение введенного объема.

- Введенный объем можно сбросить, несколько секунд держа нажатой клавишу Стоп 14.

5.10.  Окончание инфузии

- После окончания инфузии, загорается индикатор алярма Инфузия завершена 22 и звучит звуковой сигнал.

- Далее инфузия продолжается со скоростью режима KVO.

- Kvo режим будет продолжатся до тех пор пока не будет нажата клавиша СТОП - 14.

- Нажмите клавишу СТОП 14 для останова инфузии. В этом случае выключатся индикаторы алярма Окончания инфузии 22 и инфузии 7, а включится индикатор останова инфузии 6.

  - Функция вывода воздуха из инфузионной линии

- Нажмите клавишу ВОЗДУХ – 8 (в режиме оконченной инфузии не работает).

- Помпа автоматически выводит установленный объем с указанной скоростью.

- После нажатия клавиши ВОЗДУХ, загорится индикатор вывода воздуха 5. Средства определения воздуха и окклюзии во время работы режима вывода воздуха, не работают.

- Режим вывода воздуха можно остановить нажатием клавиши СТОП –14.

ВНИМАНИЕ

Во время выполнения функции вывода воздуха не работают датчики воздуха и окклюзии, поэтому не следует оставлять на это время помпу без присмотра.

6. Предупреждающие сигналы (алярмы)

В данной главе описываются предупреждающие сигналы и процедуры по их устранению. Во время срабатывания предупреждающего сигнала моргает индикатор алярма сопровождаемый звуковым сигналом. Для сброса предупреждающего сигнала, нажмите клавишу СТОП 14. Каждый предупреждающий сигнал сопровождается индивидуальным звуковым сигналом.

  - Предупреждающий сигнал “ВОЗДУХ”

1. В случае если датчик воздуха обнаружит воздух в инфузионной линии, наступит останов инфузии, начнет мигать индикатор алярма Воздух 18 сопровождаемый звуковым сигналом.

2. Нажмите клавишу СТОП 14 для сброса алярма.

- Выведите воздух из инфузионной линии и возобновите инфузию нажатием клавиши СТАРТ 13.

  - Предупреждающий сигнал “ОККЛЮЗИЯ”

1. Предупреждающий сигнал появится в случае скрученной или не правильно установленной инфузионной линии, а также закупорки катетера. В случае срабатывания алярма, наступит останов инфузии и начнет мигать индикатор алярма Окклюзия 19 сопровождаемый звуковым сигналом.

2. Нажмите клавишу СТОП 14 для сброса алярма.

3. Заново установите инфузионную линию или устраните перегибы и возобновите инфузию нажатием клавиши СТАРТ 13.

6.3. Предупреждающий сигнал “Дверки открыты”

1. Предупреждающий сигнал появится при открывании дверки во время инфузии или если дверки не плотно закрыты. В случае появления алярма, наступит останов инфузии и начнет мигать индикатор алярма Дверки открыты 20, сопровождаемый звуковым сигналом.

2. Нажмите клавишу СТОП 14 для сброса алярма.

3. Плотно закройте дверки и возобновите инфузию нажатием клавиши СТАРТ 13.

6.4. Предупреждающий сигнал “Слабый аккумулятор”

1. Предупреждающий сигнал появится, в случае если аккумулятор разряжен и дальнейшая работа помпы не возможна. В случае появления алярма, наступит останов инфузии и начнет мигать индикатор алярма Слабый аккумулятор 21, сопровождаемый звуковым сигналом.

2. Действие предупреждающего сигнала будет продолжаться до 30 мин. Остановите инфузию перед полной разрядкой аккумулятора.

3. Как можно скорее подключите помпу к сети питания.

  - Предупреждающий сигнал “Свободный поток” и “Нет капель” (при наличии Датчика капель)

1. Датчик капель определяет и предупреждает о свободном потоке, отклонения от заданной скорости инфузии или пустом резервуаре. В случае появления алярма, наступит останов инфузии.

2. При появлении алярма на дисплее 4 покажется надпись F.Err сопровождаемая звуковым сигналом.

3. Нажмите клавишу СТОП 14 для сброса алярма.

  - Предупреждающий сигнал “Неправильная установка инфузионной линии“

1. Алярм появляется, если инфузионная линия не правильно установлена или изменила местоположение в качающем механизме 31.

2. При появлении алярма на дисплее Скорости инфузии - 1 покажется надпись  SET, а на дисплее 4  покажется надпись Err. В случае появления алярма, наступит останов инфузии.

3. Нажмите клавишу СТОП 14 для сброса алярма.

4. Заново установите инфузионную линию в кчающий механизм помпы 31 и нажмите клавишу СТАРТ 13 для возобновления инфузии.

6.7. Другие предупреждающие сигналы

- Если происходит сбой работы помпы, инфузия остановится и на дисплее –1 будет показан номер ошибки сопровождаемый звуковым сигналом.

- Список возможных ошибок и их номера:

| Номер ошибки | Причина |  | Номер ошибки | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Er.01 | Ошибка ввода из клавиатуры |  | Er.05 | Ошибка работы качающего механизма |
| Er.02 | Внутренняя IC ошибка |  | Er.06 | Ошибка работы качающего механизма |
| Er.03 | Внутренняя IC ошибка |  | Er.07 | Ошибка работы качающего механизма |
| Er.04 | Ошибка работы качающего механизма |  |  |  |

3. В случае появления любой ошибки обращайтесь к местному дилеру или в сервисную службу производителя.

7.  Установки пользователя

В данной главе описываются установки параметров, производимые пользователем. Установка данных параметров позволяет пользователю приспособить помпу к своим потребностям, сделать ее удобной в использовании и гарантировать безопасность использования. Все установки могут производиться только при остановке инфузии.

- Для того чтобы войти в меню установок пользователя нужно нажать и 2-3 сек. держать клавишу Введенный объем –10. Все установки могут производиться только при остановленной инфузии.

- Опции функций выбираются нажатием клавиш Вверх 34, Вниз 35.

- Для прокрутки функций используйте клавишу Сдвиг – 12.

- Для сохранения выбранной опции функции нажмите клавишу Введенный объем – 10 или для отмены установок и возврата в начальное меню нажмите клавишу СТОП –14.

- Список конфигурируемых параметров:

| Параметр | Установка производителя | Пояснение | Замечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Калибровка (точность) | 5 | 0% (Boin Medica Model 122) |  |
| 2. Уровень окклюзии | Средний | Средний |  |
| 3. Уровень звука алярмов | Средний | Средний |  |
| 4. Скорость вывода воздуха | 500 | 500 мл/ч |  |
| 5. Объем в режиме вывода воздуха | 3 | 3 мл |  |
| 6. Функция сохранения параметров | Вкл. |  |  |
| 7. Скорость KVO | 1 | 1 мл/ч |  |
| 8. Тип инфузионной линии | 15 | 15 капель/мл |  |
| 9. Функция вызова медперсонала Вкл./Выкл. | Выкл. | Функция выключена |  |
| 10. Режим паузы | Вкл. | Функция включена |  |
| 11. Чувствительность датчика воздуха | Средняя | Ниже 7 мм |  |
| 12. Алярм “Неправильная установка инфуз. линии” | Вкл. | Функция включена |  |

7.1. Калибровка (установка точности)

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию калибровки, нажатием клавишы СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Для точной калибровки обращайтесь к дилеру или производителю.

- Таблица корректировки (калибровки) скорости инфузии:

| Дисплей | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корректировка (%) | -20 | -10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

- Если при использовании помпы обнаружится погрешность скорости инфузии, помпу нужно калибровать. Напр., если калибровка установлена на «5», а погрешность скорости инфузии 8%, то калибровку нужно установить на «3» или «4».

ВНИМАНИЕ Используйте только прокалиброванные инфузионные линии, так как только в этом случае гарантируется точность скорости инфузии и правильное функционирование предупреждающих сигналов. При калибровке точности, следует также обратить внимание на установки Уровня окклюзии, Скорости вывода. При появлении погрешностей из-за продолжительного использования помпы, следует обратиться в сервисную службу производителя. Рекомендуется проверять правильность калибровки раз в год.

  - Установка уровня окклюзии

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки Уровня окклюзии, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.3. Установка уровня звука алярмов

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки Уровеня звука алярмов, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.4.	Установка скорости вывода воздуха из инфузионной линии

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки Скорости вывода воздуха, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.5. Установка Объема вывода воздуха

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки Объема вывода воздуха, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

5.  Таблица возможных установок параметра:

7.6. Включение Функции сохранения параметров

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите Функцию сохранения параметров, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.7. Установка скорости KVO

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки Скорости KVO, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

5.  Таблица возможных установок параметра:

7.8. Установка Типа инфузионной линии (только при использовании Датчика капель, по заказу)

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки Типа инфузионной линии, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

5.  Таблица возможных установок параметра:

7.9. Включение/выключение Функции вызова медперсонала (по заказу)

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию вызова медперсонала, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

5.  Таблица возможных установок параметра:

7.10. Включение/выключение Режима паузы

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию Режима паузы, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.11. Включение/выключение Алярма “Неправильная установка инфуз. линии”

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию включения/выключения Алярма “Неправильная установка инфуз. линии”, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.12. Установка чувствительности датчика воздуха

- Войдите в меню установок, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Выберите функцию установки чувствительности датчика воздуха, нажатием клавиши СДВИГ 12.

- Для отмены установок и возврата в начальное меню, нажмите клавишу СТОП - 14.

- Выбрав функцию, выберите нужную опцию параметра нажатием клавиши Вверх 34 и  Вниз 35. Для сохранения установок параметра нажмите клавишу Введенный объем 10.

- Таблица возможных установок параметра:

7.13. Другие (Режим тестирования)

- Войдите в режим тестирования, несколько секунд держа нажатой клавишу Введенный объем 10, во время останова инфузии.

- Для выхода из режима тестирования и возврата в меню установок, нажмите клавишу СТОП - 14.

ВНИМАНИЕ

Режим тестирования предназначен для выявления неполадок всех датчиков. При использовании данной функции пользуйтесь Инструкцией по сервису или обращайтесь к дилеру.

8.	Обслуживание

  - Проверка помпы

- Рекомендуется проводить проверку помпы не реже 1 раза в год.

- В случае возникновения проблем обращайтесь к дилеру или в сервисную службу производителя.

- Точность

Периодически проверяйте точность инфузии. В случае выявления погрешностей, обращайтесь к дилеру или в сервисную службу производителя.

2. Проверка предупреждающего сигнала Воздух

Введите пузырек воздуха между качающим механизмом помпы 31 и датчиком воздуха. Величина пузырька воздуха должна быть не более 10 мм. Когда пузырек дойдет до датчика воздуха, должен появится алярм Воздух.

3. Проверка предупреждающего сигнала Окклюзия

1) Предупреждающий согнал верхнего датчика окклюзии

Передавите инфузионную линию между каплесборником и помпой. Убедитесь, что появился предупреждающий сигнал Окклюзия.

2) Предупреждающий согнал нижнего датчика окклюзии

Передавите инфузионную линию между помпой и пациентом. Убедитесь, что появился предупреждающий сигнал Окклюзия.

4. Проверка предупреждающего сигнала Дверки открыты

1) Установите инфузионную линию и не закрывайте дверки помпы. Нажмите клавишу СТАРТ 13 и убедитесь, что сработал предупреждающий сигнал Дверки открыты.

2) Откройте дверки во время инфузии.  Убедитесь, что сработал предупреждающий сигнал Дверки открыты.

5. Проверка предупреждающего сигнала Слабый аккумулятор

1) Полностью зарядите внутренний аккумулятор, держа помпу подключенной к сети питания не менее 15 часов.

2) Запрограммируйте скорость инфузии на 25 мл/ч. Отключите помпу от сети питания и начните инфузию.

3) По истечении приблизительно 3 часов убедитесь, что сработал предупреждающий сигнал Слабый аккумулятор и 3 индикатора уровня зарядки аккумулятора 17.

8.2. Очистка и дезинфекция

- При проведении очистки и дезинфекции помпа должна быть выключена (Выключателем питания 26) и отсоединена от сети.

- Не стерилизуйте и не автоклавируйте помпу.

- Не используйте для чистики помпы растворители, такие как ацетон, амияк, бензол и другие.

- Используйте для чистки влажную ткань.

- Перед использованием помпы убедитесь, что помпа сухая.

8.3. Хранение

1. При хранении на помпу не должны попадать прямые солнечные лучи или влага.

2. Обезопасьте помпу от ударов или падений.

3. Условия хранения:

- температурный интервал: от -20 до + 45 (C,

- относительная влажность: 10-95%.

8.4. Срок службы

Нижеприведенные сроки важны для сохранения точности и работоспособности помпы:

Аккумулятор – около 1 года

Помпа – около 5 лет.

8.5.  УТИЛИЗАЦИЯ

- Помпа, а равно и ее сменные запасные части должны утилизироваться в соответствии с действующим законодательством. Не следует возвращать ее на завод.

- В помпе отсутствуют компоненты, которые могут нанести вред окружающей среде, поэтому она может быть безопасно утилизирована в соответствии с больничными протоколами утилизации.

# Text boxes

18. Индикатор алярма Воздух

19.Индикатор алярма Окклюзия 20.Индикатор алярма Дверки открыты

21. Индикатор алярма Слабый аккум.

22. Индикатор алярма Инф. завершена

23. Индикатор микро функции

5. Индикатор вывода воздуха из инфузионной линии

6. Индикатор останова

7. Индикатор инфузии

9. Клавиша Всего введено

10. Клавиша введено

13. Клавиша СТАРТ

14. Клавиша СТОП/СБРОС

15. Клавиша Вкл./Выкл.

17. Индикатор уровня зарядки аккум.

18. Индикатор алярма Воздух

19.Индикатор алярма Окклюзия 20.Индикатор алярма Дверки открыты

21. Индикатор алярма Слабый аккум.

22. Индикатор алярма Инф. завершена

23. Индикатор микро функции

5. Индикатор вывода воздуха из инфузионной линии

6. Индикатор останова

7. Индикатор инфузии

9. Клавиша для задания объема инфузии

10. Клавиша Введенный объем

13. Клавиша СТАРТ

14. Клавиша СТОП/СБРОС

15. Клавиша Вкл./Выкл.

17. Индикатор уровня зарядки

аккумулятора

Верхний датчик окклюзии

Рычаг

Качающий механизм помпы

Нижний датчик окклюзии

Датчик воздуха

Скоба

Ручка

24. Разъем Вызов медперсонала (опция)

26. Включатель питания

28. Сетевой разъем

Крышка отсека аккумулятора

25. Разъем датчика капель (опция)

27. Разъем питания 12В постоянного тока

Нормальная работа

Алярм ВОЗДУХ

Алярм ОККЛЮЗИЯ

Алярм ДВЕРКА ОТКРЫТА

Алярм СЛАБЫЙ АККУМ.

На дисплее

Размер пузырьков

Менее 3 мм

Менее 7 мм

Менее 10 мм

Дисплей

Алярм

Вкл.

Выкл.

Дисплей

Режим паузы

Вкл.

Выкл.

Дисплей

Вызов медперсонала

Вкл.

Выкл.

Дисплей

Тип инфуз. линии

15 капель/мл

20 капель/мл

60 капель/мл

Скор.KVO

Дисплей

Сохранение объема и скорости инфузии

Вкл.

Выкл.

Дисплей

Объем вывода воздуха

Дисплей

Скор. вывода воздуха

300 мл/ч

500 мл/ч

Дисплей

Уровень зв.

низкий

средний

высокий

Дисплей

Ур. Оккл.

Дисплей

Скор.KVO