Автоматический биохимический анализатор FURUNO CA-180

Порядок устранения и не допущения ошибок 1206, 1256, 1276:

Данные ошибки могут возникнуть при затруднении откачивания жидкости из измерительных кювет. Т.е. в момент, когда жидкость должна отсутствовать в кювете, сенсоры на иглах моющей станции ее обнаруживают. Определить какой сенсор  из семи выдает ошибку программой не предусмотрено.

1.  Проверить выход прибора по трубке отходов низкой концентрации - не должно быть провисов трубки, она под наклоном должна попадать в канистру (или  в канализацию). Конец трубки не должен находиться в водной среде.

2.Промыть фильтры (7 шт.) (предварительно их снять)обратным потоком (при помощи обычного шприца и трубок) разбавленным раствором гипохлорита. Перед установкой проверить стрелочку на самом фильтре, установить в соответствие с потоком жидкости (из).

3. Прочистить мандреном (тонкой металлической проволочкой) иглы моющей станции.

4. Протереть все иглы моющей станции безворсовой салфеткой, смоченной в этиловом спирте.

5. В меню Обслуживание выполнить заполнение кювет Промывочным раствором. Затем произвести осушение кювет.

6. Один раз в неделю (напр. В пятницу) поставить в 3 позиции для образцов разбавленный в 50 раз раствор С1 в объеме ~1 мл и запустить в работу измерение метода «Мойка», тип образца –R, количество повторов - 15

Если устранить неисправность не удается:

5.  Отсоединить трубки от отсасывающих игл поочередно от моющей станции. При помощи шприца прокачать разбавленный в 50 раз раствор С1 через трубки со стороны моющей станции в сторону мембранных насосов.(возможно засор в трубках).

Для того, чтобы не допустить ошибки(2703, 2753), связанных с засорением гидравлической системы от узлов промывки дозаторов до места сбора отходов (канистра или канализационный сток)  необходимо:

- Тщательно проводить пробоподготовку, отгонять кровь не менее 10 минут и визуально определять отсутствие гелеобразования и  сгустков в пробе.

- Ежедневно выполнять программу промывки игл дозаторов:

- RPT (W)& SPT(W) – промывка носиков дозаторов системной водой

- RPT(C) & SPT(C) -  промывка носиков дозаторов промывочным раствором Wash        Solution 3, установленным в кассете с промывочными растворами.

3.	Еженедельно выполнять промывку игл дозаторов специальным раствором С1

(разбавленный 1:100 раствор С1), ( если данный промывочный раствор не зарегистрирован в Параметрах системы, зарегистрировать его как «Промыв», далее в окне «Ревизия» - установить его в свободную позицию и поместить флакон с эти раствором на ротор для реагентов). Он будет использоваться для промывки иглы дозатора реагента при выполнении программы обслуживания RPT(S)&SPT(S), а также он будет использоваться в методиках, в которых используется этот раствор для промежуточной промывки между дозированием 1-го и второго реагентов. Для промывки иглы дозатора образцов (при исполнении команды SPT(S)) разбавленный раствор С1 устанавливается в 18 позицию ротора для образцов.

4.	Один раз в месяц  поставить в 3 позиции для образцов разбавленный в 50 раз раствор С1 в объеме ~1 мл и запустить в работу измерение метода «Мойка», тип образца –R, количество повторов - 15

Если устранить неисправность не удается, связаться с сервисной службой:

(495)980-63-39- соединить с инженерным отделом