# Индивидуальный предприниматель

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ №   22012017

медицинских аппаратов и оборудования, подлежащих восстановительному ремонту.

«     »  _________________  2017  г.

Наименование лечебного учреждения:

- Наименование аппарата  Малодозовый цифровой сканирующий флюорограф ПроСкан-2000

2. Заводской номер - __________________ инвентарный номер - __________________________

3.Страна  изготовитель - ___Россия________________________________________________________

4.Год выпуска – ___________________________________________________________________

5.Сколько лет находится в эксплуатации  - _____________________________________________

6.Условия эксплуатации (сменность работы, загрузка аппарата ) :  2-сменная ________________________________________________________________________________

7.	Количество ремонтов, произведенных, за период эксплуатации, вид ремонта (средний,
капитальный) -  не учтено

8.	Подробное техническое состояние всех узлов аппарата:_При подаче высокого напряжения отсутствует показатель тока трубки, соответствующий тех документации, периодическое зависание ПО, несоответствие поданных  команд исполняющим устройством,              ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.	Причина выхода из строя аппарата: Не стабильность  входного напряжения, длительная эксплуатация. Использования компьютера АРМ доктора и лаборанта не по назначению. Установка стороннего ПО не предназначенного для работы с данным комплексом. Внешнее вмешательство не компетентных лиц, повлекшее сбой программного обеспечения из-за заражения вирусной_________ программой. ___________________________________________________________________________

Техническое освидетельствование провел:  инженер: ___________

Заключение:

Рекомендую: восстановительный ремонт с заменой запасных частей:

- Замена емкостного накопителя,

- Замена рентгенизлучателя,

- Переустановка ПО АРМ доктора и лаборанта,

- Запрет использования АРМ (компьютеров) доктора и лаборанта в иных от проведения исследований целях. Отключение интернета, запрет установки ПО не входящего в комплект РЕНТГЕНПРОМ.

Индивидуальный предприниматель  ________________

М.П.