ТАБЛИЦА РЕЛЕ УРП EDR-750

| РЕЛЕ | КОНТАКТ | ЗОНА | ФУНКЦИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В -- СЕТЕВОЙ БЛОК (на ГУ) |  |  |  |  |
| ВН 1 | А - В | 1/1 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/7 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/7 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/7 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/5 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 2 | А - В | 1/1 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/8 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/8 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/8 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/5 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 3 | А - В | 1/1 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/8 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/8 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/8 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/5 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 4 | А - В | 1/2 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/6 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 5 | А - В | 1/2 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/6 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 6 | А - В | 1/2 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/9 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/6 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 7 | А - В | 1/2 | Обмотка. Кодовое реле |  |
|  | 13-14,52-51 | 1/10 | Коммутация первичной обм. Фаза R |  |
|  | 23-24,62-61 | 1/10 | Коммутация первичной обм. Фаза S |  |
|  | 33-34,72-71 | 1/10 | Коммутация первичной обм. Фаза T |  |
|  | 81 - 82 | 1/6 | Цепь вкл. реле подготовки ТН1 (3/3) |  |
| ВН 8 | А – В | 1/4 | Обмотка. Силовое реле включения снимка |  |
|  | R – U | 1/5 | Включение снимка гл. цепь фаза R |  |
|  | S – V | 1/5 | Включение снимка гл. цепь фаза S |  |
|  | T – W | 1/5 | Включение снимка гл. цепь фаза T |  |
| ВН 9 | А – В | 1/4 | Обмотка. Силовое реле выключения снимка |  |
|  | R – U | 1/5 | Выключение снимка гл. цепь фаза R |  |
|  | S – V | 1/5 | Выключение снимка гл. цепь фаза S |  |
|  | T – W | 1/5 | Выключение снимка гл. цепь фаза T |  |
|  | 9 - 10 | 1/3 |  |  |
|  | 13 - 14 | 1/5 |  |  |
|  | 15 - 16 | 1/3 |  |  |
| ВН 10 | А – В | 1/3 | Обмотка. Силовое реле включения скопии |  |
|  | 1 - 2 | 1/4 |  |  |
|  | 3 - 4 | 1/4 |  |  |
|  | 5 - 6 | 1/4 |  |  |
|  | 21 - 22 | 1/5 |  |  |
| ВН 19 | А - В | 1/5 | Обмотка. Реле предварительного включения |  |
|  | 1 – 2 | 1/3 | Предварительное включение гл. цепи фаза T |  |
|  | 3 – 4 | 1/3 | Предварительное включение гл. цепи фаза S |  |
|  | 5 - 6 | 1/3 | Предварительное включение гл. цепи фаза R |  |
|  | 21 - 22 | 1/2 |  |  |
|  | 23 - 24 | 1/6 |  |  |
| ВН 20 | А - В | 1/1 | Обмотка. Силовое реле включения сети |  |
|  | 1 – 2 | 1/2 | Включение сети фаза T |  |
|  | 3 – 4 | 1/2 | Включение сети фаза S |  |
|  | 5 - 6 | 1/2 | Включение сети фаза R |  |
|  | 23 - 24 | 1/1 |  |  |
| Т – БЛОК ПИТАНИЯ |  |  |  |  |
| ТН 1 | 2 – 10 | 3/2 | Обмотка. Реле подготовки к снимку. |  |
| ТН 1. I | 1 – 3 – 4 | 6/8 | Изменение тона зуммера |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 6/9 | Вкл. зуммера |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 5/8 | Сх. защиты и задержки (см. 6/6) |  |
| ТН 1. II | 1 – 3 – 4 | 3/2 | Обрыв цепи реле скопии ТН 10 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Цепи интерфейса |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Подключение цепей статора |  |
| TH 1. III | 1 – 3 – 4 | 6/6 | Упр-е схемой задержки |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/1 | Запуск схемы выбора кода секций |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 4/7 | Подхват реле выбора секций при СН + 1с (ТН1+ТН4) |  |
| TH 1. IV | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 |  |  |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| TH 1. V | 1 – 3 – 4 | 2/6 | Перекл. накала с деж. на снимочный режим |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/1 | Вкл. снимочного режима накала на вых. ВТ2 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 4/7 | Управление схемой выбора кода секций |  |
| TH 2 | 2 – 10 | 3/3 | Обмотка. Реле скопии (в т.ч. повторитель ТН10) |  |
| TH 2. I | 1 – 3 – 4 | 3/3 | Обрыв цепи реле снимка ТН 1 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/3 | Цепи реле задержки ТН 4 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Подключение цепей статора |  |
| ТН 2. II | 1 – 3 – 4 | 6/6 | Упр-е схемой задержки |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 5/5 | Стробирование защиты по разгону и накалу |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/6 | Перекл. накала с деж. реж. на скопию с МФ |  |
| TH 2. III | 1 – 3 – 4 | 7/3 | Вкл. лампы KJ6 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/3 | Регулятор накала при скопии КР4 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/3 | Переключение яркости ламп KJ1, KJ2, KJ6 |  |
| TH 2. IV | 1 – 3 – 4 | 6/10 | Переключение прибора с мАс на мА скопии |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 6/9 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 6/10 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
| ТН 4 | 2 – 10 | 3/4 | Обмотки. Реле задержки |  |
| TH 4. I | 1 – 3 – 4 | 5/5 | Стробирование защиты по разгону и накалу |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/7 | Подхват реле выбора секций при СН + 1с (ТН1+ТН4) |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/3 | Вкл. лампы подготовки KJ1 |  |
| TH 4. II | 1 – 3 – 4 | 3/4 | Вкл. повторителя ТН 4. IV |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 6/4 | Цепи силовых реле вкл/выкл сника |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 4. III | 1 – 3 – 4 | 3/2 | Цепи интерфейса |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/3 | Расшунтирование вольтопонижающего конд-ра ТС2 при подкрутке |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 3/3 | Самоподхват ТН 4 (блокировка КН 3/1-5-9) |  |
| TH 4. IV | 1 – 3 – 4 | 6/6 | Упр-е схемой задержки |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 7/6 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 4/7 | Управление схемой выбора кода секций, разрешение самоподхвата КН 7 |  |
| ТН5 | 2 – 10 | 3/10 | Обмотка. Реле включения компенсации |  |
| ТН 5. I | 1 – 3 – 4 | 2/5 | Компенсация 65кВ, 25 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/5 | Компенсация 65кВ, 50 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/5 | Компенсация 65кВ, 150 мА |  |
| ТН 5. II | 1 – 3 – 4 | 2/5 | Компенсация 65кВ, 300 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/5 | Компенсация 100 – 125 кВ, 300 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/6 | Дежурный режим тр – ров накала. |  |
| TH 5. III | 1 – 3 – 4 | 2/5 | Компенсация 100 – 125 кВ, 25 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/5 | Компенсация 100 – 125 кВ, 50 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/5 | Компенсация 100 – 125 кВ, 150 мА |  |
| TH 5. IV | 1 – 3 – 4 | 2/2 | Накал 300 мА, РТ1 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/2 | Накал 300 мА, доп. раб. место (3РТ) |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/2 | Накал 300 мА. |  |
| ТН 6 | 2 – 10 | 3/2 | Обмотка. Реле экспозиции - второй упор кн. сн. |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 6/4 | Цепи силовых реле вкл/выкл сника |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 6/1 | Упр-е. схемой допустимого времени сн. |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 6/9 | Упр-е. зуммером. | См. также 7/3 |
| ТН 10 | 2 – 10 | 3/2 | Обмотка. Реле переключения кода скопии |  |
| ТН 10. I | 1 – 3 – 4 | 7/8 | Цепи реле ТН 42 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 7/7 | Цепи реле ТН 41 |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 10. II | 1 – 3 – 4 | 6/4 | Цепи силовых реле вкл/выкл сника |  |
|  | 5 – 6 – 7 |  |  |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 6/6 | Упр-е сх. зад-ки, запуск сч-ка времени скопии | См. также 7/7 |
| TH 10. III | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 |  |  |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| TH 10. IV | 1 – 3 – 4 | 3/4 | Цепи реле задержки ТН 4 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/3 | Вкл. реле скопии ТН 2 (повторитель ТН 10) |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 3/3 | Обрыв цепи реле снимка ТН 1 |  |
| ТН 11 | 2 – 10 | 3/4 | Обмотки. Выбор 1РТ. |  |
| ТН 11. I | 1 – 3 – 4 | 2/6 | Коммутация цепей статоров. |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/6 | Коммутация цепей статоров. |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/6 | Коммутация В/В переключателей РМ |  |
| ТН 11. II | 1 – 3 – 4 | 2/3 | Цепи накала 300 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/3 | Цепи накала 500 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/3 | Цепи накала 750 мА |  |
| TH 11. III | 1 – 3 – 4 | 2/3 | Цепи накала 25 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/3 | Цепи накала 50 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/3 | Цепи накала 150 мА |  |
| ТН 11. IV | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 7/6 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 5/7 | Защита по Ua min/max |  |
| ТН 11. V | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/9 | Цепи реле компенсации ТН 5 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 3/9 | Цепи реле компенсации ТН 5 |  |
| ТН 13 | 2 – 10 | 3/4 | Обмотки. Выбор доп. раб. места (3РТ). |  |
| ТН 13. I | 1 – 3 – 4 | 2/6 | Коммутация цепей статоров. |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/6 | Коммутация цепей статоров. |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/6 | Коммутация В/В переключателей РМ |  |
| ТН 13. IV | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 7/6 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 5/7 | Защита по Ua min/max |  |
| ТН 13. V | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/9 | Цепи реле компенсации ТН 5 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 3/9 | Цепи реле компенсации ТН 5 |  |
| ТН 13 | 2 – 10 | 3/5 | Обмотки. Выбор доп. раб. места (3РТ). |  |
| ТН 13. II | 1 – 3 – 4 | 2/3 | Цепи накала 300 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/3 | Цепи накала 500 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/3 | Цепи накала 750 мА |  |
| TH 13. III | 1 – 3 – 4 | 2/3 | Цепи накала 25 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/3 | Цепи накала 50 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/3 | Цепи накала 150 мА |  |
| ТН 21 | 2 – 10 | 3/7 | Обмотка. Выбор 1 РМ – ПСШ |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 3/1 | Шунт контакта подготовки кнопки снимка |  |
| ТН 22 | 2 – 10 | 3/7 | Обмотка. Выбор 1 РМ – ПСШ |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 23 | 2 – 10 | 3/7 | Обмотка. Выбор 2 РМ – стол снимков |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 24 | 2 – 10 | 3/7 | Обмотка. Выбор 2 РМ – томо |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 25 | 2 – 10 | 3/7 | Обмотка. Выбор 2 РМ – стойка снимков |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 26 | 2 – 10 | 3/6 | Обмотка. Выбор РМ |  |
|  | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 3/1 | Шунт контакта подготовки кнопки снимка |  |
| ТН 27 | 2 – 10 | 3/6 | Обмотка. Выбор РМ |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/2 | Интерфейс |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 28 | 2 – 10 | 3/2 | Обмотка. |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 5/1 | Сх. защиты |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 5/7 | Цепи защиты по исправности реле времени |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 31 | 2 – 10 | 3/9 | Обмотки. Выбор Iа = 25мА перекл-лем КК2 |  |
| ТН 31. I | 1 – 3 – 4 | 2/4 | Вкл. компенсации 100 кВ 25 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/4 | Вкл. накала 25 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Вкл. компенсации 65 кВ 25 мА |  |
| ТН 31. II | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 |  |  |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/6 | Обрыв цепи дежурного накала при 25 мА |  |
| TH 31. III | 1 – 3 – 4 |  |  |  |
|  | 5 – 6 – 7 |  |  |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 32 | 2 – 10 | 3/9 | Обмотка. Выбор Iа = 50 мА перекл-лем КК2 |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 2/4 | Вкл. компенсации 100 кВ 50 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/4 | Вкл. накала 50 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Вкл. компенсации 65 кВ 50 мА |  |
| ТН 33 | 2 – 10 | 3/9 | Обмотка. Выбор Iа = 150 мА перекл-лем КК2 |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 2/4 | Вкл. компенсации 100 кВ 150 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/4 | Вкл. накала 150 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Вкл. компенсации 65 кВ 150 мА |  |
| ТН 34 | 2 – 10 | 3/9 | Обмотка. Выбор Iа = 300 мА перекл-лем КК2 |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 2/4 | Вкл. компенсации 100 кВ 300 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/4 | Вкл. накала 300 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Вкл. компенсации 65 кВ 300 мА |  |
| ТН 35 | 2 – 10 | 3/9 | Обмотка. Выбор Iа = 500 мА перекл-лем КК2 |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 2/4 | Вкл. компенсации 100 кВ 500 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/4 | Вкл. накала 500 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Вкл. компенсации 65 кВ 500 мА |  |
| ТН 36 | 2 – 10 | 3/9 | Обмотка. Выбор Iа = 750 мА перекл-лем КК2 |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 2/4 | Вкл. компенсации 100 кВ 750 мА |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 2/4 | Вкл. накала 750 мА |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 2/4 | Вкл. компенсации 65 кВ 750 мА |  |
| ТН 41 | 2 – 10 | 7/7 | Обмотка. |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 7/9 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 7/9 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/10 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
| ТН 42 | 2 – 10 | 7/8 | Обмотка. |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 7/9 | Интерфейс |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 7/9 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/10 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
| ТН 51 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «1» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/3 | Вкл. силового реле ВН 1 |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 52 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «2» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/4 | Вкл. силового реле ВН 2 |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 53 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «4» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/4 | Вкл. силового реле ВН 3 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/8 | Цепи реле ТН 42 |  |
| ТН 54 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «8» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/4 | Вкл. силового реле ВН 4 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/8 | Цепи реле ТН 42 |  |
| ТН 55 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «16» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/5 | Вкл. силового реле ВН 5 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/8 | Цепи реле ТН 42 |  |
| ТН 56 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «32» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/5 | Вкл. силового реле ВН 6 |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 7/7 | Цепи реле ТН 41 |  |
| ТН 57 | 2 – 10 | 4/10 | Обмотка. Схема выбора кода секций – секция «64» |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 4/9 | Самоподхват реле выбранных секций |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 4/6 | Вкл. силового реле ВН 7 |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| ТН 101 | 2 – 10 | 5/6 | Обмотка. Реле скопии |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 6/4 | Цепи силовых реле вкл/выкл сника |  |
|  | 5 – 6 – 7 |  |  |  |
|  | 8 – 9 – 11 | 4/7 | Выбор секций при скопии |  |
| ТН 132 | 2 – 10 | 3/5 | Обмотка. Реле выбора реж. маммографии |  |
|  | 1 – 3 – 4 | 3/5 | Вкл. КН 15 |  |
|  | 5 – 6 – 7 | 3/5 | Переключение ТН 13 (II и III) |  |
|  | 8 – 9 – 11 |  |  |  |
| К - БЛОК КОММУТАЦИИ |  |  |  |  |
| КН 3 | 13 - 14 | 6/7 | Обмотка. Реле задержки |  |
|  | 1 – 5 – 9 | 3/4 | Включение ТН 4 |  |
|  | 2 – 6 – 10 |  |  |  |
|  | 3 – 7 – 11 |  |  |  |
|  | 4 – 8 – 12 |  |  |  |
| КН 7 | 13 - 14 | 5/8 | Обмотка. Реле защиты (разгон, накал и пр.) |  |
|  | 1 – 5 – 9 | 6/8 | Вкл. лампы запрета KJ3 |  |
|  | 2 – 6 – 10 | 5/8 | Самоподхват после 1с (ТН 4 / 8-9-11) |  |
|  | 3 – 7 – 11 | 3/2 | Цепи реле скопии ТН 10 и снимка ТН 1 |  |
|  | 4 – 8 – 12 | 5/5 | Блокировка реле конца снимка | См. также 6/6 |
| КН 8 |  | 5/5 | Обмотка. Реле начала снимка | См. также 6/6 |
|  |  | 6/5 | Цепи силовых реле вкл/выкл сника | Геркон |
| КН 9 |  | 5/5 | Обмотка. Реле конца снимка | См. также 6/6 |
|  |  | 6/5 | Цепи силовых реле вкл/выкл сника | Геркон |
| КН 15 | 13 – 14 | 3/4 | Обмотка. Реле включения маммографа |  |
|  | 1 – 5 – 9 | 4/3 | Модель гл. цепи, коммутации при маммографии |  |
|  | 2 – 6 – 10 | 4/2 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 3 – 7 – 11 | 4/3 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 4 – 8 – 12 |  |  |  |
| КН 17 | 13 – 14 | 5/5 | Обмотка. Выбор МФ |  |
|  | 1 – 5 – 9 | 5/9 | Сх. защиты, разбор РМ по фокусам |  |
|  | 2 – 6 – 10 | 5/9 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 3 – 7 – 11 | 2/6 | Вкл. тр-ра накала МФ (NT3) |  |
|  | 4 – 8 – 12 | 5/9 | Сх. защиты, разбор РМ по фокусам |  |
| КН 18 | 13 – 14 | 5/5 | Обмотка. Выбор БФ |  |
|  | 1 – 5 – 9 | 5/3 | Сх. защиты, разбор РМ по фокусам |  |
|  | 2 – 6 – 10 | 5/3 | - // - // - // - // - // - // - // - |  |
|  | 3 – 7 – 11 | 2/6 | Вкл. тр-ра накала БФ (NT2) |  |
|  | 4 – 8 – 12 | 5/3 | Сх. защиты, разбор РМ по фокусам |  |