УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «СОЮЗ-рентген»

____ Ю.В. Гулинский

22 июня

200бг.

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ 10ЛБ-01

Руководство по эксплуатации

ЗДП.0ЗЗ.01З. РЭ

СОДЕРЖАНИЕ

Содержание 	2

- Описание и работа

1.1 Назначение изделия 	3

1.2 Технические характеристики 	3

1.3 Состав изделия 	4

1.4 Устройства и работа 	.4

- Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения 	8

2.2. Работа аппарата в больничных условиях 	8

2.3. Работа с аппаратом в нестационарных условиях 	8

2.4 Подготовка изделия к использованию 	8

2.5. Порядок осмотра и проверки готовности изделия к использованию 	9

2.6. Использование изделия 	10

- Техническое обслуживание

3.l.Виды и периодичность обслуживания 	12

3.2 Проверка подвижных частей 	12

3.3 Регулировка подшипников 	12

3.4 Регулировка самотормозящих устройств 	12

3.5 Технический уход 	: 	13

- Хранение и транспортирование

4.1 Хранение не распакованного аппарата 	14

4.2. Транспортирование упакованного аппарата 	" .14

Приложение А - Рекомендуемые режимы снимков различных органов 	15

Лист регистраций изменений 	1 7

Настоящее руководство по эксплуатации аппаратов рентгеновских диагностических переносных 10ЛБ-01, 10ЛБ-011 предназначено для медицинского персонала, который будет обслуживать его.

1.0ПИСАНИЕ И РАБОТА

1.1 Назначение изделия

Рентгеновские диагностические аппараты (модели 10Л6-01 и 10Л6-011) предназначены для про ведения рентгенографии больных в условиях палат, травматологических пунктов и различных нестационарных условиях. Аппараты имеют разборное основание и разборную на три части колонну.

Аппарат предназначен для использования его в качестве легкого палатного.

Аппарат 10Л6-01 с цифровым про водным пультом дистанционного управления и 10Л6-011  с дополнительной инфракрасной кнопкой дистанционного включения высокого напряжения.

1.2 Технические характеристики 1.2.1 Требования к сети

Аппарат предназначен для работы от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220В и частотой 50 Гц. Аппарат может нормально работать с сетями, сопротивление которых не превышает 3 Ом. Работа аппарата гарантируется при изменениях сети, не связанных с работой аппарата, в пределах от 198 до 242 в.

Аппарат также может работать от агрегата бензоэлектрического АБ-4-0/230 М1 (электростанция).

1.2.2 Потребляемый ток и мощность.

Потребляемые аппаратом ток и мощность зависят от состояния сети и

выбранного режима работы, но не могут превысить 25А и 5,5 кВА кратковременно в момент снимка.

1.2.3 Схема питания рентгеновской трубки

Схема питания рентгеновской трубки полуволновая, однополупериодная, без вентильная.

1.2.4 Напряжение и ток трубки

Напряжение на трубке во всем рабочем диапазоне напряжений и сопротивление сети, указанных в п. 1.2.1 - 40,50,60,70,80,90,100 кВ.

Анодный ток при снимке зависит от выбранного напряжения на трубке и от состояния питающей сети. Для сети с номинальными параметрами (напряжение сети 220 В до включения аппарата, сопротивление сети 1 Ом) типичные величины анодных токов следующие:

при напряжении 40 кВ - 30 мА, 50 кВ - 26 мА, 60 кВ - 23 мА, 70 кВ - 20 мА, 80 кВ - 17 мА, 90 кВ - 14 мА, 100 кВ -10 мА.

1.2.5 Рентгеновская трубка

В аппарате применена рентгеновская трубка типа 1.7 БДМ 18-100 номинальный размер оптического фокуса 1,2. х 1,2. мм.

1з

1.2.6 Реле количества электричества

В аппарате имеется реле количества электричества, обеспечивающее получение следующего ряда фиксированных уставок: 2,5; 4; 6; 10; 15; 25; 40; 60; 100 мА/с. Длительность снимка зависит от тока трубки, и в зависимости от состояния сети при одной и той же уставке количества электричества снимок может длиться разное время.

Ориентировочную длительность предстоящего снимка можно определить, разделив величину заданной уставки в миллиамперсекундах на ток трубки в миллиамперах, характерный для выбранной уставки киловольт.

1.2.7 Режим работы

Аппарат предназначен только для снимков. Во всем диапазоне изменения

напряжения и сопротивления питающей сети, указанном в 1.2.1, аппарат обеспечивает выполнение снимков в повторно - кратковременном режиме при любом напряжении на трубке по 1.2.4. и при любой уставке реле количества электричества по 1.2.6 Перерывы между снимками в секундах должны при этом составлять не менее утроенной величины численного значения уставки количества электричества.

1.2.8 Собственная фильтрация излучателя.

Собственная фильтрация излучателя (моноблок с надетой на выходное окно регулируемой диафрагмой) эквивалентна 3,2 мм алюминия, что отвечает требованиям ГОСТ 26140 к излучателям, имеющим напряжении до 100кВ.

1.3 Состав изделия

Аппарат состоит из основания, штатива, моноблока и проводного ПДУ для 10ЛБ-01 и дополнительной кнопки ИДК для 10ЛБ-011. Присоединение аппарата к сети, заземление и электрическое соединение частей друг с другом осуществляется с помощью кабелей, проводов и штепсельных разъемов.

Аппарат снабжен регулируемой диафрагмой с прямоугольными полями облучения и световым центратором полей облучения.

Для съемки зубов прилагается специальный тубус-центратор, который вставляется в пазы на диафрагме.

К аппарату прилагается комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей, необходимых для работы.

Полный перечень поставляемых частей в паспорте ЗДП.033.014-01 ПС.

1.4 Устройство и работа

1.4.1 Принцип действия аппарата.

Регулирование высокого напряжения на рентгеновской трубке ведется

путем изменения степени накала трубки. Изменение накала вызывает соответствующее изменение анодного тока, что в свою очередь ведет к изменению анодного напряжения. Информация о величине анодного напряжения получается на основе измерения напряжения на части витков вторичной обмотки, расположенных вблизи средней точки этой обмотки. В аппарате используется система обратной связи по высокому напряжению, которая при всех возможных вариантах питающей сети автоматически выводит анодное напряжение трубки на заданный уровень. При увеличении сетевого напряжения и уменьшении сопротивления сети происходит увеличение анодного тока, и наоборот, уменьшение сетевого напряжения и увеличение сопротивления сети приводит к уменьшению анодного тока. Такая система позволяет свести все регулировки аппарата к одной: регулировке анодного напряжения. Анодный ток при этом будем автоматически выводиться именно на тот уровень, при котором достигается требуемое анодное напряжение. Величина анодного тока при этом будет зависеть не только от заданного напряжения, но и от параметров сети в момент снимка.

Так как напряжение на трубке во время снимка всегда будет поддерживаться равным заданной величине, дозирование рентгеновских лучей с помощью реле количества электричества обеспечивает идентичность рентгеновских снимков по почернению вне зависимости от состояния питающей сети.

1.4.20бщее устройство

Аппарат (рисунок РЭ1.l и рисунок РЭ1.2.) выполнен в виде моноблока на передвижном штативе.

Включение высокого напряжения при снимке осуществляется с помощью кнопки управления на длинном выносном шнуре или ИДК по инфракрасному оптическому каналу.

Штатив аппарата обеспечивает перемещение фокуса трубки по высоте от 360 мм от пола (выходное окно моноблока направлено вверх) до 1750 мм от пола (выходное окно моноблока направлено вниз).

Штатив обеспечивает горизонтальное перемещение фокуса трубки относительно колонны при направлении выходного окна вниз в пределах от 400 до 620 мм.

Моноблок имеет возможность поворота в вилке на 30 градусов к колонне, на 21 О градусов от колонны и вокруг оси вилки на ± 180 градусов от положения для снимков при направлении пучка лучей вниз.

Во всех рабочих положениях моноблок фиксируется самотормозящими устройствами.

Диафрагма со световым центратором поля облучения обеспечивает любые прямоугольные поля облучения, имеющиеся внутри поля, освещаемого центратором. Наибольший размер освещаемого поля 35 х 35 см при фокусном расстоянии 80 см.

1.4.3 Основание

Основание аппарата (рисунок РЭ 1.3) на четырех самоориентирующихся колесах служит для укрепления на нем колонны с кареткой и моно блока.

Кроме того, в основании аппарата на панели (рисунок РЭ 1.4) размещена большая часть электрической схемы аппарата.

Две сварные стальные опоры основания (правая и левая) в аппарате соединены с помощью невыпадающих болтов и фиксаторов со стальной сварной коробкой.

К основанию с помощью разъемов подключаются сетевой кабель длиной 7 м, кабель питания моноблока и кабель ПДУ, имеющий длину 5 м для 10Л6-01 и дополнительный для  10ЛБ-011 приемный модуль ИДК.

1.4.4 Колонна

Колонна штатива представляет собой квадратную дюралюминиевую трубку,

на одной из боковых поверхностей которой укреплена зубчатая рейка. Зубчата рейка на колонне служит для перемещения по ней каретки моноблока. Нижняя часть трубки вставляется в специальное отверстие в основании и закрепляется болтом.

Для удобства транспортирования в аппарате труба сделана разъемной. Она состоит из трех частей, свободно сочлененных между собой. Когда все три трубки сочленены друг с другом, их стягивают вместе длинным складным анкерным болтом.

1.4.5 Каретка вертикального и горизонтального перемещения моноблока Каретка (рисунок РЭ 1.5) представляет собой литой корпус из алюминия, на котором укреплены четыре пары роликов и две пары жестких регулируемых упоров: для перемещения каретки вдоль колонны и перемещения горизонтальной каретки. Ролики крепятся на регулируемых эксцентриковых осях. Регулируемые упоры закреплены винтами.

Перемещение каретки вверх и вниз осуществляется с помощью зубчатого механизма с самоторможением. Каретка закрыта двумя пластмассовыми кожухами.

Перемещение моноблока в горизонтальном направлении осуществляется с помощью горизонтальной каретки. Горизонтальная каретка представляет собой две параллельные прямоугольные штанги, перемещающиеся по роликам, соединенные на концах алюминиевыми поперечинами. В передней поперечине имеется гнездо и болт фиксатор для закрепления вилки моноблока. Самоторможение от произвольного перемещения

горизонтальной каретки осуществляется с помощью тормозных накладок, которые через скобу крепятся к литой каретки. Для удобства передвижения собранного аппарата по палатам предусмотрен специальный фиксатор горизонтальной каретки.

1.4.6. Моноблок с диафрагмой

Моноблок (рисунок РЭ 1.6) представляет собой металлический бак, внутри которого размещены высоковольтные трансформатор, трансформатор накала трубки и сама рентгеновская трубка. Моноблок укрепляется на каретке штатива с помощью вилки и может вращаться как в самой вилке, так и вместе с вилкой вокруг оси ее хвостовика.

На горловине моноблока укреплена регулируемая диафрагма (рисунок РЭ 1.7) со световым центратором поля облучения и блокировкой включения высокого напряжения при отсутствии накала трубки, работающей от светового потока нити накала трубки.

В хвостовике вилки укреплен штепсельный разъем, на который выведены цепи питания и контроля моноблока. На боковой стенке моноблока укреплен лимб с делениями, показывающий угол поворота моноблока в вилке.

Для компенсации изменения объема масла при транспортировании и эксплуатации в моноблоке имеется два маслорасширителя.

В моноблоке имеется прозрачное окно для выхода рентгеновских лучей и два закрытых отверстия, предназначенные для смены вышедшей из строя трубки. Отверстие со стороны катода трубки (через это отверстие извлекают трубку при замене и вставляют новую трубку) закрыто пластмассовым колпаком и затянуто кольцевой гайкой. Другое отверстие закрыто пробкой. При замене трубки пробка вывинчивается.

Установка размеров поля облучения про изводится с помощью двух выступающих рукояток-движков на диафрагме.

Включение лампы светового центратора производится кнопкой на диафрагме. На боковой поверхности диафрагмы установлена двухметровая рулетка для определения расстояния фокус-пленка перед снимком и разъем Х5 подключения диафрагмы к моноблоку.

ПОМНИТЕ!!!! Если Вы снимите диафрагму с моноблока и расчлените разъем Х5, аппарат работать не будет.

1.4.7. Органы управления

Ручной проводной цифровой пульт дистанционного управления ПДУ аппаратов 10ЛБ-01 и 10ЛБ-011 выполнен на современной элементной базе с использованием микроконтроллера и других современных полупроводниковых элементов. Для отображения всех режимов работы аппарата применён современный текстовый двух строчный жидкокристаллический индикатор (ЖКИ) на котором так же отображаются результаты тестирования и проверки работоспособности некоторых узлов аппарата, что значительно облегчает его эксплуатацию и обслуживание аппарата техническим персоналом.

ПДУ имеет современный внешний вид и удобный пульт управления, содержащий: - Светодиодное табло;

- две кнопки "больше -      "меньше -      " Кв;

- две кнопки "больше -      "меньше -      " мА/с;

- клавишу" снимок", включающую по проводам этот режим.

При включение аппарата производиться тестирование индикатора, т.е. примерно на        2-е секунды включаются все сегменты индикатора, выдается один короткий сигнал, после чего индикатор гаснет, затем выводиться исходное состояние с первоначальными уставками киловольт и миллиамперсекунд (70 КВ и 15 MAS), выдается 3 коротких звуковых сигнала указывающих на готовность к работе.

После индикации исходного состояния, возможно нажатие кнопок, управляющих заданием режимов снимка: +КВ, -KB,+MAS,-MAS.

При нажатие на кнопки управления, происходит изменение уставок киловольт или миллиамперсекунд соответственно.

В случае удерживания кнопок в нажатом состоянии происходит автоматическое изменение выбранного параметра до минимального или максимального значения с интервалом 0,8 секунды.

При достижение крайних значений уставок и последующим удержание кнопок .••• вывод ится прерывистый звуковой сигнал.

При нажатие и удержание клавише «снимок» , «КС» по истечение задержки необходимой для разогрева накала рентгеновской трубки (~2ceK) будет включено высокое напряжение.

Длительность снимка зависит от тока трубки, и в зависимости от состояния сети при одной и той же уставке миллиамперсекунд снимок может длиться разное время.

В случае преждевременного отпускания клавиши «снимок» «КС» высокое напряжение выключается, происходит прерывание снимка.

1.4.8 Кабели и провода

Все части аппарата соединяются между собой кабелями и проводами                     (согласно рис. РЭ 1.9). При помощи сетевого трехжильного кабеля длиной 7 м аппарат может быть подключен к трехполюсной настенной розетке с заземляющим контактом.

Для включения в сеть с обычной двухполюсной розеткой служит переходная колодка с проводом заземления, входящая в комплект аппарата.

2. Использование по назначению

2.1 	Эксплуатационные ограничения

Аппарат предназначен исключительно для снимков. Применение в аппарате реле количества электричества и специальные меры, принятые по стабилизации анодного напряжения, позволяют работать с электрическими сетями с номиналом 220 В любого качества.

Широкий диапазон рабочих напряжений (40-100кВ) и уставок реле количества электричества (2,5-100 мAс) позволяют снимать все органы человека, и делает аппарат универсальным.

Высокая стабильность уставок киловольт и точная работа реле количества электричества позволяет гарантировать стабильность выходящего из моноблока излучения и пользоваться таблицами, которые могут быть Вами практически отработаны для получения оптимального почернения рентгеновской плёнки при снимке.

2.2. Работа аппарата в больничных условиях

Транспортирование аппарата по этажу производите на колесах аппарата в полностью собранном виде. При передвижении аппарата по полу соблюдайте осторожность и избегайте толчков' и ударов. При передвижении аппарата обязательно переводите его в транспортное положение, т. е. Горизонтальная каретка закреплена специальным фиксатором, моноблок расположен на уровне не выше 1 м от пола. При передвижении аппарата с высоко поднятым моноблоком аппарат может упасть.

Транспортирование с этажа на этаж осуществляется на лифте или вручную в разобрано или частично разобранном виде.

Основание аппарата сконструировано так, сто может проходить между койками при обычном их расположении.

2.3. Работа с аппаратом в нестационарных условиях

Производство снимков на аппарате в нестационарных условиях не отличается от производства снимков в больничных палатах.

Тщательно оберегайте аппарат от нежелательных атмосферных воздействий. К таким воздействиям относятся повышенная влажность, сырость, резкая смена температур.

2.4 Подготовка изделия к использованию 2.4.1. Указание мер безопасности

При работе с рентгеновским аппаратом руководствуйтесь указаниями приводимыми в настоящем руководстве по эксплуатации.

Помните, что при неправильной работе на аппарате Вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но жизнь и здоровья пациента.

Внимание: Не применяйте аппарат во взрывоопасной среде, например, в

атмосфере паров эфира или циклопропана. 2.4.2. Электробезопасность.

Внимание: Работа на аппарате без заземления запрещена

В случае нарушения изоляции или неисправности в электрических цепях, штатив аппарата может оказаться под напряжением по отношению к земле. Никогда не забывайте заземлять аппарат, чтобы избежать этой опасности.

Порядок выполнения заземления указан в 2.5.3. 2.4.3. Радиационная безопасность

В аппарате приняты необходимые меры защиты от неиспользуемого излучения, проходящего через стенки кожуха моноблока и диафрагмы.

Для уменьшения рассеянного излучения при работе аппарата пользуйтесь регулируемой диафрагмой со световым центратором.

Во время снимка не находитесь вблизи аппарата.

Пятиметровый шнур с кнопкой управления на его конце позволит Вам отойти от Аппарата на безопасное расстояние.

Применение ИДК позволяет существенно увеличить это расстояние до 8 метров и более, и повысить удобство пользования.

Интенсивность рентгеновских лучей в прямом пучке многократно превышает интенсивность неиспользуемого излучения, поэтому следите за тем, чтобы во время снимка в зоне действия прямого пучка лучей не находились ни Вы, ни другие люди, а только пациент.

Поставка аппарата про водится по заказам - заявкам, согласованным с органом санитарно - эпидемиологической службы. При получении аппарата учреждение обязано известить об этом орган санитарно эпидемиологической службы.

К работе на аппарате допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обязательный медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний, имеющие документ о специальной подготовки от организации, имеющем лицензию на право обучения работам с источниками ионизирующих излучений, отнесенные к персоналу группы А.

ДЛЯ персонала группы А должен быть организован обязательный индивидуальный дозиметрический контроль.

При проведении рентгеновских исследований должны использоваться средства радиационной защиты в соответствии с номеклатурой, указанной в СанПиН 2.6.1.802-99 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и про ведению рентгеновских исследований».

Определение доз облучения пациентов следует проводить в соответствии с 	МУК

2.6.1.962-00 «Контроль эффективных доз облучения пациентов при медицинских исследованиях» .

2.5. Порядок осмотра и про верки готовности изделия к использованию

2.5.1 Прежде чем при ступить к работе с аппаратом в данном помещении, удостоверьтесь, что сетевая розетка, к которой будет подключен аппарат, действительно присоединена к сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В и имеет заземление.

Присоединение аппарата к сетям с другим номинальным напряжением недопустимо. 2.5.2 Порядок сборки аппарата.

Перед сборкой аппарата, при его распаковке, убедитесь в наличии всех узлов и деталей, входящих в комплект аппарата, и произведите его расконсервацию.

Расконсервацию производите марлевым тампоном, смоченным в бензине, протирая все законсервированные поверхности узлов и деталей аппарата.

Если аппарат находился на холоде, то перед извлечением его из упаковки в теплом помещении, дайте частям аппарата прогреться до окружающей температуры.

Производите сборку аппарата в следующей последовательности:

-установите на корпус основания продольные опоры так, чтобы опоры СВОЦмИ штырями вошли в отверстия на корпусе основания, после чего прикрепите опоры к корпусу основания невыпадающими болтами универсальным ключом;

-выньте ручку рукоятки из каретки и вставьте ручку в рукоятку с противоположной стороны;

-выньте три части колонн из транспортировочного ящика. Соберите колонну из трех отдельных частей так, чтобы нижняя часть колонны с конусом была внизу, верхняя часть со стяжным винтом была сверху.

Вращайте ручку стяжного винта, стягивая все части колонны до упора; - вращая ручку, наденьте на нижнюю часть колонны каретку;

- рукоятку установите так, чтобы в нижнем положении каретки ручка не упиралась в основание;

- вставьте нижнюю часть колонны в отверстие на корпусе основания, чтобы фиксатор на колонне вошел в паз в отверстие, заверните болт с шайбой в колонну и затяните универсальным ключом;

- вставьте хвостовик вилки моноблока в отверстие кронштейна на каретке до упора и затяните болт-фиксатор универсальным ключом;

совместите гнездо разъема кабеля, идущего от основания, со штепсельным разъемом на вилке моноблока так, чтобы выступ на вилке совпал с вырезом на разъеме, состыкуйте между собой части разъема и затяните их накидной гайкой;

- разъем на другом конце кабеля моноблока вставьте в соответствующее гнездо на основании;

- вставь разъем ПДУ с кабелем в гнездо на основании. ПДУ вставьте в держатель на каретке;

- проверьте надежность соединения гнезда разъема на моноблоке со штепсельным разъемом диафрагмы;

- состыкуйте разъем сетевого кабеля с его ответной частью на основании;

- при проведении зубных снимков вставьте в направляющие пластину с тубусом для

зубных снимков;

- вставьте две батареи в излучающий модуль ИДК согласно отмеченной полярности;

- вставьте разъем кабеля приемного модуля ИДК в гнездо основания, а сам модуль

установите на магните каретки (для аппарата 10Л6-О11). 2.5.3 Подключение к сети и заземление

Если аппарат работает от трехгнездной розетки с заземляющим контактом, то никаких дополнительных мер к его заземлению принимать не надо, так как он заземляется автоматически при включении штепсельного разъема в розетку.

В случае питания аппарата от обычной двухполюсной розетки, не имеющей заземляющего контакта, присоедините заземляющий провод переходной колодки к заземлителю.

При соединение заземляющего про вода можно осуществить с помощью специального зажима - струбцинки прилагаемые к аппарату.

Подключите аппарат к сети. Для этого вставьте вилку сетевого кабеля аппарата в розетку переходной колодки, а вилку сетевого кабеля колодки в настенную сетевую розетку.

При питании аппарата от передвижной электростанции его следует заземлять либо с помощью указанного зажима, либо с помощью заземляющего стального кола, который не входит в комплект аппарата, но может быть изготовлен из подручных материалов. Кол заземления следует забить в землю на глубину по крайней мере 0,5м. Сухую землю следует предварительно увлажнить.

2.6. Использование изделия 2.6.1. Подготовка кассет

Перед работой зарядите необходимое количество кассет. 2.6.2. Пробное включение

Если аппарат длительное время не использовался, с помощью пробных включений следует убедиться в том, что он нормально работает.

Прежде чем включить аппарат в сеть, примите меры против облучения, для чего до статочно закрыть обе шторки диафрагмы.

Подключить аппарат к сети, после чего на ПДУ начнет само проверку (см. 1.4.7).

Через 2-3 минуты аппарат будет готов к снимку. Установите на выносной кнопке экспозицию

10 MAC и уставку 70 кВ.

10

Нажмите на клавишу снимков. Если аппарат работает нормально, то одновременно с нажатием на клавишу должен быть слышен щелчок от срабатывания разъединителя, а приблизительно через 1,5 с должен раздаться звуковой сигнал и про изойти снимок.

С перерывом 30 с сделайте по одному снимку с экспозицией 10 mAc на уставку 80,90,100,60,50 и 40кВ. Если не отмечено никаких неполадок можно приступать к работе.

2.6.3. Диафрагмирование

Регулируемая диафрагма предназначена для ограничения поля облучения. Это уменьшает как облучение пациента, так и вуалирование пленки под действием вторичных рассеянных лучей.

Не забывайте ограничивать поле облучения, пользуясь световым центратором. 2.6.4. Снимки

Включите вилку сетевого кабеля в сетевую розетку;

подготовьте (установите или уложите в нужное положение) пациента; установите заряженную кассету в требуемое положение;

сориентируйте моноблок с диафрагмой относительно пациента и кассеты; установите нужное фокусное расстояние, включите лампу светового центратора диафрагмы, настройте необходимый световой размер поля снимка перемещением шторок диафрагмы, выключите лампу светового центратора;

установите на ПДУ необходимое напряжение в киловольтах и необходимую экспозицию в миллиамперсекундах;

сориентируйте приемник ИДК в направление приема ИК лучей вращением на магните;

отойдите от аппарата на расстояние, допускаемое кабелем ПДУ, максимально чувствующее ИК - передатчик ИДК для аппарата 10Л6-011 или местными условиями;

- предупредите пациента о необходимости соблюдать неподвижности;

- включите снимок нажатием на клавишу, расположенную ИДК .

Лучи начнут генерировать моноблоком приблизительно через 1.5с после нажатия на клавишу. Выход лучей из моноблока индицируется звуковым сигналом.

При осуществлении снимка клавишу держите нажатой до тех пор, пока реле количества электричества не отключит снимок, Т.е. до прекращения звукового сигнала.

Если вместо непрерывного звукового сигнала раздается прерывистый сигнал, следует немедленно отпустить клавишу снимков и выяснить причину, которая привела к появлению такого сигнала.

Если в процессе снимка возникла необходимость прекратить генерирование лучей, следует отпустить клавишу снимков.

Если требуется сделать несколько снимков подряд, делайте необходимые интервалы между снимками, руководствуясь указаниями подраздела. Помните, что более частые включения могут привести к выходу рентгеновской трубке из строя.

При попытке сделать снимки один за другим с перерывами меньше 30 с будет звучать прерывистый сигнал.

2.6.5. Зубные снимки

На аппарате можно делать снимки зубов. Для этой цели в комплект аппарата введен тубус для зубных снимков. Тубус вставляется в пазы на диафрагме. Он обеспечивает круглое поле облучения диафрагмы 60 мм на фокусном расстоянии 230 мм. При снимках нужно не забывать открывать шторки диафрагмы полностью. При открытых шторках диафрагмы неиспользуемый рентгеновский пучок перекрывается пластиной, на которой установлен тубус, и потом излучение ограничиваемся только указанным выше круглым полем.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Виды и периодичность обслуживания

Ниже, в таблице 5, при водятся виды технического обслуживания аппарата и периодичность их про ведения.

Таблица 5

| Виды обслуживания | Периодичность |
| --- | --- |
| Проверка подвижных частей | По мере надобности |
| Регулировка подшипников | По мере надобности |
| Регулировка | самотормозящих | По мере надобности |
| устройств |  |  |  |
| Проверка | реле | количества | Раз в 6 месяцев |
| электричества |  |  |  |
| Проверка дозного выхода |  | Раз в год |
| Осмотр контактов разъединителя | Раз в 6 месяцев |
| Смазка механических узлов | Раз в 2 года |
| Текущий уход |  |  | Ежедневно (по мере надобности) |

3.2 Проверка подвижных частей.

Проверка подвижных частей (колеса, каретка, вилка, моноблок) заключается в опробовании в действии всех возможных движений аппарата.

Колеса аппарата должны вращаться легко и свободно без заеданий в осях вилок. Перемещение каретки и вращение в сочленениях должны быть достаточно легкими, но в то же время не должно наблюдаться самопроизвольных смещений частей аппарата. В случае если движения частей слишком легкие или же, наоборот, затруднены,

нужно про извести регулировку самотормозящих устройств.

3.3 Регулировка подшипников.

В общей сложности в аппарате имеется 24 шарикоподшипника, из них 16 (в колесах) регулировке не подлежат, а 8 подшипников каретки расположены на эксцентриковых осях, подлежат регулировке в случае нарушения перпендикулярности горизонтальных направляющих каретки по отношению к колонне.

Про изводите регулировку подшипников на собранном аппарате при снятом кожухе каретки. Для этого отвинтите четыре винта кожуха и снимите обе половины.

Ослабьте гайки эксцентриковых осей и вращая оси отверткой, добейтесь желаемого положения направляющих. Законтрите оси в этом положении.

3.4 Регулировка самотормозящих устройств

у самотормозящих устройств перемещения направляющих горизонтальной каретки и вращения моноблока в вилке предусмотрена возможность регулирования.

Аппарат выпускается с завода с отрегулированным устройствами самоторможения.

Однако в процессе эксплуатации может потребоваться дополнительная регулировка.

Регулировка степени при жима фрикциона горизонтальной каретки осуществляется винтом при снятом кожухе каретки.

Для регулировки механизма самоторможения вращения моноблока в вилке снимите оформительный колпачок в оси вращения моноблока со стороны, противоположной лимбу с указателем.

Под колпаком находится втулка с контргайкой. Освободите контргайку и, вращая втулку, добейтесь нужной степени самоторможения. Законтрите контргайку.

3.5 Технический уход

Технический уход за аппаратом заключается в регулярном осмотре каждого из узлов аппарата. Своевременно проведенная про верка узлов аппарата увеличит срок его службы.

Технический уход подразделяется на ежедневный и периодический.

К ежедневному уходу относится санитарная обработка аппарата, про верка визуально на отсутствие течи масла из моноблока, проверка самоторможения перемещений моноблока, удержания моноблока от самопроизвольного опускания его с кареткой по колонне.

К периодическому уходу относится полная разборка аппарата на основные узлы, визуальный просмотр, при необходимости с проверкой каждого узла на наличие неисправностей, проверка смазки шариковых подшипников и трущихся частей, про верка электрических контактов на плотность прилегания и подгорания их, зачистка контактов шлифовальной шкуркой типа "О" и их промывка тампоном, смоченным в спирте, проверка разъемных соединений на плотность прилегания контактов разъемов, удаление пыли продуванием с каждого элемента узлов аппарата.

Периодический технический уход должен про водиться не реже одного раза в 6 месяцев.

Смазку 	щариковых 	подшипников 	и 	трущихся 	частей 	про изводите

пресс - солидолом или техническим вазелином после промывки от старой смазки и осмотра.

Техническое обслуживание должно осуществляться организациями, имеющими лицензию на право ведения данных работ с источниками ионизирующего излучения (генерирующими).

4. Хранение и транспортирование

4.1 	Хранение не распакованного аппарата

4.1.1 Для хранения аппарата на складе используется упаковочный ящик или мягкая упаковка в которой он транспортируется.

Не распакованный аппарат храниться на складе в течение срока действия

консервации при температуре от +5 до +400с и относительной влажности воздуха до 80%. При хранении не допускается попадания воды на упаковку.

4.1.2 Перед отправкой потребителю аппарат консервируется на заводе. Консервации подвергается все внешние металлические части, не имеющие лакокрасочных покрытий.

Срок действия и дата консервации указаны в паспорте аппарата.

4.1.3 При отправки аппарата на хранение необходимо распаковать полученный с завода-изготовителя аппарат и тщательно его осмотреть на предмет некомплектности или поломки составных частей при транспортирование.

Запаковать 	аппарат, 	предварительно 	про верив 	состояние 	заводской

консервирующий смазки.

4.1.4 Следует производить в условиях хранения такие осмотры не реже одного раза в год с заменой, в случае необходимости, старой консервирующей смазки на новую.

4.1.5 	При перемещение и размещение ящика с аппаратом на складе хранения

строго руководствоваться надписями и знаками, нанесёнными на стенках ящика (<<осторожно, хрупкое»; «вверх»; «не кантовать»).

4.2. Транспортирование упакованного аппарата.

4.2.1. Упакованный и законсервированный аппарат можно перевозить на любом крытом виде транспорта при температуре окружающего воздуха от ±-500 С. Если аппарат транспортировался на холоде, перед извлечением его из упаковки в теплом помещении дайте частям аппарата прогреться до окружающей температуры.

4.2.2. При погрузке и размещении упакованного аппарата руководствоваться манипуляционным и информационными знаками на стенках ящика.

4.2.3. Масса укладочного ящика - 50 кг.

4.2.4 Габаритные размеры ящика 750*570*280 мм.

~4

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Рекомендуемые режимы снимков различных органов

|  |  |  |  | Расстояние | Усил. | Растр | кБ | мА/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объект |  | фокус | Экран |  |  |  |
|  |  |  |  | пленка см |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Череп |  |  |  |  |  |  |
| Обзорный снимок черепа | перед/зад | 70 | ЭУИ | + | 70 | 60 |
| Придаточные пазухи носа |  | 70 | ЭУИ | + | 80 | 40 |
| Нижняя челюсть |  | боков. | 70 | ЭУИ | - | 60 | 10 |
|  | Грудная клетка |  |  |  |  |  |
| 1-7 ребро |  |  | перед/зад | 70 | ЭУИ | + | 70 | 15 |
| 8-12 ребро |  |  | перед/зад | 70 | ЭУИ | + | 80 | 40 |
| Грудина |  |  | передн. | 70 | ЭУИ | + | 70 | 40 |
| Грудина бок. |  |  |  | 70 | ЭУИ | + | 80 | 10 |
| Лопатка задн. |  |  | . | 70 | ЭУИ | + | 70 | 10 |
| Легкое, сердце |  |  | бок | 120 | ЭУИ | - | 70 | 10 |
|  | Брюшная полость |  |  |  |  |  |
| Почки, мочевой пузырь, желчный пузырь | 70 | ЭУИ | + | 70 | 25 |
| Обзор желудочно-кишечного тракта лежащ. | 70 | ЭУИ | + | 90 | 15 |
|  | Позвоночный столб |  |  |  |  |  |
| Шейные позвонки |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 |  |  | орал. | 70 | ЭУБ | + | 70 | 40 |
| 4-7 |  |  | задн. | 70 | ЭУБ | + | 70 | 25 |
| 1-7 |  |  | бок. | 120 | ЭУБ | + | 70 | 15 |
| Грудные позвонки |  | задн. | 70 | ЭУБ | + | 80 | 40 |
| Грудные позвонки |  | бок. | 70 | ЭУБ | + | 80 | 60 |
|  |  |  |  |  |  |  | . |
| Поясничные позвонки |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 |  |  | задн. | 70 | ЭУБ | + | 80 | 40 |
| 1-4 |  |  | бок. | 70 | ЭУБ | + | 90 | 100 |
|  | Таз |  |  |  |  |  |  |
| Таз, бедро |  |  | задн. | 70 | ЭУБ | + | 80 | 40 |
|  | Верхние конечности |  |  |  |  |  |
| Плечевой сустав |  | задн. | 70 | ЭУБ | - | 70 | 10 |
| Плечевой сустав |  | аксиальн. | 70 | ЭУБ | - | 70 | .10 |
| Плечо |  |  | задн/бок | 70 | ЭУБ | - | 70 | 6 |
| Локоть |  |  | задн. | 70 | ЭУБ | - | 60 | 10 |
| Локоть |  |  | бок. | 70 | ЭУБ | - | 60 | 10 |
| Предплечье |  |  | задн. | 70 | ЭУБ | - | 70 | 6 |
| Предплечье |  |  | бок | 70 | ЭУБ | - | 70 | 6 |
| Лучезапястный сустав | перед. | 70 | ЗУБ | - | 60 | 4 |
| Лучезапястный сустав | бок. | 70 | ЭУБ | - | 60 | 10 |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кисть | перед. | 70 | ЭУВ | - | 50 | 4 |
| Кисть | боков/кос. | 70 | ЭУВ | - | 60 | 4 |
| Пальцы |  |  | 70 | ЭУВ | - | 50 | 2,5 |
| Нижние конечности |  |  |  |  |  |  |
| Шейка бедра | бок. |  | 70 | ЭУИ | - | 70 | 40 |
| Бедро | сверху | 70 | ЭУИ | + | 80 | 25 |
| Бедро | снизу | 70 | ЭУИ | + | 70 | 15 |
| Коленный сустав |  |  | 70 | ЭУИ | - | 70 | 15 |
| Коленный сустав | бок. |  | 70 | ЭУИ | - | 70 | 15 |
| Коленная чашечка |  |  | 70 | ЭУВ | - | 70 | 15 |
| Голень | задн. |  | 70 | ЭУВ | - |  | 10 |
| Голень | бок. |  | 70 | ЭУВ | - | 70 | 15 |
| Голеностопный сустав | задн. | 70 | ЭУВ | - | 60 | 15 |
| Голеностопный сустав | бок. |  | 70 | ЭУВ | - | 60 | 10 |
| Пяточная кость | бок. |  | 70 | ЭУВ | - | 60 | 10 |
| Пяточная кость | аксиальн. | 70 | ЭУВ | - | 60 | 25 |
| Плюсна | зад./передн. | 70 | ЭУВ | - | 60 | 6 |
| Стопа | бок. |  | 70 | ЭУВ |  | 60 | 10 |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
| Пальцы стопы |  |  | 70 | - | - | 60 | 10 без экэкранарана |
|  |  |  |  |  |  |  | экрана |

Указанные в приложении параметры ориентированы на пациента среднего телосложения.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИЙ ИЗМЕНЕНИЙ.

|  | Номера листов (страниц) |  | Всего |  | Входящий | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Изменен | Замене |  |  | листов | N2 | сопроводитель |  |  |
|  |  |  | новых | аннул |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (стр.) |  | Нового докум. |  |  |  |
| Изм | ных | нных |  | ир. |  | докум | и дата |  | Подп | Дата |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |  |

~17