1) AЛЬБУМИН

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =     600

СТАНДАРТ #1=  (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ (Г/Л)    1

НОРМЫ:  35.0 до  50.0

ЛИН:    10.0 до  60.0

2) ОБЩИЙ БЕЛОК

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =     545

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ (Г/Л)    1

НОРМЫ:   67.0 до 87.0

ЛИН:    10.0 до 120.0

3) БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  545 600

РЕЖ.БЛАНКА ПО ПР

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ:    0.0 до 20.5

ЛИН:     4.0 до 342.0

4) МОЧЕВИНА

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =      600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:     1.7 до 8.3

ЛИН:      0.0 до 50.0

5) ГЛЮКОЗА

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  545 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   3.90 до 6.40

ЛИН:    0.50 до 25.00

7) МОЧ К-ТА

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  545 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ: 140.0 до 420.0

ЛИН:     10.0 до 1190

8) КРЕАТИНИН

ОТН.ПО СТАНДАРТУ

ДЛИНАВОЛНЫ =      505

ЛАГ-ФАЗА       30 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ:   44.0 до 97.0

ЛИН:     10.0 до 1768

9) ЖЕЛЕЗО

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =     545

РЕЖ.БЛАНКА ПО ПР

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОДЕДИНИЦ(МКМОЛ/Л) 13

НОРМЫ:  7.16 до 31.3

ЛИН:     1.0 до 179.0

10) ХЛОРИДЫ

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  505 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:  95.0 до 112.0

ЛИН:    70.0 до 125.0

11) КАЛЬЦИЙ

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  545 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   2.10 до 2.60

ЛИН:     0.36 до 5.50

12) ФОСФОР

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  340 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   0.80 до 1.61

ЛИН:     0.10 до 7.04

13) MАГНИЙ

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  505 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   0.66 до 1.03

ЛИН:     0.08 до 4.12

14) ХОЛЕСТЕРИН

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  505 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   3.16 до 7.15

ЛИН:    0.05 до 15.54

16) ЛДГ

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  340 600

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         -7107

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ: 240.0 до 480.0

ЛИН:     0.50 до 1500

18) TРИГЛИЦЕРИДЫ

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  505 600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   0.39 до 1.80

ЛИН:     0.02 до 9.04

19) Щ.ФОСФАТАЗА

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  405 600

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          2500

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:  39.0 до 117.0

ЛИН:    10.0 до 800.0

20) АСТ

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  340 405

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         -1750

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:   10.0 до 26.0

ЛИН:     3.0 до 500.0

21) АЛT

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  340 405

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         -1750

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:    6.0 до 40.0

ЛИН:     3.0 до 500.0

27) Креатинкиназа МВ

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =      340

ЛАГ-ФАЗА      300 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          9400

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:    2.0 до 19.5

ЛИН:      6.66 до 330

28) A-AMИЛАЗА

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  405 600

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          3367

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:    23.0 до 100

ЛИН:      2.0 до 1600

29) ГАММА-ГТ

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  405 600

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          1114

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:   10.4 до 33.8

ЛИН:     5.0 до 800.0

30) БИЛИРУБИН ОБЩИЙ

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =  545 600

РЕЖ.БЛАНКА ПО ПР

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ:    3.0 до 19.0

ЛИН:     2.0 до 342.0

31) ЛПВП

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =      600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора из паспорта)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:    0.9 до  1.3

ЛИН:     0.07 до 3.88

32) ЛПНП

СТАНДАРТ

ДЛИНАВОЛНЫ =      600

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора из паспорта)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:    1.8 до  3.4

ЛИН:     0.07 до 25.9

33) МОЧЕВИНА УФ

ОТН. ПО СТАНДАРТУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  340 405

ЛАГ-ФАЗА       30 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:     2.5 до 7.5

ЛИН:     0.5 до 83.25

34) Креатинкиназа

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  340 600

ЛАГ-ФАЗА      180 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         10400

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:     170 до 195

ЛИН:       10 до 1000

35) КФ

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНАВОЛНЫ =  405 600

ЛАГ-ФАЗА      300 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=           853

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:     1.7 до 5.4

ЛИН:       0.4 до 120

1-340,2-405,3-450

4-505,5-545,6-600

0  КОНЦ.   13 МКМО/Л

1  Г/Л     14 НМО/Л

2  Г/ДЛ    15 МККА/Л

3  МГ/Л    16  Е/Л

4 МГ/ДЛ    17  МЕ/Л

5 МКГ/ДЛ   18 МЕ/МЛ

6 МКГ/МЛ   19 ММЕ/МЛ

7 НГ/ДЛ    20 МКЕ/МЛ

8 НГ/МЛ    21   %

9 МЭК/Л    22  %UPT

10 МЭЕ/ДЛ   23  МКГ%

11 МКМЛ/Л   24  МКЕ/Л

12 ММОЛ/Л