Параметры программирования прибора Сапфир 400

Кат. № В41.12  МИКРОАЛЬБУМИН-12-ВИТАЛ

Кат. № В41.22  МИКРОАЛЬБУМИН-22-ВИТАЛ

MICROALBUMIN N-DIL

Параметры программирования

| Test | Microalbumin |
| --- | --- |
| Unit | mg/L |
| Decimals | 1 |
| Analysis type | Two point end assay 1 |
| Main wavelength | 340 |
| Sub wave length |  |
| Method | Turbidimetry |
| Correction | 1.00x + 0 |
| Calibration type | Spline |
| Standard | Multipoint calibration |
| Normal range | 0 – 25 |
| Sample | 6 µL |
| Automatic dilution | NO |
| R1 | 200 µL |
| R2 | 35 µL |
| Read Main | 53-54 |
| Sub | 30-31 |
| Prozone check | NO |