Процедура калибровки цветного экрана ридера Sunrise.

Убираем подальше «родной» алюминиевый карандаш, который прикладывается к ридеру, а вместо него берем ручку или карандаш с надетым одноразовым наконечником от дозаторов.

- После включения прибора и загрузки списка мастеров нажать на экранной клавиатуре Ctl + Esc.

- В появившемся слева внизу окне выбрать Programs, а затем Windows Explorer.

- В списке мастеров нажать на Выход из Magellan.

- Не обращая внимания на сообщение о перезагрузки прибора выбрать Control panel.

- Далее выбрать Stylus, а затем вкладку Calibration.

- Активировать клавишу Recalibrate и следовать дальнейшим инструкциям (нажимать пером на центр перемещающегося крестика и после его пропадания для сохранения проведенной настройки нажать пером в любом месте чистого экрана).

- Для дальнейшего выхода из этого режима закрываем все окна (нажимаем Х вверху справа) и ОК в сообщении о перезагрузки прибора.

- Дожидаемся загрузки списка мастеров и проверяем работу сенсорного экрана.