## Калибровка Bochum

### Подготовка к калибровке

- Убедиться, что в COM-порт вставлен сервисный кабель от генератора.

- Включить пульт в сервисном режиме.

- Запустить конфигурационную программу C:\Program Files\Dira\Bochum36x\CONF_SVC_36х, версия которой должна совпадать с версией прошивки генератора. Версию прошивки указана на дискете, которая идет вместе с аппаратом.

- Открыть файл etalon.svc с помощью функции меню File -> Open.

- Открыть файл с трубками etalon.ks с помощью функции меню File -> Open tubes…

- Убедиться, что настройки в разделе  Settings совпадают с указанными в инструкции.

- Записать настройки в генератор и пульт.

Transfer -> Write SVC data to AEC

Transfer -> Write SVC data to desk

Transfer -> Write tubes data to desk

Transfer -> Write SVC data to gen

Убедиться в отсутствии ошибок на пульте после записи.

### Калибровка

Пульт запущен в сервисном режиме. Необходимо убедиться, что включено 0 рабочее место (строка 400) и выбрана соответсвующаю трубка (строка 311)

Первые две строки (ток поднакала и увеличение тока накала в первую секунду) как для большого, так и для малого фокуса должны быть выставлены соответственно в 2200 и 0 для трубок Toshiba E7242FX/ Toshiba E7239FX. После очередного изменения параметра необходимо нажимать кнопку М – запомнить.

Большой фокус (focus 2)

920 – параметр = 2200

921 – параметр = 0

922-930 – калибровка токов 2 - 650 мА.

931 – калибровка точки 800 мА (только для TOSHIBA E7242FX).

938-939 - коррекция тока трубки при низких (40 кV)  и высоких (100 kV) значениях анодного напряжения для всех значений тока трубки.

Малый фокус (focus 1)

900 – параметр = 2200

901 – параметр = 0

902-907 – калибровка токов 2 - 200 мА.

918-919 - коррекция тока трубки при низких (40 кV)  и высоких (100 kV) значениях анодного напряжения для всех значений тока трубки.

По завершении непосредственно калибровки токов трубки нажать на пульте“i”  и два раза “M” для сохранения настроек.

Сервисный кабель отсоединить и вместо него подключить кабель от пульта в тот же COM1.