Инструкция по настройке термостатов ТС-1/20, ТС-1/80

- Измерить напряжение на выходе интегрального стабилизатора DA1 (+5В) в контрольной точке КТ4 блока сетевого: напряжение должно быть +(5±0,1)В.

- Измерить напряжение в точках Пл1, Пл2 блока сетевого: напря-жение должно быть (15÷16)В.

- Измерить опорное напряжение в контрольных точках КТ6, КТ7 и на контакте “8” разъема ХР11 блока сетевого: напряжение должно быть (4,096±0,005)В.

- Измерить напряжение на выходе интегрального стабилизатора DA1 блока МКУ: напряжение на входе «20» микропроцессора (да-лее - МП) DD1 должно быть +(5±0,1)В, на входе «1» МП должен быть уровень логической единицы (+4В +1В).

- На индикации блока МКУ должно:

а) выводиться текущее значение температуры;

б) включиться индикатор «нагрев» на блоке МКУ и блоке сетевом, если температура установки выше текущей температуры.

- Проверить работу кнопок поочередным их нажатием:

а) при нажатии кнопки «Р» должна засветиться запятая в правом разряде цифровой индикации;

б) при нажатии кнопок «▼», «▲» должно соответственно проис-ходить увеличение или уменьшение показаний индикации.

- Нажмите повторно кнопку “Р” должен установиться режим “рабо-та” при этом, если текущая температура ниже установленной, то должен включиться “нагрев”, о чем свидетельствует свечение ин-дикатора “HL3» («нагрев»).

- Выньте заглушку из отверстия расположенного на верхней плос-кости кожуха, установите вместо нее поверенный контрольный термометр ТЛ-4 (0-55)º таким образом, чтобы центр ртутной колбы находился на уровне датчика температуры.

- Установить на цифровой индикации температуру заведомо меньшую окружающей температуры.

- Через два часа сравните температуру, показываемую индикацией и контрольным термометром.

- Изменяя сопротивление резистора R11 добиться, чтобы показа-ния индикации и контрольного термометра совпадали.

- Замените установленный термометр на поверенный контрольный термометр ТЛ-4 (50-105)ºС, установив его также как и заменяе-мый.

- Установите на индикации температуру 60,0ºС.

- Через два часа сравните температуру, показываемую индикацией и контрольным термометром.

- Изменяя сопротивление резистора R18 добиться, чтобы показа-ния индикации и контрольного термометра совпадали.

- При необходимости требования пп. 8÷15 настоящей инструкции повторите.