Уважаемые коллеги!

Обращаем ваше внимание, что для гарантийной замены неисправного изделия производства компании Medica Corp. (США), рекламация должна быть предоставлена в сервисный отдел ЗАО «АНАЛИТИКА» строго  в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения неисправности. В противном случае, компания Medica Corp. оставляет за собой право отказать в оперативном проведении замены изделий по рекламации. Образец для подготовки рекламации расположен ниже.

Рекламация на продукцию Medica Corp должна содержать следующие сведения:

- Оборудование Medica Corp. (наименование)	………………………… SN ……………………..

- Блок реагентов    REF………………. ,   LOT………………………………………. EXP.DATE……………………………….

- Пользователь прибора (ЛПУ, отделение)	……………………………………………………………………

- Номер и дата товарной накладной ЗАО «АНАЛИТИКА»,

по которой приобретено изделие		  		………….…………………………………….

- Кат.№, наименование и лот изделия	……………………………………………………………………………..

- Дата установки изделия в прибор				………………………………………………..

- Дата обнаружения неисправности изделия			………………………………………………..

- Подробное описание возникшей проблемы

- Перечисление мероприятий, проведенных для решения проблемы

- Необходимо приложить копии распечаток: а) коэффициентов калибровки,

б) напряжения на электродах, в) состояния блока реагентов

- При нестабильной работе электродов необходимо

приложить копию распечатки результатов измерения контрольных материалов

- Исполнитель (ф.и.о., должность)	……………………………………………………………………………..

- Дата составления рекламации				….……….……………………………………

- Контактный телефон, e-mail					….……….……………………………………

Примечание.

Все заменяемые по гарантии изделия подлежат обязательному возврату в ЗАО «АНАЛИТИКА».

Начальник сервисного отдела						Чернышев И.К.

#### Рекламация на продукцию Medica Corp

- Оборудование Medica Corp. (наименование)	EasyLyte Calcium Na/K/Ca/pH  SN ……………………..

- Блок реагентов    REF………………. ,   LOT………………………………………. EXP.DATE……………………………….

- Пользователь прибора (ЛПУ,отделение)  ..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- Номер и дата товарной накладной ЗАО «АНАЛИТИКА», по которой приобретено изделие		  	……………………………………………………………………………………………………...

- Кат.№, наименование и лот изделия			Электрод pH

- Дата установки изделия в прибор	11 Апреля 2011 г.

- Дата обнаружения неисправности изделия 	06 Мая 2011 г.

- Подробное описание возникшей проблемы: Аппарат отказывается переходить в режим измерения крови. При запуске калибровки, происходит стандартная, процедура незатянутая по времени и без автоматической перекалибровки. На экран выводятся значения калибровочной кривой по всем электродам укладывающийся в допустимый диапазон. После чего аппарат пищит и выводит сообщение «  E`TRD      pH   ». При нажатии любой клавиши снова выходит пункт меню «Калибровать».
Детектор пробы, контроль протекания, помпа, температура блока – всё в норме.

- Перечисление мероприятий, проведенных для решения проблемы:

  - Ежедневная промывка очищающим раствором;

  - Полностью разобрал блок электродов, проверил электроды на целостность;

  - Зачистил контакты электродов и контакты аппарата;

  - Заменил Пак с реагентами на новый;

  - Заменил референтный электрод;

Исполнитель (ф.и.о., должность)	……………………………………………………………………………..

Дата составления рекламации				….……….……………………………………

Контактный телефон, e-mail

Необходимо приложить копии распечаток:  а) коэффициентов калибровки,

б) напряжения на электродах, в) состояния блока реагентов

При нестабильной работе электродов необходимо дополнительно приложить копию распечатки результатов измерения контрольных материалов

# Text boxes

|  | Всем заинтересованным лицам |  |
| --- | --- | --- |

| 11.02.2011 | № | б/н |
| --- | --- | --- |
| На № |  | от |  |

Касательно гарантийной замены изделий компании Medica Corp. (США)