# Аппарат ИВЛ РО-6-06

Начало формы Конец формы Производитель: КРАСНОГВАРДЕЕЦ, ОАО Поставщики и цены: КРАСНОГВАРДЕЕЦ, ОАО (Санкт-Петербург) 411800 руб./шт. Группа Компаний ГЛОРИЯ (Санкт-Петербург) Аппарат ИВЛ "РО-6-06" с наркозным блоком, увлажнителем УДС-2, анализатором кислорода и отсасывателем экссудата (м. 35.574) 523030 руб./шт. Аппарат ИВЛ "РО-6-06" с наркозным блоком и анализатором кислорода (м. 33.574) 446950 руб./шт. Аппарат ИВЛ "РО-6-06" с наркозным блоком, увлажнителем УДС-2, анализатором кислорода и анализатором кислорода (м. 34.574) 504550 руб./шт. Аппарат ИВЛ "РО-6-06" с наркозным блоком (м. 31.574) 411870 руб./шт. Аппарат ИВЛ "РО-6-06" с наркозным блоком и увлажнителем УДС-2 (м. 32.574) 469440 руб./шт. Описание "Аппарат ИВЛ РО-6-06" ОБРАТНО К ПРОДУКЦИИ Аппарат искусственной вентиляции легких РО-6-06 Область применения: хирургические, реанимационные и анестезиологические отделения больниц и клиник. Аппарат ИВЛ РО-6-06 предназначен для искусственной вентиляции легких во время наркоза или реанимации. В аппарате ИВЛ РО-6-06 сочетание привычных органов управления с современными пневмоэлектрическими и электронными узлами повышает безопасность пациента, облегчает эксплуатацию и обслуживание аппаратов. В аппарате ИВЛ РО-6-06 с высокой точностью определяется действительное значение минутной вентиляции, обеспечиваемой аппаратами в данный момент. Минутная вентиляция легких устанавливается по шкале на ручке регулятора, затем определяется как произведение дыхательного объема на частоту дыхания и указывается на электронном табло. Аппарат ИВЛ РО-6-06 удовлетворяет требованиям электромагнитной совместимости в соответствии с ГОСТ Р 50267.02-95, обеспечивая нормальную работу при кратковременных колебаниях сетевого напряжения в пределах от +20 до —30 % и прерывании сетевого питания до 0,2 с, при воздействии индустриальных помех в сети от работающих промышленных и медицинских установок, воздействии радиочастотных электромагнитных полей. Аппарат ИВЛ РО-6-06 обеспечивает: — управляемую ИВЛ, в том числе с положительным давлением конца выдоха и изменяемым отношением времени вдоха и времени выдоха; — режим ручного или периодического, через 100 циклов, раздувания легких (ВЗДОХ); — автоматическое переключение в режим ИВЛ с частотой 10 1/мин при увеличении времени вдоха до 10 с; — самостоятельное дыхание через аппарат, в том числе под повышенным давлением; — управляемую вентиляцию легких с помощью мешка или меха (последнее возможно и при прекращении подачи сжатых газов); — измерение давления в дыхательных путях пациента, частоты дыхания и пульса, длительности работы аппарата; — аварийную световую и звуковую сигнализации разгерметизации дыхательного контура, несанкционированного отключения электропитания, снижения давления в линии питания кислорода ниже 2 кгс/см2, при увеличении времени вдоха свыше 6 с; — световую и звуковую сигнализации при выходе максимального давления вдоха за установленные пределы; — звуковую и световую сигнализации при несанкционированном изменении минутной вентиляции более, чем на ± 15 % от установленного значения; — автоматическое переключение в противоположную фазу при увеличении времени вдоха или выдоха до 10 ± 2 с; — сохранение значений ранее установленных параметров при несанкционированном отключении электропитания на время до 1 мин; — измерение минутной вентиляции и дыхательного объема механическим волюметром, входящим в комплект аппарата; — необходимую для проведения стерилизации и дезинфекции разборку линии выдоха; — самотестирование. Аппарат РО-6-06 прошел успешные испытания в Белоруссии, в Украине и в Таджикистане. Технические характеристики Диапазон регулирования минутной вентиляции, л/мин..................................................................................................................... 2—25 дыхательного объема, л....................................................................................................................... 0,2—1,2 Отношение продолжительностей времени вдоха и выдоха....................................................:8; 1:2; 1:1; 2:1 Сопротивление аппаратов самостоятельному дыханию, мм вод. cm....................................... не более 15 Пределы регулировки давления конца выдоха, мм вод. cm.............................................................. 30—250 Установка предохранительного клапана давления, мм вод. cm....................................................... 300 (возможна также полная блокировка предохранительного клапана) Выпускаются аппараты ИВЛ РО-б-06 с блоком наркозным (модель 574; 02.800) Аппарат РО-6-06 с блоком наркозным (модель 574; 02.800) обеспечивает ингаляционный наркоз по реверсивному и нереверсивному дыхательному контуру, точное дозирование кислорода, закиси азота, фторотана. Дозировка паров жидких анестетиков при температуре окружающей среды от 17 до 30 °С в пределах: для фторотана, % объемные.......................................................................................................... 0—4,5 для эфира, % объемные............................................................................................................... 0—15 Дозировка газов: кислорода, л/мин....................................................................................................................... 0,2—2; 1 — 10 закиси азота, л/мин....................................................................................................................... 1 — 10 Максимальный расход кислорода при экстренной подаче, л/мин............................................ 45—75 Дозиметр содержит блокировочное устройство, прекращающее подачу закиси азота пациенту при прекращении подачи кислорода в аппарат. Адсорбер наркозного блока состоит из двух полупрозрачных камер общей емкостью 1,3 л. Давление в наркозном блоке ограничивается предохранительным клапаном на уровнях 10, 100, 200, 300, 400, 500 и 600 мм вод. ст. Конструкция наркозного блока обеспечивает быструю и полную разборку дыхательного контура для дезинфекции и стерилизации. Наркозный блок содержит комплект кронштейнов для крепления на аппарате ИВЛ баллона с закисью азота. Совместно с аппаратом ИВЛ РО-6-06 могут поставляться дополнительные устройства: — увлажнитель дыхательных смесей (03.800); — анализатор кислорода; — отсасыватель. Увлажнитель дыхательных смесей (03.800) представляет собой увлажнитель УДС-2 ТУ 25 2012.066 и фиксатор для крепления увлажнителя на аппарате. Увлажнитель обеспечивает: — автоматическое поддержание установленной температуры дыхательной смеси на выходе из шланга пациента в диапазоне температур 28—38 ± 2 °С в интервале потоков газа от 5 до 30 л/мин; — поддержание в автоматическом режиме относительной влажности от 85 до 100 %; — автоматическое отключение нагрева при температуре 41 °С; — автоматическое отключение увлажнителя при обрыве в цепях датчиков температуры и влажности; — автоматическое отключение увлажнителя при отсутствии нагрева и подачи воды; — звуковую и световую сигнализации при перегреве дыхательной смеси, обрыве в цепях датчиков температуры и влажности, недопустимом снижении уровня воды, отклонении температуры дыхательной смеси более, чем ± 2 °С от установленного значения.