ОБСЛУЖИВАНИЕ.

1.   Если реактивы будут просто стоять и не расходоваться, то канистры могут зацвести. Особенно подвержены цветению канистры с дистиллированной водой и кислотной промывки. На фильтрах, которые стоят в этих канистрах образуется слизь и прибор перестает забирать жидкости, образуются пузыри воздуха, будет неправильное дозирование, и начнут прыгать результаты. Для предотвращения этого1 раз в месяц необходимо ополаскивать их спиртом, чтобы убить водоросли и растения. Для этого:

- слить все реактивы из канистр в другие емкости;

- провести ополаскивание канистр спиртом;

- провести ополаскивание канистр дистиллированной водой и залить растворы;

- промыть фильтры.

2. Если в пипетке есть засор, то можно провести процедуру PRIM( промывка ) и тогда небольшие засоры вода выдавит. Если эта процедура не помогает Нужно при выключенном аппарате прочистить иглы мандреном( лучше взять леску из ЗиПа аппарата, она не оставляет задиров на внутренней части игл ).

3. Если в процессе эксплуатации( года через полтора ) в шприцах происходит подсос воздуха или подкапывает жидкость, то необходимо заменить на шприцах сальники.

4. Через полтора года надо смазать червяки шприцов. Так как шприц скоро начнет клинить из-за отсутствия смазки. Смазывать специальной смазкой.

5. Сброс времени наработки лампы. Через 2000 часов на экране появится надпись, требующая замены лампы. Но если лампа горит, менять ее не надо, нужно сбросить только время наработки лампы. Для этого:

- щелкните мышью по кнопке Maint.  и затем Lamp. Появится следующее окно диалога. Щелкните мышью по CHANGE. Появится окно

6. Обслуживание измерительных кювет проводится 1 раз в неделю. Для этого:

- Приготовить 6% раствор щелочного промывочного раствора. Налить в бутылочку для реактивов. Бутылочку установить в реагентную позицию №1.

- запустить процедуру заполнения. Зайти в Maint, нажать User Maint, нажать Fill Cell( заполнение кювет ). Начнется заполнение кювет.

- Дать постоять кюветам с этим раствором час, полтора.

- По окончании этого времени зайти в Maint, нажать User Maint, нажать Cell  Drain ( осушение кювет );

- Затем в Maint, нажать User Maint, нажать Cell  Washing( промывка кювет );

На следующей неделе обслуживание измерительных кювет проводить кислотным промывочным раствором. Для обслуживания необходим 2-3% кислотного промывочного раствора.

7. Типовые процедуры. Зайти в Maint, нажать User Maint

- Cell Washing - Щелкните мышью по этой кнопке и все 60 кювет для реакции будут промыты.

- Cell Drain- Щелкните мышью по этой кнопке и все кюветы для реакций будут осушены.

- PRAIM- Щелкните мышью по этой кнопке и все гидравлические магистрали будут заполнены водой. Эту функцию удобно использовать при проведении установок системы или замены трубопроводов.

- Fill Cell- Щелкните мышью по этой кнопке и 300 мкл очищенной воды или раствора для очистки из большого флакона для реагентов из позиции 1 реагентной карусели подается во все 60 кювет для реакции. Перед нажатием на эту кнопку, установите бутылку с очищенной водой или раствором для очистки в позицию 1 со стороны R1 в карусель для реагентов.

8. Процедура оценки чистоты кювет.

- Зайти в Maint, нажать Cell Check. Кювета на экране окрашивается в желтый цвет, если порог чувствительности на рушен на 0.2 единицы и если порог нарушен более, чем 0.33 единицы, то цвет кюветы будет красным и в принципе ее надо менять. Но можно попробовать провести калибровку фотометра. Процедура калибровки фотометра помогает улучшить чистоту кювет. Если появились несколько желтых кювет, то надо сделать перекалибровку фотометра. Если красный цвет кювет не изменяется после проведения процедуры калибровки фотометра, можно попробовать кюветы отмочить. Если ничего не помогает, то кювету заменить

Аппарат проводит оценку чистоты кювет, но он их не бракует.

# Text boxes

Показание на экране изменяется на 100%.