# КРЕАТИНИН

______________________________________________

Кат № :

| CR 510 200 мл CR 524 6 х 500 мл | 1.Стандарт 2.Пикриновая кислота 3.Гидроокись натрия 1.Стандарт 2.Пикриновая кислота 3.Гидроокись натрия | 1 х 5 мл 1 х 100 мл 1 х 100 мл 1 х 30 мл 3 х 500 мл 3 х 500 мл |
| --- | --- | --- |

КОЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

ПРИНЦИП

Креатинин в щелочной среде реагирует с пикриновой кислотой с образованием окрашенного комплекса. Количество сформировавшегося комплекса прямо пропорционально концентрации креатинина.

ТЕСТИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Сыворотка или плазма. Мочу разбавить в соотношении 1 + 49 дважды дисстиллированной водой.

### РЕАГЕНТЫ

| Состав | Исходная концентрация. раствора |
| --- | --- |
| 1.Стандарт 2.Пикриновая к-та 3.Гидроокись натрия | 177 мкмоль/л (2 мг/дл) 35 ммоль/л 0.32 моль/л |

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Все реагенты готовы для использования. Стабильны в течение срока, указанного на этикетке при +15 - +25оС.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО РЕАГЕНТА

Смешать в равных частях Реагенты 2 + 3 . Стабилен 3 дня при при +15 - +25оС.

##### ПРОЦЕДУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Длина волны Температура нкубации Кювета Измерение | Hg 492 нм (490-510 нм) 25/30/37оС световой путь 1см против воздуха |
| --- | --- |

Внести в пробирки:

|  | Стандарт | Образец |
| --- | --- | --- |
|  | Макро (мл) | Полу-микро (мл) | Макро (мл) | Полу-микро (мл) |
| Рабочий Реагент Стандарт Образец | 2.0 0.2 - | 1.0 0.1 - | 2.0 - 0.2 | 1.0 - 0.1 |

Cмешать и через 30 сек измерить абсорбцию А1 стандарта и пробы. Спустя точно 2 мин измерить абсорбцию А2 стандарта и образца.

ВЫЧИСЛЕНИЯ

А2 - А1 = (Астандарта или (Апробы

Концентрация креатинина в сыворотке или плазме

(Апробы

--------------------- х 117 = мкмоль/л

(Астандарта

(Апробы

---------------------  х 2 =  мг/дл

(Астандарта

Концентрация креатинина в моче

(Апробы

--------------------- х  8.85  =  мкмоль/л

(Астандарта

(Апробы

--------------------- х   100 =  мг/дл

(Астандарта

Клиренс	      мг/дл креатинина в моче х мл мочи за 24 ч

Креатинина =---------------------------------------------------[мл/мин]	         мг/дл креатинина в сыворотке х 1140

###### НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

| Сыворотка: Мужчины Женщины Моча: | 53-97 мкмоль/л 44-80 мкмоль/л 8.84-13.3 ммоль/ 24ч | 0.6-1.1 мг/дл 0.5-0.9 мг/дл 1-1.5г/ 24ч |
| --- | --- | --- |

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для контроля качества и воспроизводимости рекомендуется использовать предлагаемые фирмой RANDOX контроли.

ЛИНЕЙНОСТЬ

Линейность сохраняется до концентрации 884 мкмоль/л (10 мг/дл) в сыворотке или плазме или 44.2 ммоль/л (500 мг/дл) в моче.. Пробы с большей концентрацией нужно развести 1 + 4  0.9%-ным NaCL и повторить анализ. Полученный результат умножить на 5.

ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРЕ

Скорость реакции и величина абсорбции продукта реакции зависит от температуры. Поэтому необходимо поддерживать постоянную специфическую температуру

Гемолиз влияет на результат тестирования. Не использовать липемическую сывороткуВысокие концентрации восстанавливающих агентов влияют на ход реакции. Кипячение мочи перед тестированием может уменьшить это воздействие.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Набор предназначен только для диагностики in vitro. Не пипетировать ртом. Соблюдайте обычные меры предосторожности, принятые в лаборатории.

Раствор 2 содержит ядовитую пикриновую кислоту.

Раствор 3 содержит гидроокись натрия - едкая щелочь.

Избегайте попадания реактива в рот, контакта с кожей и слизистыми. В противном случае промойте пораженные участки большим количеством воды.

#### RANDOX

____________________________________________

## ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР RANDOX

ООО "ЭКО-МЕД-С"

127287, г. Москва Петровско-Разумовский проезд, д.29, стр 2.

т. 214 91 52, 748 42 50, 748 43 51. ф. 212 39 18.