Назначение.

Для количественного определения in vitro концентрации креатинина в сыворотке, плазме или моче.

Кат. No.  CR 510

1.  Стандарт                        1 х 5 мл

2.  Пикриновая кислота     1 х 100 мл

3.  Гидроксид натрия         1 х 100 мл

Кат. No.  CR 524

1.  Стандарт                        1 х 30 мл

2.  Пикриновая кислота     3 х 500 мл

3.  Гидроксид натрия         3 х 500 мл

Принцип метода.

В щелочной среде креатинин реагирует с пикратом натрия с образованием окрашенного  комплекса.

Сбор и подготовка проб.

Сыворотка или плазма крови.

Моча (при тестировании в рабочем листе анализатора Сапфир-400 задается предварительное разведение в 50 раз)

Состав реактивов.

1. Стандарт                      177 мкмоль/л

2. Пикриновая кислота      35 ммоль/л

Сурфактант

3. Гидроксид натрия      0,32 моль/л

Меры предосторожности

Набор предназначен только для диагностики in vitro. Не пипетируйте ртом. Соблюдайте обычные при лабораторных процедурах меры предосторожности.

Стабильность и приготовление реактива и стандарта.

1.  Пикриновая кислота

(использовать как реагент №2)

Содержимое флакона готово к использованию. Стабильно до окончания срока при температуре хранения +15 - +25оС.

2.  Гидроксид натрия

(использовать как реагент №1)

Содержимое флакона готово к использованию. Стабильно до окончания срока при температуре хранения +15 - +25оС.

Рекомендуется не хранить реагент на борту анализатора более 1 недели. Еженедельно желательно обновлять реагент во флаконе на борту анализатора.

При длительном (несколько часов) перерыве в работе с данным реактивом, находящемся во флаконе на борту анализатора, рекомендуется флакон закрывать крышкой для предотвращения его контакта с воздухом.

Калибровка и контроль качества.

Выполнение калибровки рекомендуется проводить с использованием стандарта, входящего в состав данного набора, либо с использованием калибровочной мультисыворотки RANDOX уровень 2 (CAL 2350) или уровень 3 (CAL 2351)

Для проведения ежедневного контроля качества рекомендуется использовать контрольную мультисыворотку RANDOX уровень 2 (HN 1530) и уровень 3 (HE 1532).

Искажение результатов.

Перечисленные ниже вещества не влияют на результаты данного анализа при их содержании в пробе вплоть до указанных концентраций: билирубин 324,7 мкмоль/л, интралипид 2%, триглицериды 26,77 ммоль/л, гемоглобин 10 г/л.

В принципе каждое вещество, имеющее активную метильную группу, может реагировать с пикратом. Это относится к ацетоацетату, ацетону, билирубину, глюкозе, фруктозе, пирувату, мочевой кислоте. В реакцию со щелочным пикратом могут вступать также ряд лекарственных препаратов (аспирин, ампициллин, аскорбиновая кислота, фуросемид, антибиотики цефалоспоринового ряда и др.) и антикоагулянтов (ЭДТА, гепарин, цитрат, оксалат).

Глюкоза, мочевая, аскорбиновая кислоты способны превращать пикриновую кислоту в пикраминовую, обладающую максимумом поглощения при длине волны 482 нм, что приводит к ложному завышению результатов определения креатинина.

К «некреатининовым» хромогенам, вступающим в реакцию Яффе, относят глюкозу, аскорбиновую кислоту, гуанидин, ацетон, цефалоспорины, кетокислоты — ацетоуксусную и пировиноградную.

Перечисленные псевдокреатинины способствуют ложному завышению уровня «истинного» креатинина в сыворотке и плазме, определяемого методом Яффе по двухточечной кинетике, примерно на 18 мкмоль/л, а в низком диапазоне измерений еще более значительно.

Для того, чтобы компенсировать эти интерференции величину 18 мкмоль/л следует вычитать из полученного результата (только для сыворотки и плазмы) при расчете значений креатинина.

Самостоятельно вычитание не проводите, в программе для биохимического анализатора Сапфир-400  устанавливается данный компенсационный вычет (-18).

Кроме того, некоторые лекарственные препараты, в частности например, триметоприм и циметидин приводят к повышению уровня креатинина в сыворотке и плазме за счет торможения тубулярной секреции креатинина в почках.

При определении креатинина решающее значение приобретает величина рН, которая должна быть постоянной 12–12,5. Зависимость чувствительности реакции от значения рН настолько велика, что концентрация щелочи в среде может играть решающую роль. В связи с этим нельзя пользоваться «старыми» растворами щелочи (требуются растворы гидроксида натрия с точной концентрацией, не содержащие примесей карбонатов). Карбонаты в щелочном растворе образуются при длительном контакте раствора щелочи с углекислым газом, содержащимся в воздухе.

У пациентов с низкой мышечной массой и соответственно с низким уровнем креатинина сыворотки метод Яффе систематически завышает уровень креатинина на величину от 20% до 80%.

Поскольку компенсационный вычет программой анализатора будет применяться и к результату по моче, то результат по моче необходимо пересчитать самостоятельно по формуле:

(18 х 50) + результат (мкмоль/л)

Значения нормы.

В сыворотке и плазме

Мужчины     53 - 97 мкмоль/л

Женщины    44 – 80 мкмоль/л

В моче   8,84 – 13,3 ммоль/сутки

Линейность.

Метод линеен до 1200 мкмоль/л в сыворотке и плазме, до 44,2 ммоль/л в моче.

Чувствительность.

Минимально выявляемая концентрация креатинина в пробе, определяемая с приемлемым уровнем воспроизводимости  составляет 8 мкмоль/л.

Программирование на биохимическом анализаторе Сапфир-400

с русскоязычной программой

Название              Креат  (пример)

ИНФОРМАЦИЯ О ДАННЫХ

Единицы            мкмоль/л

Точность            0

Параметры анализа

Тип                  END

Осн.ДВ            505

Всп.ДВ            570

Коррекция

Наклон       СДВИГ

Y=  1           X+  -18

Калибровка

Тип        Линейный 1

Стандарт

| #1 | 333 (пример) |
| --- | --- |

Значения норм

|  | Мужчина | Женщина |
| --- | --- | --- |
|  | Нижн | Верхн | Нижн | Верхн |
| Сыворотка | 53 | 97 | 44 | 80 |
| Моча |  |  |  |  |
| Плазма | 53 | 97 | 44 | 80 |
| СМЖ |  |  |  |  |
| Диализ |  |  |  |  |
| Другое |  |  |  |  |

Методика анализа

Тип    ○ 1-реаг      ● 2-реаг

|  | ОБЪЕМ |  |
| --- | --- | --- |
| Образец | 30 | μl |
| Реагент 1 | 150 |  |
| Реагент 2 | 150 |  |

ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Считывание

|  | Старт | Стоп |
| --- | --- | --- |
| Основн. | 40 | 41 |
| Дополн. | 34 | 35 |

Предел абсорбции

Нижн.    0

Верхн.   2.5

ПРЕДЕЛ КОН.Т.      2.5

ЛИНЕЙНОСТЬ (%)  15

Авторазвеление образца

Развести    ● 99:Разв.1    ○ 100:Разв.2

Повтор с авторазведением        Авторазведение по

● вкл       ○ выкл                        заданному пределу

абсорбции

Нижн.   ○ вкл   ● выкл

Верхн   ○ вкл   ● выкл

Предел линейности методики

○ вкл   ● выкл         ● вкл    ○ выкл

|  | Нижн | Верхн |
| --- | --- | --- |
| Сыворотка |  | 1200 |
| Моча |  |  |
| Плазма |  | 1200 |
| СМЖ |  |  |
| Диализ |  |  |
| Другое |  |  |

Программирование на биохимическом анализаторе Сапфир-400

с англоязычной программой

Item Name              CREAT  (пример)

DATA INFORMATION

Units              mkmol/l

Decimals         0

ANALYSIS

TYPE                    END

Main W.Length      505

Sub W.Length       570

CORR

SLOPE       INTER

Y=  1           X+  -18

CALIBRATION

TYPE          Linear

STANDARD

| #1 | 333 (пример) |
| --- | --- |

NORMAL RANGE

|  | MALE | FEMALE |
| --- | --- | --- |
|  | LOW | HIGH | LOW | HIGH |
| Serum | 53 | 97 | 44 | 80 |
| Urine |  |  |  |  |
| Plasma | 53 | 97 | 44 | 80 |
| CSF |  |  |  |  |
| Dialysis |  |  |  |  |
| Other |  |  |  |  |

ASPIRATION

KIND       ○ Single      ● Double

|  | VOLUME |  |
| --- | --- | --- |
| SAMPLE | 30 | μl |
| REAGENT 1 VOL | 150 |  |
| REAGENT 2 VOL | 150 |  |

R1 Blank      ● Water-Blank   ○ R1-Blank 1

DATA PROCESS

READ

|  | START | END |
| --- | --- | --- |
| MAIN | 40 | 41 |
| SUB | 34 | 35 |

ABSORBANCE LIMIT

LOW.     0

HIGH     2.5

ENDPOINT LIMIT       2.5

LINEAR CHECK (%)  15

Dilution

Diluent      ● 99:Dil1    ○ 100:Dil.2

Auto Rerun SW          Auto Rerun Condition (Absorbance)

● On       ○ Off                        Absorbance Range

Lower   ○ On   ● Off

Higher  ○ On   ● Off

Auto Rerun Range (Result)

○ On   ● Off             ● On    ○ Off

|  | LOW | HIGH |
| --- | --- | --- |
| Serum |  | 1200 |
| Urine |  |  |
| Plasma |  | 1200 |
| CSF |  |  |
| Dialysis |  |  |
| Other |  |  |