С о з д а в а я   н о в о е

## ООО «НПФ «Лабовэй»

Адрес: 193318 Россия, г. Санкт- Петербург, ул. .Ворошилова, д. 2, литер АБ, пом. 2-Н

Тел/факс: (812) 331-86-86, тел/факс: (812) 325-95-03

Е -mail: office@laboway.ru     Интернет: http:// www.laboway.ru

Исх. № 52 от 28.08.2012г.

[ Мастерам технических служб

региональных  представительств по ремонту

и обслуживанию анализаторов глюкозы

«Энзискан Ультра»]

Уважаемый сервисный инженер!

Убедительно рекомендуем Вам в гарантийный  и послегарантийный период на анализаторах глюкозы «Энзискан Ультра»  поменять трубки подающего и отводящего насосов с силикона на сантопрен.  Сантопреновая трубка, практически во всех приборах стояла (ит) на отводящем ( отсасывающем) насосе. На подающем насосе всегда ставилась силиконовая трубка. По причине того, что силиконовая трубка имеет невысокий ресурс работы ( приблизительно 1 год), поэтому повреждаясь, может способствовать протечке и выходу из строя соответствующего двигателя насоса и управляющего реле,  рекомендуем Вам как можно раньше поменять силикон на сантопрен.  Учитывая тот факт, что обслуживающий технический персонал не всегда смазывает трубки ( рекомендуется  1 раз в 6 мес.) и не всегда меняет трубки вовремя (рекомендуется  1 раз в год), чтобы избежать протечек  рекомендуем ставить износостойкий сантопрен. Сантопрен служит более 3-х лет и никогда не лопается и не рвется. Со временем он становится плоским, грубым и не эластичным. Трубки для гарантийных приборов поставляются бесплатно, для не гарантийных приборов поставляются за плату. Комплект сантопреновых трубок можно приобрести в  ООО «НПФ «Лабовэй».

Теперь на всех насосах должны стоять только сантопреновые трубки!