Информация об ошибке выводится после завершении или прерывании цикла прогона в следующем виде:

В стерилизаторе реализованы следующие этапы цикла прогона:

| Номер этапа | Описание этапа |
| --- | --- |
|  | Включение питания |
|  | Заполнение водой парогенератора |
|  | Ожидание добавления воды в бачок |
|  | Ожидание слития конденсата |
|  | обработка нажатой кнопки стоп |
|  | исходный (когда пользователь выбирает и редактирует программу прогона) |
|  | ожидание при низком давлении воды в водопроводе (для ГКА-100) |
|  | ожидание при открытой двери при запуске прогона |
|  | нагрев парогенератора |
|  | нагрев пластин парогенератора (для автономного и гибридного) |
|  | предварительное вакуумирование (для автономного) |
|  | продувка |
|  | продувка с вакуумированием |
|  | подача пара в камеру перед стерилизацией |
|  | стерилизация |
|  | выпуск пара |
|  | сушка |
|  | подготовка к тесту ТЭНа рубашки (для автономного) |
|  | подготовка к тесту ТЭНа парогенератора (для автономного) |
|  | тест ТЭНа рубашки (для автономного) |
|  | тест ТЭНа парогенератора (для автономного) |
|  | подготовка к вауум-тесту (для автономного) |
|  | вакуум-тест (для автономного) |
|  | выравнивание |
|  | завершение цикла |

Коды ошибок и аварийных ситуаций (список будет корректироваться)

| Код ошибки | Название ошибки |
| --- | --- |
| 1 | Открыта дверца |
| 2 | Получен сигнал от датчика нижнего уровня |
| 3 |  |
| 4 | Температура в камере на этапе "Стерилизация" превысила заданную на 1,5 градус |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 | Температура в камере на этапе "Стерилизация" отстаёт от заданной на 1,5 градус |
| 9 | Воды в бачке парогенератора мало |
| 10 | Вакуум-тест не пройден |
| 11 | ТЭН рубашки тест не пройден |
| 12 | ТЭН парогенератора тест не пройден |
| 20 | Температура в парогенераторе не достигает контрольной точки 130 градусов |
| 40 | Превышение допустимого времени этапа "Нагрев"-40 минут, "Удаление воздуха"-70 минут, "Запуск пара"-30 минут (5 минут в режиме "Растворы") |
| 80 | Восстановление после отключения питания невозможно из-за превышения времени выдержки на этапе "Стерилизация" |
| 100 | Отключение питания |
| 200 | Принудительное прерывание программы по "Стоп" |
| 17 |  |
| 18 |  |
| 19 |  |
| 20 |  |
| 21 |  |
| 40 |  |
| 41 |  |
| 8001 | "обрыв" датчика температуры камеры |
| 8002 | "КЗ" датчика температуры камеры |
| 8003 | "обрыв" датчика температуры парогенератора |
| 8004 | "КЗ" датчика температуры парогенератора |
| 8005 | "обрыв" датчика температуры "рубашки" |
| 8006 | "КЗ" датчика температуры "рубашки" |
| 8007 | "обрыв" датчика давления |
| 8008 | "КЗ" датчика давления |
| 8020 | искажение кода (сумма кодов программы не совпадает с контрольной) |