5 Работа стерилизатора.

5.1 Работа стерилизатора начинается с включения вводного выключателя, который должен быть установлен в соответствии с п. 7.6 настоящего руководства. При этом работа стерилизатора идет в следующей последовательности автоматически.

5.2 Работа стерилизатора при стерилизации материалов, инструментов и др.

1) При отсутствии воды в парогенераторе датчик уровня воды включит электромагнитный клапан «вода в парогенератор», а при закрытой крышке камеры также включаются клапана «пар в камеру» и «сброс пара».

2) При достижении верхнего уровня воды в парогенераторе по сигналу датчика максимального уровня воды включаются в работу ТЭНы и отключаются клапана «вода в парогенератор», «пар в камеру» и «сброс пара».

Возможно заполнение водопаровой камеры обессоленной водой вручную. Порядок заполнения описан в п.п. 7.4.

3) Идет нагрев воды, а затем парообразование до рабочего давления. Давление в парогенераторе определяют уставки электроконтактного манометра согласно табл. 4. При достижении рабочего давления начинается этап предварительного разогрева камеры, при этом включаются электромагнитные клапаны «пар в камеру» и «сброс пара». При достижении в камере температуры более 94 °С начинается этап удаления воздуха из стерилизационной камеры.