Описание процесса юстировки РИД рентгеновского диагностического комплекса

РДК 50/6 в снимочном режиме.

1. Описание панели пульта.

На рис. 1 схематично изображена панель пульта управления комплекса РДК 50/6. Кнопки On и Off служат для включения комплекса, кнопки KV+ и KV- управляют напряжением, кнопки MAS+ и MAS- управляют количеством электричества подаваемым на РИД, кнопки MS+ и MS- регулируют время экспозиции. Кнопка E позволяет выбирать режим работы РПУ: ручной, органавтоматика и т.д. Кнопка С служит для выбора рабочего места, рядом находятся светодиоды индикации текущего рабочего места. Кнопка F служит для выбора фокуса рентгеновской трубки, рядом находятся светодиоды индикации выбранного фокуса. Кнопка PDG подаёт сигнал подготовки РПУ, а кнопка S подаёт сигнал включения высокого напряжения. ЖКИ 1 показывает режим работы РПУ, заданные значения напряжения, количества электричества и времени экспозиции снимка. ЖКИ 2 показывает информацию о работе комплекса в режиме скопии,  а кнопки расположенные под ним задают параметры этого режима. При юстировке в снимочном режиме эти кнопки не используются.

# Рис. 1

2. Подготовка комплекса к юстировке.

Перед началом процесса юстировки необходимо разрешить запись конфигурации и накальных таблиц РПУ установкой перемычки помеченной стрелкой на процессорной плате (Рис. 2).

Рис 2.

Для начала процесса юстировки необходимо запустить РПУ в технологическом режиме, для этого включение производим удерживая любую кнопку KV, MAS, MS и кнопку ON. После загрузки программы РПУ переходит в рабочий режим. При правильной работе процессора РПУ на индикаторе 1 (Рис.3) высвечивается информация о параметрах снимка и режиме работы. Также горят индикаторы обозначающие выбранное рабочее место и фокус РИД. Следует обратить внимание на выбранный фокус рентгеновской трубки, так как процесс юстировки тока накала далее будет производится с выбранным фокусом. При необходимости переключите фокус трубки, а так же рабочее место на котором будет производиться процесс юстировки.

Рис. 3

Для перехода в режим юстировки нажмите кнопку E, индикатор должен отобразить следующую информацию (Рис. 4).

Рис. 4

Далее, нажатиями любой из кнопок KV, MAS, MS пролистать экранное меню, так что бы ЖКИ отобразил следующее (Рис. 5).

## Рис. 5

Подтвердить выбор данного пункта меню нажатием клавиши E. Далее индикатор отобразит нечитаемое выражение (программная ошибка знакогенератора), которое так же подтвердить нажатием кнопки E, после чего будет отображена следующая информация (Рис. 6).

## Рис. 6

3. Юстировка.

Данная информация означает, что РПУ готов к юстировке накала. Следует обратить внимание, что вместо надписи MAS индикатор высвечивает код накала N. Начало юстировки происходит с небольших значений кода накала N, лежащих в пределах от 130 до 150. Кнопками MAS+ или MAS- измените значение кода так, что бы он лежал в обозначенных пределах. Нажатиями кнопок PDG и S произведите снимок, индикатор после этого отобразит информацию о замеренном напряжении, токе и времени снимка (Рис. 7).

## Рис. 7

Если измеренный ток будет лежать в пределах то 3 до 10 мA, то после снимка процессор сам увеличит код накала на некоторое число. Если замеренное значение тока будет меньше 3 мА, то после произведения снимка код накала не изменится. Это означает, что данный код накала (а следовательно и ток в трубке) слишком мал для начальной точки юстировочной таблицы процессора, поэтому следует вручную немного увеличить код накала (на 1-5 пунктов) и снова произвести снимок. Как только измеренный ток будет лежать в пределах от 3 до 10 мА процессор сам начнёт увеличивать код накала N и процесс юстировки пойдёт автоматически. Далее потребуется только производить снимки. В процессе юстировки потребуется сделать серию снимков для  44, 77 и 90 кВ (после прохождения серии снимков на 44 кВ процессор последовательно поменяет напряжение сначала на 77, а за тем на 90 кВ согласно программе). Окончание процесса юстировки ознаменуется приблизительно следующей нечетаемой надписью (Рис. 8)

## Рис. 8

Сие сообщение расшифровывается не иначе, как вопрос программы «Рассчитать?». Подтвердить готовность к расчёту таблицы юстировки нажатием кнопки Е, после чего надпись измениться. Подождите, пока программа  закончит расчёт и на ЖКИ появится приблизительно следующее сообщение (Рис. 9)

### Рис. 9

К примеру это сообщение обозначает «Ошибка юстировки = -1».  Значение ошибки от  –3 до 3 считается допустимым и можно завершить процесс юстировки, подтвердив это сообщение нажатием кнопки Е. По завершению процесса юстировки накала следует перейти из кодового в ручной режим. Для этого нажимаем кнопку Е, переходим в экранное меню выбора режима и листаем меню любой из кнопок KV, MAS или MS, до получения следующей информации на ЖКИ (Рис. 10).

# Рис. 10

Подтвердить выбор клавишей Е, после чего РПУ перейдёт в ручной режим. Выставить значения напряжения и количества электричества, которые вы хотите сделать начальными параметрами при следующем включении РПУ и сделайте 2-3 снимка. При правильной работе РПУ и корректно проведённой юстировке ни один из измеренных параметров снимка не должен отличаться от установленных значений более чем на 10%. После этого выключите РПУ. При необходимости юстировки обоих фокусов трубки повторите юстировку для второго фокуса. По окончании выключите РПУ и снимите перемычку на процессорной плате. Комплекс готов к нормальной работе.