ИНСТРУКЦИЯ  ПО  ПОДКЛЮЧЕНИЮ

Устройства для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур

« РЕАБОКС » ( «Сухая» углекислая  ванна  «РЕАБОКС» )

ТУ 9444-001-48545097-99

1. Подготовка к монтажу (установке)

1.1. Убедиться наружным осмотром в отсутствии внешних повреждений на упаковке. При наличии таких повреждений составить акт, позвонить поставщику.

1.2. Снять упаковку. Это следует делать аккуратно, надрезая клейкую ленту (скотч) с тем, чтобы не повредить корпус ванны (бокса).

1.3. Внешним осмотром убедиться в отсутствии повреждений на корпусе бокса. При наличии таких повреждений поступить в соответствии с п.1.1.

1.4. Внутри самой ванны (бокса) находятся следующие принадлежности:

1.4.1. Картонная упаковка размером  ~50 х 40 х 40 см, в которой находятся:

 табурет вращающийся;

 редуктор газовый со шлангом (длина 7 м, внешний диаметр14 мм);

 документация (паспорт, инструкция по эксплуатации СУВ, методические указания по отпуску процедур, схемы).

1.4.2. Картонная упаковка в виде треугольной призмы, в которой находятся:

 подставка для ног;

 шейные уплотнители (манжеты);

 заливная воронка с крепежом для крепления на корпусе бокса.

1.4.3. Шланг гофрированный для выброса отработанного газа с алюминиевым фланцем (кольцом). Длина шланга З,5 м, внешний диаметр 76 мм.

1.4.4. Дверь бокса.

1.5. Аккуратно извлечь все принадлежности и распаковать их.

2. Порядок монтажа (установки)

2.1. Навесить дверь на своё место на корпусе бокса. Визуально убедиться в отсутствии зазоров между корпусом бокса и магнитно-резиновым уплотнением на двери. Небольшие зазоры, которые могут наблюдаться, спустя какое то время исчезают по мере того как магнитная резина будет расправляться и принимать свою форму.

2.2. Установить в нижней части бокса под блоком управления заливную воронку (см. п.1.4.2), в которую заливается дистиллированная вода, необходимая для увлажнения газовой среды.

2.3. Снять кусок липкой ленты (скотча) с отверстия, куда должен входить штуцер воронки. Делать это следует осторожно, чтобы не упустить из отверстия свободный конец эластичной трубки, подсоединённой другим своим концом к ёмкости увлажнителя-парообразователя.

2.4. Надёжно насадить конец эластичной трубки на штуцер воронки и закрепить воронку на боковой стенке бокса с помощью двух прилагаемых винтов-саморезов.

2.5. Залить дистиллированную воду (~ 2,5 л) через воронку в ёмкость увлажнителя.

2.6. Убедиться в отсутствии протечек воды из воронки через штуцер, а также из других мест увлажнителя. (В случае протечки вода появляется под воронкой или под соответствующим углом бокса на полу).

2.7. Для того, чтобы обеспечить подачу углекислого газа на вход СУВ необходимо:

 открыть задний отсек бокса, выдвинув вертикально вверх бòльшую крышку-панель;

 подсоединить свободный конец шланга (см. п. 1.4.1), предварительно продев его через соответст-вующую скобу в углу к штуцеру электромагнитного клапана, затем закрепить шланг на штуцере с помощью прилагаемого хомутика;

 установить на баллон с углекислым газом регулируемый редуктор, воспользовавшись для этого рожковым или, в крайнем случае, разводным ключом на 32 мм.

2.8. Открыть с помощью вентиля на баллоне, вращая его против часовой стрелки, подачу газа. Манометр большого давления (слева) должен показать давление ~ 6 МПа (на хорошо заполненном баллоне).

2.9. Отрегулировать с помощью крестообразного регулятора (вентиля) на редукторе выходное давление газа (т.е. давление газа на входе в бокс). Величина его должна быть в пределах 0,2-0,3 МПа (~ 2-3 Кг/см2). По отсутствию характерного звука  (или с помощью мыльной пены, нанесённой на места соединений) убедитесь в том, что утечки газа нет.

- 2 -

# 3. Присоединение  гофрированного  шланга  к  боксу

Для того, чтобы обеспечить выброс отработанного газа из бокса необходимо подсоединить гофрированный шланг (см. п.1.4.3) одним концом к выходному отверстию бокса, а другим концом к отверстию для выброса газа за пределы помещения (см. п.5.2 «Инструкции по размещению...»).

3.1. Снимите 4 крепёжные гайки свободно навёрнутые на 4 шпильки, расположенные симметрично вокруг выходного (выхлопного) отверстия бокса (справа или слева в задней нижней части бокса).

3.2. Резиновую манжету, закреплённую на конце гофрированного шланга, присоедините к вышеуказан-ному отверстию с помощью охватывающего манжету алюминиевого фланца, плотно прижав при этом край манжеты к панели бокса с помощью 4-х крепёжных гаек.

3.3. Присоедините свободный конец гофрированного шланга к отверстию (см. п. 5.2 «Инструкции по размещению...»), через которое будет производиться выброс отработанного газа из бокса ( помещения).

4. Испытания

4.1. Вставьте вилку электропитания бокса в сетевую евророзетку и включите однополюсный автоматический выключатель.

4.2. Испытайте СУВ в наладочном режиме, руководствуясь при этом «Инструкцией по эксплуатации устройства «РЕАБОКС». Для этого рекомендуется установить следующие параметры процедуры:

 температура 30-40 0С;

 время подачи газа  3-4 мин.;

 время процедуры 11-12 мин.

4.3. Во время испытаний обратите внимание на следующее:

4.3.1. В исходном состоянии при включённом питании осуществляется поддержание заданного температурного режима, работает тепловентилятор, который перемешивает и подогревает воздух в боксе до заданной температуры. Эта температура (и цифры на табло блока управления) в статическом (постоянном) режиме должны соответствовать (с точностью ± 2 0С) заданию на переключателе «ТЕМПЕРАТУРА».

4.3.2. На этапе подачи газа должен быть слышен характерный шум газа, поступающего в бокс, в это время вентилятор циркуляции не работает. После того, как Вы убедились в этом, перекройте подачу газа вентилем на баллоне.

4.3.3. Через несколько секунд от момента подачи команды  Пуск в камере бокса должен появиться пар, поступающий из прорезей в задней стенке примерно на уровне поясницы пациента. Эффективность работы парообразователя должна быть такой, чтобы за время подачи газа 2-3 минуты получить состояние «белого тумана» по уровню влажности. При этом, естественно, горловина бокса должна быть закрыта шейным уплотнителем (манжетой).

4.3.4. На этапе «ПРОЦЕДУРА» опять включается тепловентилятор циркуляции и происходит регулирова-ние температуры.

4.3.5. На этапе «ВЫТЯЖКА» должны открываться два отверстия (в задней нижней стороне бокса):

 входное - для забора воздуха и выходное;

 выходное - для выброса отработанного газа (закрыто гофрированным шлангом).

Во время работы вытяжки шейный уплотнитель должен слегка втягиваться внутрь бокса.

4.3.6. По окончании вытяжки (3 мин.) должен прозвучать звуковой сигнал и погаснуть табло.

4.3.7. Реальное время прохождения этапов должно чётко соответствовать цифрам, заданным на переключателях «ВРЕМЯ ПОДАЧИ ГАЗА» и «ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ», а также постоянно заданному времени вытяжки отработанного газа (З мин).