- Средние ориентировочные режимы экспозиции при прямой рентгенографии для рентгеновских аппаратов *

Таблица экспозиций для взрослых пациентов при прямой рентгенографии

| Органы пациента (масса тела 75 кг, рост 175 см) | Нормальная толщина объекта, см | Фокус-ное расс-тояние, см | Наличие растра 8:1 | Рекомендуемые установочные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ЭУВ-2 | ЭУИ-3 |
|  |  |  |  | U, кВ | q, мАс | U, кВ | q, мАс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Череп (24x30см) Заднепередняя проекция Окружность черепа Лицевой череп, сбоку Мозговой череп, сбоку Череп осевой Пирамида височной кости Пирамида височной части по Штенверсу Придаточная пазуха носа Нижняя челюсть Грудная клетка (40x40см) Переднезадняя проекция I-IV ребра VIII-XII ребра Грудина Грудина, сбоку Ключица Лопатка Лопатка, сбоку - Легкие -Легкие и сердце сбоку - Сердце - Пищевод Брюшная полость (18x24см) Переднезадняя проекция -Почки, мочевой, желчный пузырь -То же сбоку -Мочевой пузырь - Мочевой пузырь, снимок по оси -Рельеф желудка -Наполнение желудка -Желудок и кишечник (в положении лежа) -Брюшная полость при беременности (прямой снимок) - То же сбоку Шейные позвонки (18x24см) Переднезадняя проекция I-III шейные позвонки IV-VIII шейные позвонки I-VII шейные позвонки сбоку Позвоночник (30x40см) Переднезадняя проекция Верхний грудной позвонок Нижний грудной позвонок Грудной позвонок, сбоку I-IV поясничные позвонки То же, сбоку То же, косой снимок V поясничный позвонок То же, сбоку Таз (24x30см) Переднезадняя проекция -Таз, бедро -Крестец и копчик -То же сбоку Руки (24x30см) Переднезадняя проекция Плечевой сустав То же осевой Плечо, сбоку Локоть То же сбоку Предплечье Предплечье сбоку Лучезапястный сустав То же сбоку Кисть То же сбоку Пальцы Ноги Шейка бедра сбоку Бедро, верхняя часть Бедро, нижняя часть Коленный сустав То же сбоку Суставная щель без экрана Коленная чашечка осевой Голень То же сбоку Голеностопный сустав То же сбоку Пяточная кость сбоку То же осевой Плюсна Стопа сбоку Плюсна Пальцы стопы | 19 16 16 22 17 17 22 11 20 21 21 30 14 17 14 21 30 21 28 19 27 21 21 22 22 22 32 28 13 13 12 18 21 30 19 27 22 22 33 20 19 33 11 11 8 6 8 6 7 4 6 3 6 2 22 13 12 12 10 12 7 11 9 9 7 7 10 5 7 6 3 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 150 150 200 70 100 100 100 100 70 70 100 100 100 100 100 150 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | + + + + + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + - + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - | 69 63 63 83 76 69 69 57 69 69 63 63 63 63 63 76 83 91 71 63 76 69 69 76 76 83 91 100 63 69 63 69 76 76 69 76 76 76 83 69 76 83 63 63 57 57 57 63 63 57 57 52 52 48 76 76 76 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 52 | 40 25 25 60 60 60 60 25 25 60 40 60 15 20 60 10 15 15 25 40 80 80 80 15 15 40 40 40 40 25 15 25 40 60 50 100 60 60 100 40 50 80 15 15 20 15 20 40 40 20 40 20 40 20 60 40 25 25 20 64 25 20 15 25 15 10 25 25 40 32 20 | 69 63 69 83 76 69 69 57 69 76 69 69 69 69 69 76 83 91 83 63 76 69 69 76 76 83 91 100 63 69 63 69 76 76 69 76 76 76 83 69 76 83 63 63 57 57 57 - - - - - - - 76 76 75 57 57 - 57 57 57 57 57 57 57 - - - - | 20 15 15 30 30 30 30 15 15 30 20 20 8 10 20 8 10 6 8 20 40 40 50 8 8 15 20 20 20 15 8 15 20 20 25 60 30 30 60 20 20 40 10 10 10 8 10 - - - - - - - 30 20 10 15 10 - 10 10 8 12 8 5 15 - - - - |

Техника " жесткого излучения (при повышенных напряжениях)

| Череп (24x30см) Заднепередняя проекция Грудная клетка (40x40см) Заднепередняя проекция Легкие Легкие, сердце, сбоку Желудок (18x24см) Заднепередняя проекция Пищевод Рельеф желудка Желудок и кишечник Брюшная полость (24x30см) Переднезадняя проекция При беременности, прямой снимок При беременности, боковой снимок Таз (30x40см) Переднезадняя проекция Измерение таза Поясничный отдел позвоночника, стоя То же сбоку | 19 21 30 28 22 22 32 28 20 20 30 | 100 150 150 70 70 100 100 100 150 150 150 | + + + + + + + + + + + | 112 112 125 112 112 112 112 112 100 100 112 | 15 4 6 10 10 15 20 25 25 25 80 | 112 112 112 112 112 112 112 112 100 100 112 | 10 2 6 6 6 8 12 15 15 15 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица экспозиций для детей разного возраста при прямой рентгенографии.

| Органы пациента | Возраст, годы | S, см | Фокусное расстояние, см | Растр 8:1 | Рекомендуемые установочные величины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЭУВ -2 | ЭУИ -3 |
|  |  |  |  |  | U,кВ | q,мАс | U,кВ | q,мАс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ЧЕРЕП Заднепередняя проекция Боковая проекция ГРУДНАЯ КЛЕТКА Переднезадняя проекция Боковая проекция ПИЩЕВОД-ЖЕЛУДОК Заднепередняя проекция (лежа) Боковая проекция (лежа) ТОЛСТАЯ и ТОНКАЯ КИШКИ Заднепередняя проекция (лежа) Боковая проекция (лежа) ПОЗВОНКИ ШЕЙНЫЕ Переднезадняя проекция Боковая проекция ПОЯСНИЧНЫЕ ПОЗВОНКИ Переднезадняя проекция Боковая проекция ОБЗОРНАЯ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ, БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ Переднезадняя проекция Заднепередняя проекция Боковая проекция ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ | до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 до 0,5 0,6-2 3-7 8-14 | 12x15 15x20 15x20 20x24 12x15 15x20 15x20 20x24 15x15 20x22 20x24 34x35 17x23 21x30 35x40 40x40 10x10 12x15 15x15 20x20 10x10 12x15 15x15 20x20 9x12 13x18 13x18 20x20 9x12 13x18 13x18 20x20 10x12 10x12 12x18 14x18 10x12 10x12 12x18 14x18 9x12 12x24 12x24 15x40 9x12 12x18 12x24 15x40 12x18 18x24 18x24 24x24 12x18 18x24 18x24 24x30 12x18 18x24 18x24 24x30 9x12 12x18 18x24 18x24 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | - - + + - - + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + | 50 60 63 63 50 50 60 60 57 57 69 76 63 63 76 76 60 63 70 80 60 63 70 80 60 63 70 80 70 76 80 83 50 63 69 76 50 60 60 70 50 69 69 76 50 69 76 83 52 63 63 69 52 63 63 69 57 63 69 76 50 63 76 76 | 15 20 20 25 12 15 20 25 5 7 10 10 10 8 10 24 5 5 6 8 6 8 12 16 10 12 14 24 5 6 8 12 17 20 25 25 20 20 30 50 15 30 60 72 17 20 40 72 15 30 40 60 15 30 40 60 20 40 40 90 11 24 30 40 | 50 60 63 69 50 50 60 63 57 57 69 76 63 63 76 76 60 63 70 80 60 63 70 80 60 63 70 80 70 76 80 83 50 60 60 70 50 60 60 70 50 69 69 76 50 69 76 83 52 63 63 69 52 63 63 69 57 63 69 76 50 63 76 76 | 8 12 12 15 7 8 12 15 4 5 6 8 8 6 8 14 3 3 4 5 4 5 8 10 6 8 11 12 3 3 5 8 10 10 13 20 10 10 15 25 10 20 40 40 10 12 25 40 8 15 20 30 8 15 20 30 10 20 20 45 6 12 15 20 |

Примечание: * 1. При проведении рентгенографических исследований, без использования отсеивающего растра (в случае, где он указан), мАс устанавливаются 50% от указанного номинала.

2. Таблицы режимов экспозиций взяты из монографии Медицинская рентгенология: технические аспекты, клинические материалы, радиационная безопасность./ Под ред. Профессора Р.В. Ставицкого - МНПИ, 2003