Уважаемые коллеги!

Представляем результаты работы Горячей Линии (тел.: 911-977) по вопросам технического обслуживания и метрологического обеспечения медицинской техники.

Благодарим всех, кто проявил активность и задал актуальные вопросы!

Сохранение существующего парка медицинской техники и обеспечение его бесперебойной работы  является в современных условиях одной из важнейших задач.

Надеемся, что публикуемые в приложении к данному письму ответы на типовые вопросы помогут Вам акцентировать внимание на существенных аспектах качественного обслуживания медицинской техники.

Особую  благодарность выражаем Ельниковой Ольге Ивановне, начальнику технического отдела ОБ№4 (г. Ишим) за конструктивные и интересные вопросы.

Будем рады выслушать Ваше мнение по необходимости начатого диалога и предложения по форме проведения аналогичных мероприятий в дальнейшем по уже знакомому Вам телефону (911-977) до 20.04.09.

Приложение. Ответы на типовые вопросы Горячей Линии 911-977

С уважением,

Начальник отдела материально - технического обеспечения

департамента здравоохранения						А.И. Созонов

Генеральный директор ОАО «Медтехника»					С.А. Семенов

Приложение. Ответы на типовые вопросы Горячей Линии 911-977

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

- Какие виды работ должны проводиться по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники

Отвечает Семенов С.А.  - генеральный директор ОАО «Медтехника»

В общем случае работы по обслуживанию и ремонту медицинской техники можно разделить на 3 типа (не считая метрологического обслуживания):

- Контроль технического состояния, в который включается внешний осмотр рабочего места и изделия, Проверка соответствия изделия требованиям электробезопасности и надежности, Проверка наличия  расходных  материалов  и заправка ими изделия, Проверка готовности изделия к использованию, Включение и проверка  работоспособности изделия.

- Периодическое  техническое  обслуживание, включающее очистку  от пыли, грязи и т.п. изделия в целом или его составных частей; чистку, смазку и, при необходимости, переборку механизмов и узлов; затяжку ослабленных крепежных элементов; заправку расходными материалами, специальными жидкостями и др.; замену  отработавших ресурс составных частей (щетки электромашин, фильтры и т.п.); настройку и регулировку изделий, а также работы, специфические для данного изделия, установленные эксплуатационной документацией.

- Ремонт изделий и составных узлов, включающий диагностику неисправностей и восстановление работоспособности изделия.

- Стоимость работ по обслуживанию  в  специализированных сервисных организациях.

Отвечает Семенов С.А.  - генеральный директор ОАО «Медтехника»

Единой ценовой политики среди сервисных компаний региона, да и страны в целом, не существует, поэтому указать конкретные цены не представляется возможным, в том числе из-за значительного перечня номенклатуры изделий медицинского назначения.

Специалисты ОАО Медтехника в вопросах ценообразования руководствуются в своей работе следующими нормативными документами:  1) Прейскурант №25-05-85 от 03.02.1989 г. на проведение планового технического обслуживания, 2) Методика расчета цен на ТО, ремонт и восстановление изделий медицинской техники  РТМ-59498076-03-2003

Стоимостная оценка планового технического обслуживания производится по представленному  перечню работающего оборудования с датой его изготовления.

Стоимостная оценка ремонтных работ производится после проведения диагностики неисправного оборудования специалистами ОАО «Медтехника».

- Какие формы документов необходимо вести учреждениям для выполнения требований надзорных органов в сфере здравоохранения к обслуживанию медицинской техники

Отвечает Цой Е.Р.  – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника».

В соответствии с методическими рекомендациями "Техническое обслуживание медицинской техники" от 10.10.2003 г., утвержденными Минздравом России и Минпромнауки России, к учетно-отчетной документации  по  техническому обслуживанию медицинской техники относятся:

- договора (контракты) о техническом обслуживании медицинской техники;

- журналы технического обслуживания медицинской техники;

- акты-наряды на выполнение работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- протоколы (акты) контроля технического состояния изделий медицинской техники;

- графики технического обслуживания медицинской техники;

- учетные документы на каждую единицу средств измерений, испытательного и технологического оборудования.

Особо хотим отметить необходимость ведения журналов технического обслуживания, как важного элемента системы учетно-отчетной  документации учреждения.

Именно наличие журналов ТО и их регулярное заполнение говорит о качественном  уровне существующего в учреждении технического обслуживания.

Журналы технического обслуживания медицинской техники рекомендуется вести в каждом отделении и отдельном лечебно-диагностическом кабинете медицинского учреждения, в которых эксплуатируется медицинская техника. Журналы технического обслуживания следует вести отдельно по различным  договорам на техническое обслуживание. По решению руководителя медицинского  учреждения допускается ведение единого журнала технического обслуживания для всех отделений и кабинетов медицинского учреждения по каждому конкретному договору на техническое обслуживание.

Журнал технического обслуживания медицинской техники должен содержать следующие разделы:

- Перечень медицинской техники, включенной в договор о техническом обслуживании между медицинским учреждением и службой технического обслуживания медицинской техники;

- Сведения о проведении инструктажа медперсонала по правилам эксплуатации электроустановок потребителей  (ПЭЭП) и правилам техники безопасности  (ПТБ);

- Сведения о выполнении работ по техническому обслуживанию медицинской техники;

- Перечень типовых регламентных работ по техническому обслуживанию медицинской техники.

Журналы технического обслуживания заполняются специалистами, осуществляющими техническое обслуживание медицинской техники, указанной в 1-м разделе журнала, и сотрудниками медицинского учреждения, ответственными за техническое состояние медицинской техники.

- Возможно ли продление срока службы оборудования (восстановление)

Отвечает Цой Е.Р. – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника».

Продление ресурса эксплуатации медицинского оборудования возможно при его капитальном ремонте. Но вопрос требует индивидуального рассмотрения и переговоров с заводом изготовителем (если таковой еще существует). Решение о восстановлении оборудования зависит также от экономической целесообразности его проведения. Для получения более полной информации необходимо предоставить перечень оборудования планируемого к восстановлению.

- Как решать проблемы с поставляемым оборудованием: имеются случаи отсутствия сервиса в гарантийный период; сложность с поставкой запасных частей на импортное оборудование; имеются случаи отсутствия документации на русском языке; имеется случаи отсутствия качественного обучения на поставляемое импортное оборудование.

Отвечает Цой Е.Р.  – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника».

Отсутствие планового сервисного обслуживания в гарантийный период обычно является результатом недоработки конкурсной документации (отсутствует требований к проведению плановых работ по ТО в гарантийный период), и как следствие, возможность поставщика уклонится от выполнения гарантийных обязательств. Рекомендуем более тщательно подходить к формированию технических заданий.

Сложность поставки импортных запасных частей заключается в основном в увеличенных сроках поставки (до 12 недель). В данном случае рекомендуем совместно со специализированной организацией планировать расходы, связанные плановой заменой запасных частей, что приводит к значительному снижению отказов и простоев техники.

Отсутствие документации на русском языке является нарушением прав потребителя. Поставщик обязан предоставить документацию на русском языке, в противном случае заказчик имеет право отказаться от приема данного товара.

Отсутствие обучения персонала заказчика работе на оборудовании является нарушением условий конкурсной документации (если данное требование было указано в конкурсной документации, документации об аукционе). В данном случае заказчик имеет право отказаться от подписания актов ввода оборудования в эксплуатацию.

- Существует ли возможность обучения штатных специалистов учреждений по обслуживанию медицинской техники

Отвечает Цой Е.Р. – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника».

В настоящий момент повышение квалификации инженеров по обслуживанию медицинской техники проводится в следующих образовательных учреждениях:

- Некоммерческое образовательное учреждение “Центр обучения и профессиональной подготовки «Союзмедсервис», г.Москва, (495) 958-69-29, 958-67-77

- Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Факультет приборостроения, биомедицинской и экологической инженерии,  (812) 234-39-37

- МГТУ им. Н.Э.Баумана, Факультет Биомедицинская техника,  (495) 263-67-73

На данный момент ОАО «Медтехника» и ТюмГНГУ совместно разрабатывают программу по переподготовке  инженеров в городе Тюмени, на базе профильной кафедры ТюмГНГУ «Биомедицинские технологии».

Надеемся, что к осени 2009 года основные организационные вопросы будут решены.

- Имеется ли перечень оснащенности рабочих мест штатных специалистов учреждений  по обслуживанию медицинской техники

Отвечает Цой Е.Р.  – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника»

Существует рекомендованный перечень оборудования, необходимого для осуществления лицензированной деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники. Данный перечень зависит от обслуживаемых видов оборудования.

К сожалению, в публичном доступе данного перечня нет. Росздравнадзор  мотивирует это тем, что перечень рекомендуемый. Действительно, в техническом обслуживании нет, как, например, в метрологии, аттестованных  методик проведения работ. Это связано с большим разнообразием применяемой техники.

Для внутренних служб учреждений лицензирование не требуется. Поэтому необходимо руководствоваться регламентами работ по техническому обслуживанию существующего оборудования, рекомендуемых заводом изготовителем.

- Можно ли провести модернизацию пленочных флюрографов и аппаратов ИВЛ

Отвечает Цой Е.Р.  – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника».

Такая возможность существует не для всех марок аппаратов. Необходимо предоставить перечень оборудования.

- Сервисная организация не проводит регулярных работ по обслуживанию оборудования, а счета выставляют без привязки к фактическому выполнению работ (абонентная плата), вся работа инженеров сводится к работе по срочным заявкам на ремонт

Отвечает Семенов С.А.  - генеральный директор ОАО «Медтехника»

Обслуживающая организация должна предъявлять только реально выполненные работы. Если внешняя организация полностью не выполняет указанный в договоре объем работ (не соблюдает технический регламент по обслуживанию медицинской техники, указанной в перечне к договору), у учреждения есть полное основание пересмотреть сумму и условия договора.

Для осуществления такого контроля рекомендуем осуществлять в учреждении ведение учетно-отчетной документации, позволяющей отслеживать полноту, своевременность и соответственно стоимость выполненных работ (СМ. ОТВЕТ НА ВОПРОС №3).

- Не устраиваем низкая квалификация инженерного персонала обслуживающей специализированной организации. Что делать?

Отвечает Семенов С.А.  - генеральный директор ОАО «Медтехника»

На рынке обслуживания медицинской техники, как и на любом другом, существует конкуренция. Каждое сервисное предприятие имеет свои приоритеты развития, свои правила поведения с клиентами, свою организационную культуру, свою политику обучения персонала, свои сильные и слабые стороны.

Если Вас не устраивает квалификация обслуживающих Вас инженеров, возможно, стоит обратиться в другую организацию.

Доводим информацию о некоторых лицензированных организациях оказывающих услуги по ТО медицинской техники в г. Тюмени:

ООО «Неомедсервис»      т. 46-16-05;

ООО «Союзмедсервис»   т. 26-03-93;

ООО «Нилта»                      т. 40-08-93;

ООО «Техномедсервис»  т. 75-50-58;

ООО «Мединтелл»            т. 49-46-11;

ОАО «Медтехника»           т. 32-94-93;

и т.д.

### МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Почему отсутствует организационно-методическое руководство в области метрологического обеспечения учреждений здравоохранения, хотя работа на местах ведется

Отвечает Цой Е.Р.  – главный метролог департамента здравоохранения, главный инженер ОАО «Медтехника».

В настоящий момент в департаменте здравоохранения согласовывается структура и положение о метрологической службе. Назначен главный метролог департамента здравоохранения – Цой Евгений Робертович (т.73-36-10). Надеемся,  что в течение апреля все формальные этапы организации полноценной отраслевой метрологической службы будут пройдены. Работа по регламентации вопросов метрологического обеспечения уже проводится метрологической службой ОАО «Медтехника», которая войдет в состав метрологической службы департамента здравоохранения.

- Не устраивает работа поверяющей организации: претензии по срокам исполнения и квалификации персонала

Отвечает Семенов С.А.  - генеральный директор ОАО «Медтехника»

Просим фиксировать все случаи нарушений и злоупотреблений со стороны поверяющих организаций  и доводить информацию до главного метролога департамента здравоохранения (Цой Евгений Робертович, сот. 73-36-10).