# Ремонт датчиков сатурации кислорода

Метод измерения сатурации кислорода в крови основан на измерении разницы в поглощении объектом определенных длин волн - красной и инфракрасной. Излучающая часть датчика содержит 2 светодиода (светодиодную сборку), обычно включенных паралельно-встречно (катод одного к аноду другого и наоборот). Светодиоды излучают попеременно строго на определенных длинах волн - от этого зависит точность измерения. Далее, прошедшее через палец пациента излучение принимается фотодиодом и поступает на усилитель прибора.

Как показала практика, на точность метода сильно влияет наличие между излучателем и приемником некоторых зон, которые бы могли являться своего рода светофильтрами. Такими зонами могут быть, например, накрашенные ногти, кожа пальца, смазанная зеленкой и т. п. Особенно следует остерегаться попадания красящих жидкостей на светофильтры датчика.

Ввиду этого фирмы-изготовители настоятельно рекомендуют в случае выхода из строя приобретать новые датчики, а стоят они из-за необходимости использования особо точных по длине волны и отдаче светодиодов - немало. Для тех, кто решится на самостоятельный ремонт, приведу пару советов.

1. По поводу светодиодной сборки - в случае выхода из строя хотя-бы одного свтодиода дальнейший ремонт не имеет смысла. ВНИМАНИЕ ! Ни в коем случае не следует проверять светодиоды путем прямого подключения к источнику питания (батарейке), только через резистор. Несоблюдение ведет к выходу светодиодной сборки из строя.

В свое время имел дело с сенсором, у которого был банальный обрыв одного из проводов кабеля - частый случай. Все соединил, пробую - сатурацию на живых людях меряю а результат получаю как у трупов и кривая весьма странная... Оказалось - техник больницы приложился - проверял светит или не светит. Светить - светит, инфракрасный тоже не в обрыве, а погрешность просто дикая!

2. Паять также следует аккуратно, быстро ни в коем случае не раскаленным паяльником.

3. В случае необходимости, разборку проводить только с тыльной стороны (не с той, которая касается пальца). В противном случае есть риск повредить светофильтры. Для защиты места вмешательства можно использовать силикон.

4. Обязательно проверить отремонтированный датчик на разных уровнях сатурации.

Рис. 1 Схема датчика сатурации кислорода DS-100A фирмы Nellcor

Рис. 2 Схема адаптера датчика сатурации кислорода DS-100A для реанимационного монитора Argus TM-7 фирмы Schiller

Рис. 3 Схема датчика сатурации кислорода фирмы Bionics (бывшая BioSys)

Рис. 4 Схема датчика сатурации кислорода BioSys (для моделей, выпускавшихся ранее)