|  |  |  |  |  |  |  |  |  | " |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЛУЧАТЕЛЬ ФОТОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛТУХИ НОВОРОЖДЕННЫХ ОФТН-420/470-02 «АКСИОН» |
| Руководство по ремонту |
| ЮМГИ.941541.014 РД |

Содержание

| 1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ………………..…………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| 2 УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ...……………………………….. | 5 |
| 3 УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБЛУЧАТЕЛЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ.……………………………...…………………..…………..…… | 6 |
| 3.1 Облучатель…….………………………….…………….…………..…. | 6 |
| 3.2 Блок питания…………………………...………….…………………... | 7 |
| 3.3 Фильтр сетевой………………………………….…..………….……... | 8 |
| 3.4 Устройство и работа платы питания.……….……………………….. | 9 |
| 3.5 Плата светодиодов…..………………………………………….…….. | 9 |
| 3.6 Плата управления..…..………………………………………….…….. | 10 |
| 4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ……………………………………………...….... | 11 |
| 4.1 Поиск отказов и повреждений...………………….………………..… | 11 |
| 4.2 Проверка после ремонта.………...……………………………….…... | 13 |
| 4.3 Сборка и разборка облучателя...………………………………….….. | 15 |
| 4.4 Ремонт плат с печатным монтажом...…………………………….….. | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А – Перечень измерительных приборов, применяемых при ремонте облучателя………………………………….. | 17 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Схемы электрические, перечни элементов и сборочные чертежи…...…………………………………………………... | 18 |

Настоящее руководство по ремонту предназначено для проведения ремонта «Облучателей фототерапевтических для лечения желтухи новорожденных ОФТН-420/470-02 «АКСИОН» (далее – облучатель).

Руководство по ремонту содержит основные указания по восстановлению работоспособности облучателей в специализированных мастерских по ремонту медицинской техники.

Облучатель – электронный прибор, требующий специальной подготовки и знания настоящего руководства.

При дефектации и ремонте наряду с настоящим руководством необходи-мо пользоваться руководством по эксплуатации ЮМГИ.941541.014 РЭ.

В сопроводительном документе необходимо указывать дату и причину сдачи облучателя в ремонт, должность, фамилию и подпись лица, проводившего ремонт, наименование ремонтной организации.

При ремонте облучателя рекомендуется пользоваться приборами и оборудованием, приведенным в приложении А.

Схемы электрические, перечни элементов и сборочные чертежи, необходимые при ремонте облучателя приведены в приложении Б.

- Общие указания

Рабочее место по ремонту облучателей должно быть удобным, хорошо освещенным и укомплектованным необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, инструментом и материалами.

К рабочему месту должны быть подведены:

– напряжение сети ~(220±22) В частотой 50 Гц для подключения облу-чателя, контрольно-измерительной аппаратуры;

– заземление.

Паяльник должен быть выбран небольшого размера, мощностью не более 40…60 Вт, с температурой жала не более 250 ºС и иметь гальваническую развязку от сети. Для контроля температуры жала паяльника рекомендуется ис-пользовать термопару. Для одновременного выпаивания всех выводов микро-схем рекомендуется применять специальные насадки на паяльник мощностью не более 60 Вт.

Все измерения и проверки проводить в помещениях при температуре (25(10) (С, при относительной влажности (60(15) % и при атмосферном давлении от 84 до 106 кПа.

- Указания мер безопасности

  - Рабочее место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями техники безопасности.

  - К работе с облучателем допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности, обученные приемам работы на рабочем месте с электрооборудованием и имеющие не ниже 2 квалификационной группы электробезопасности.

  - Корпус и жало паяльника, а также корпуса измерительных приборов должны быть надежно заземлены медным проводом в изоляции сечением не менее 1,5 мм2.

  - При работе с облучателем необходимо помнить, что напряжение на элементах может достигать 300 В.

  - Запрещается вскрывать облучатель вне специализированных ремонтных предприятий.

  - При работе с применяемой измерительной и испытательной аппаратурой руководствоваться инструкциями по эксплуатации этой аппаратуры.

  - Необходимо избегать попадания лучей синего света от светодиодов облучателя в глаза обслуживающего персонала.

- УСТРОЙСТВО И РАБОТА ОБЛУЧАТЕЛЯ И ЕГО СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ

  - Облучатель

Облучатель предназначен для облучения новорожденного (фототерапии) световыми лучами с длиной волны от 420 до 470 нм с целью лечения неона-тальной желтухи.

Облучатель может применяется в родильных домах и отделениях интенсивной терапии новорожденных.

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов облучателя приведены на рисунке Б.1 и рисунке Б.2 приложения Б.

В состав облучателя входят следующие функциональные блоки:

– блок питания;

– фильтр сетевой;

– плата питания, содержащая электронный ключ, стабилизатор напряжения и дополнительный фильтр сетевой;

– плата светодиодов;

– плата управления;

– пленочная клавиатура (приклеена к корпусу облучателя);

– громкоговоритель динамический (установлен на плате управления).

Принцип работы облучателя заключается в запитывании сверхярких светодиодов постоянным стабилизированным напряжением для получения световых лучей с длиной волны от 420 до 470 нм.

Облучатель заканчивает работу автоматически, по истечении заданного времени сеанса фототерапии или принудительно при нажатии кнопки СТАРТ/СТОП.

Внешний вид облучателя приведен на рисунке 1.

# Рисунок 1 – Внешний вид облучателя

На передней панели облучателя размещены:

– пленочная клавиатура;

– цифровые индикаторы;

– переключатель СЕТЬ.

На задней панели облучателя размещена вилка корпусная, конструктивно объединенная с двумя держателями вставок плавких.

  - Блок питания

Блок питания представляет собой импульсный источник питания

PS-45-12 фирмы MEAN WELL мощностью 45 Вт, с выходным стабилизиро-ванным напряжением +12 В. Внешний вид блока питания с указанием место-положения подстроечного резистора показан на рисунке 2.

Рисунок 2 – Внешний вид блока питания PS-45-12 фирмы MEAN WELL

с указанием местоположения подстроечного резистора

  - Фильтр сетевой

Фильтр сетевой представляет собой помехоподавляющий фильтр

DL-1D31 фирмы JILI, для подавления низкочастотных помех.

  - Устройство и работа платы питания

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов платы питания приведены на рисунке Б.3 и рисунке Б.4 приложения Б.

Плата питания содержит электронный ключ, стабилизатор напряжения и дополнительный фильтр сетевой.

Электронный ключ представляет собой полевой транзистор VT1, управление которым осуществляется подачей постоянного напряжения, соответствующего уровню логической единицы или нуля на управляющий вход транзистора. При наличии на управляющем входе логической единицы транзистор перейдет в проводящее состояние и через него начнет протекать постоянный ток, при этом на плату светодиодов будет подано напряжение с блока питания +12 В.

Стабилизатор напряжения DA1 представляет собой интегральный стабилизатор напряжения, на выходе которого получается стабилизированное напряжение +5 В.

Фильтр сетевой L1 представляет собой помехоподавляющий фильтр, для подавления высокочастотных помех.

  - Плата светодиодов

Схема электрическая принципиальная и перечень элементов платы светодиодов приведены на рисунке Б.5 и рисунке Б.6 приложения Б.

На плате светодиодов установлено 20 групп светодиодов (по 3 светоди-ода в каждой группе) параллельно соединенных между собой. Светодиоды в каждой группе соединены последовательно. Каждая группа светодиодов запи-тывается напряжением +12 В через токоограничивающий резистор. Напряже-ние +12 В поступает на плату светодиодов с платы питания.

  - Плата управления

Принципиальная электрическая схема, перечень элементов и сборочный чертеж платы управления приведены на рисунке Б.7, рисунке Б.8 и рисунке Б.9 приложения Б.

Основой платы управления является контроллер DD2 (LPC2138FBD64 Philips), который запитывается постоянным напряжением +3,3 В от стабилиза-тора напряжения DA1.

К контроллеру DD2 подключены:

– индикаторы семисегментные HL1 и HL2 (через буферные усилители DD3 и DD4), на которые выводится текущее время, время сеанса и ресурс ламп;

– микросхема сброса DD1, обеспечивающая надежный сброс контроллера DD2 при начале работы;

– микросхема усилитель звуковых частот DA2, к которой подключен динамик.

ВНИМАНИЕ! Замена микросхемы DD2 платы управления возможна только на предприятии-изготовителе, так как эта микросхема программируется в составе платы.

- ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

  - Поиск отказов и повреждений

Для эффективного обнаружения и устранения неисправностей требуется изучить устройство и работу облучателя и его составных частей.

Для детального исследования причин неисправности следует разобрать облучатель согласно указаниям, приведенным в п.4.3.1 настоящего руководства.

Поиск неисправностей следует производить пользуясь схемой электрической принципиальной, приведенной на рисунке Б.1 приложения Б. Поиск неисправностей производить в следующей последовательности:

– облучатель подключить к сети переменного тока напряжением (220±22) В и установить переключатель СЕТЬ, расположенный на передней панели корпуса, в положение «I», переключатель СЕТЬ должен подсвечиваться встроенной в него неоновой лампой. При отсутствии свечения необходимо про-верить исправность сетевого шнура и вставок плавких FU1 и FU2.

– если отсутствует свечение цифрового табло на плате управления А5, то необходимо проверить напряжение на выходе блока питания А1 (на выводах вилки CN2, указанной на рисунке 2, должно быть постоянное напряжение +12 В, в противном случае необходимо проверить вставку плавкую из состава блока питания, заменить ее в случае ее перегорания и убедиться в работоспособности блока питания). Если постоянное напряжение +12 В на выходе блока питания присутствует, то далее необходимо проверить наличие постоянного напряжения +5 В на выходе платы питания A2 (на выводах вилки X7);

– задать продолжительность сеанса фототерапии с панели управления А6 облучателя с помощью кнопок ЧАСЫ и МИН в режиме СЕАНС (устанавливается кнопкой ВРЕМЯ). При нажатии кнопки СТАРТ/СТОП запускается счетчик текущего времени сеанса, одновременно на транзистор VТ1 (рисунок Б.3 приложения Б) подается сигнал включения с платы управления А5 и постоянное напряжение +12 В подается на плату светодиодов.

– если светодиоды начинают светиться сразу после включения переключателя СЕТЬ (до задания времени сеанса фототерапии и нажатия кнопки СТАРТ/СТОП), то транзистор VT1 неисправен и его необходимо заменить;

– если после задания времени сеанса фототерапии и нажатия кнопки СТАРТ/СТОП светодиоды не светятся, то необходимо проверить наличие управляющего напряжения на управляющем выводе транзистора VT1 (между выводами транзистора «G» и «S»). Если нет управляющего напряжения, следует проверить наличие уровня логической единицы на контакте 7 микросхемы DD4 (смотри рисунок Б.7 приложения Б) и на контакте 2 микросхемы DD2 (смотри рисунок Б.7  приложения Б) платы управления A5. При наличии управляющего напряжения вероятной причиной является выход из строя транзистора VT1.

Микросхема DD2 платы управления A5 может быть заменена только на предприятии-изготовителе, так как ее необходимо программировать в составе платы.

  - Проверка после ремонта

4.2.1 Подготовка рабочего места

Для проверки облучателя необходимо подготовить измерительные приборы и оборудование, указанные в таблице А.1 приложения А.

Измерительные приборы должны иметь отметки, подтверждающие их пригодность к работе.

Перед началом работы необходимо ознакомиться с устройством каждого прибора по техническому описанию и инструкции на него.

При использовании многопредельных приборов измерения производить на пределе, близком к измеряемой величине.

4.2.2 Методика проверки

4.2.2.1 Проверить правильность соединений облучателя и приборов рабочего места, проверить надежность заземлений.

4.2.2.2 Подключить облучатель к сети 220 В, 50 Гц.

4.2.2.3 Переключатель СЕТЬ установить в положение «I».

4.2.2.4 На панели управления облучателя:

– кнопкой ВРЕМЯ установить режим СЕАНС (при этом начнет светиться индикатор СЕАНС);

– нажимая поочередно кнопки ЧАСЫ и МИН, установить необходимую продолжительность сеанса. Время установки контролировать на цифровом табло;

– нажать кнопку СТАРТ/СТОП. При этом включатся светодиоды облучателя и начнется отсчет текущего времени сеанса на цифровом табло. Индикатор кнопки ВРЕМЯ автоматически перейдет в режим ТЕКУЩЕЕ.

При равенстве заданного времени сеанса и текущего времени произойдет прекращение сеанса фототерапии: отключатся светодиоды, счетчик наработки светодиодов и включится звуковой сигнал окончания сеанса. Нажать кнопку СТАРТ/СТОП для отключения звукового сигнала.

Ручное выключение (прерывание) сеанса облучения осуществлять нажатием кнопки СТАРТ/СТОП на панели управления облучателя.

4.2.2.5 При завершении работы с облучателем необходимо переключатель СЕТЬ установить в положение «0», затем отключить облучатель от сети 220 В, 50 Гц.

  - Разборка и сборка облучателя

4.3.1 Разборку облучателя для доступа к составным частям проводить в следующей последовательности:

– снять облучатель со стойки, отвернув винт крепления облучателя к стойке;

– отвернуть 6 винтов крепления крышки, закрывающей плату светоди-одов, отсоединить гнездо от заземляющего лепестка и снять крышку;

– отвернуть 5 винтов крепления платы светодиодов и извлечь ее из корпуса, отсоединив кабель от разъема на плате светодиодов;

– отстыковать розетки кабельные от плат, гнезда от штырей и отвинтить винты крепления лепестков;

– отвернуть винты крепления вилки корпусной и извлечь ее из корпуса;

– отвернуть винты крепления текстолитовой плиты и извлечь ее из корпуса;

– отвернуть винты крепления блока питания к текстолитовой плите;

– отвернуть винты крепления платы питания к текстолитовой плите;

– отвернуть винты крепления фильтра сетевого к текстолитовой плите;

– отсоединить плоский ленточный шлейф пленочной клавиатуры от платы управления, отвернуть винты крепления платы управления и извлечь ее из корпуса.

4.3.2 Сборку облучателя проводить в обратном порядке.

  - Ремонт плат с печатным монтажом

4.4.1 Замена навесного элемента выпайкой:

–  отпаять элемент;

– выполнить формовку вновь устанавливаемого элемента по образцу снятого, установить новый элемент и припаять;

– промыть места пайки спиртом.

4.4.2 Замена навесного элемента без выпайки выводов из монтажного отверстия:

– обрезать выводы заменяемого элемента у основания корпуса элемента;

– закрепить выводы вновь устанавливаемого элемента на концах выводов заменяемого;

– припаять места закрепления элемента;

– промыть места пайки спиртом.

4.4.3 Замена элемента для поверхностного монтажа (ЧИП элемента) выпайкой:

– отпаять элемент;

– удалить припой с мест распайки в соответствии с п.4.4.4;

– припаять ЧИП элемент;

– промыть места пайки спиртом.

4.4.4 Удаление припоя с мест распайки выводов микросхем с помощью плетенки по ТУ22–3708–76:

– нарезать плетенку диаметром до 5 мм длиной 30 – 50 мм;

– проколоть в плетенке шилом отверстия диаметром от 0,5 до 1,5 мм с шагом от 8 до 10 мм;

– смочить плетенку флюсом и приложить отверстием к месту распайки;

– прогреть электропаяльником место распайки до расплавления припоя, при этом плетенка начнет всасывать припой.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПЕРЕЧЕНЬ

измерительных приборов, применяемых

при ремонте облучателя

Таблица А.1–Перечень измерительных приборов, применяемых при ремонте облучателя

| Наименование прибора | Основной тип прибора | Условное обозначение | Количест– во, шт. | Приме–чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вольтметр цифровой | В7–38 | ХВ2.710.031ТУ | 1 |  |
| Прибор комбинированный | Ц4380 | ТУ25–04–3300–77 | 1 |  |
| Примечание – Допускается замена измерительных приборов другими, обеспечивающими необходимые проверки с требуемой точностью. |

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б

(справочное)

Схемы электрические, перечни элементов и

сборочные чертежи

## ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № документа | Входящий № сопроводитель-ного документа и дата | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изменен-ных | заменен-ных | новых | изъятых |  |  |  |  |  |

# Text boxes

Рисунок Б.8 – Перечень  элементов платы управления

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.6 – Перечень  элементов платы светодиодов

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.4 – Перечень  элементов платы питания

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.3 – Схема электрическая принципиальная платы питания

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.2 – Перечень  элементов облучателя

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.4 – Сборочный чертеж платы управления

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.5 – Перечень  элементов платы светодиодов

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.7 – Схема электрическая принципиальная платы управления

(по состоянию на январь 2009 года)

Рисунок Б.1 – Схема электрическая принципиальная облучателя

(по состоянию на январь 2009 года)