Инструкция по настройке

схемы регулирования температуры стерилизатора ГП.

1 Присоедините стерилизатор к электрической сети и включите его. На индикаторах температуры «°С» отобразится текущая температура в камере стерилизатора.

2 Установите контрольный термометр со шкалой +50ºС в верхнее отверстие кожуха стерилизатора так, чтобы колба термометра была на уровне второй полки камеры. Термометр должен быть метрологически поверен.

3 Сравните показания контрольного термометра и показания индикаторов температуры. Если разница в показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±0,5ºС, осуществите следующие действия.

4 Установите дополнительный режим работы «Д.Р.» кнопкой SB7 «  ».

5 Нажмите служебную кнопку SB5, расположенную на плате блока МКУ стерилизатора со стороны установки элементов. На индикаторах «°С» высвечивается значение коэффициента поворота температурной характеристики стерилизатора относительно начала координат (КП), а на индикаторах «МИН» значение коэффициента сдвига температурной характеристики стерилизатора относительно самой себя «КС».

6 Нажмите кнопку SB4 «        » дважды, стерилизатор перейдет в режим ввода коэффициента «КС» (мигание индикаторов «МИН»).

7 Установите кнопками SB1, SB2, SB3 «  » знак и значение коэффициента. Одно нажатие кнопки соответствует изменению значения коэффициента на 1,0ºС.

8 Нажмите кнопку SB4 «        » для запоминания введенного значения.

9 Нажмите кнопку SB6«       ».

10 Сравните снова показания контрольного термометра и показания индикаторов температуры. Если разница в показаниях не соответствует требованиям, повторите операции 4…9.

11 Установите контрольный термометр со шкалой +200ºС в верхнее отверстие кожуха стерилизатора так, чтобы колба термометра была на уровне второй полки камеры. Термометр должен быть метрологически поверен.

12 Установите режим работы «СТ1» кнопкой SB7 «  ».

13 Нажмите кнопку SB6 «       ».

14 После выхода стерилизатора на режим сравните показания контрольного термометра и показания индикаторов температуры. Если разница в максимальных показаниях между контрольным термометром и цифровым индикатором более чем ±0,5ºС, осуществите следующие действия.

15 Нажмите кнопку SB6 «       ».

16 Выполните операции 4 и 5.

17 Нажмите кнопку SB4 «        », стерилизатор перейдет в режим ввода коэффициента «КП» (мигание индикаторов «°С»).

18 Выполните операцию 7. Одно нажатие кнопки соответствует изменению значения коэффициента на 0,3ºС.

19 Выполните операции 8 и 9.

20 Сравните снова показания контрольного термометра и показания индикаторов температуры. Если разница в показаниях не соответствует требованиям, повторите операции 12…19.

Зам. генерального директора по качеству				В.А.Юрченков