ИНСТРУКЦИЯ № 13

Установка программы АРМ и драйвера УРИ.

Установка программы АРМ.

1.  Включить компьютер.

2.  Вставить установочный CD-диск.

3.  Открыть:  «Мой компьютер»

4.  Открыть:  «Дисковод-CD(с прогр. АРМ)».

5.  Открыть:  «dfm-(дата)_setup_(URI300 only)» – для УРИ II стандарта или

«dfm-(дата)_setup_(URI310 only)» – для УРИ I стандарта.

6.  Открыть«Setup» или «Setup.BAT». Начнется копирование программы.

7.  По окончании копирования появится надпись: « (D/Register Server msflx grd.ocx) завершено успешно».

8.  Нажать «ОК».

9.  Перезагрузить компьютер.

10. Открыть: «Мой компьютер/ C/DFM/Release/.

11. Выбрать  файл «DFM» или «DFM.exe», щелкнуть правой клавишей, выбрать команду «Создать ярлык», щелкнуть на ней левой клавишей, перенести созданный ярлык на рабочий стол и переименовать его в  «АРМ Аккорд».

Замена программы АРМ на исправленную.

1. Открыть: «Мой комп./С».

2. Скопировать папку «DCM Database», вставить ее в любое место (к примеру в «Мои документы») и переименовать, добавив к названию цифру «1» («DCM Database1»).

3. Снова открыть «Мой комп./С».

4. Переименовать папку «DCM Database» в «DCM Database2».

5. Взять диск с исправленной программой:

для 1-ого стандарта «dfm-05-11-22_1437(URI310REVISED060509)setup»,

для 2-ого стандарта «dfm-06-05-05_setup_(URI300REVISED)»

и запустить ее с помощью «Setup». Произойдет замена всех файлов предыдущей программы на файлы исправленной кроме папки «DCM Database2».

6. После установки программы уничтожить пустую папку «DCM Database», а папку «DCM Database2» переименовать в «DCM Database».

7. Если переустановка не получилась, то:

- Уничтожить предыдущую версию совсем.

- Установить исправленную версию, с выносом нового ярлыка на рабочий стол.

- Заменить пустую папку «DCM Database» на сохраненную «DCM Database1» (см. п. 2)

и переименовать ее в «DCM Database».

Установка драйверов УРИ.

1.  Соединить оборудование между собой (АРМ, УРИ, удлинители, усилители, ХАБы и др. .).

2.  Первым включить УРИ.

3.  Включить АРМ и войти в программу АРМ.

4.  В системном блоке имеется несколько портов USB. Если АРМ настраивался отдельно от УРИ или УРИ подключено к ненастроенному порту, то либо появится надпись «Найдено новое оборудование» и надо щелкнуть по значку, либо сразу откроется окно «Мастер установки нового оборудования».

5.  В открывшемся окне появятся вопросы, на которые следует ответить:

- Нет, не в этот раз;

- Установка с указанного места:  С:\DFM\drivers;

- Всё равно продолжить;

- Готово.

6.  Установка драйверов УРИ на этом закончена.

7.  . Если переключить порт USB на другой, то требуется переустановка драйвера. Переустановка производится по одному разу на порт.

Если включить ХАБ, то система опять потребует драйвер для USB порта.

В этом случае выполнить пункт «Установка драйверов для АРМ».

7.  Перезапустить компьютер.

Поворот изображения на АРМе.

Открыть: «С /DFM/ XrayDevices/ FlipInput-300». В открывшемся файле в первой строке приведен 4-ех значный код, соответствующий  установленному изображению. Ниже даны коды: «Нет поворота»,  «Поворот слева-направо»,  «Поворот сверху-вниз» и « Поворот слева-направо и сверху-вниз». Выбрать код необходимого действия и установить его в верхней строке.

Копирование изображений на CD диск или другой носитель.

1. Открыть в программе АРМ  «Галерею», в которой хранятся  снимки.

2. Найти интересующий нас кадр и открыть его на весь экран.

3. На панели инструментов выбрать категорию «Файл», команду «Сохранить как…».

4. В открывшемся окне указать при необходимости новое название папки, куда следует поместить снимок  и имя снимка.

По умолчанию (если не менять) снимок попадет в директорию C/DFM/Img/

5. Щелкнуть по клавише «Сохранить».

6. Открыть:  Мой компьютер/C/DFM/Img, наш снимок.

7. Теперь этот снимок можно «Отправить» в нужное место (например на диск CD) или «Скопировать» и «Вставить» в другую папку.