## 1 Отсутствует изображение на дисплее или неконтрастное изображение.

1. При выключенном приборе нажать крайнюю правую клавишу управления и, удерживая ее в этом положении, другой рукой включить прибор
2. На экране появится индикаторная строка «ССССССССССССССС»
3. Последовательными короткими нажатиями на эту же клавишу отрегулируйте контрастность дисплея. Выключите и снова включите прибор.