Мед. учрежд.  ………….      КРД…………………(«Индиго» +……………....)

Программа по состоянию на 01.12.2010…

РУЧНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТОРА «МАГНУМ (ИНДИГО)»

*GENERATOR  SETUP*

v

*GEN CONFIGURATION*

v

*TUBE SELECTION*

TUBE 1

TUBE 2

Кнопка «TUBE 1»      (                            *TUBE 1 SELECTION*

Выводится библиотека трубок

Кнопка  «RTM90HS 0.6/1.5»   ( *TUBE 1 : RTM90HS 0.6/1.5  12град.  REV 1.1*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| TUBE SPEED | LOW | …………………… | скорость вращ. анода 3000 об/мин |
| MAX SF KW LS | 20 |  | мощность МФ на 3000 об/мин |
| MAX LF KW LS | 60 |  | мощность БФ на 3000 об/мин |
| MAX KV | 150 |  | максимальное анодное напряжение |
| MAX SF KW HS | 32 |  | мощность МФ на 9000 об/мин |
| MAX LF KW HS | 109.4 |  | мощность БФ на 9000 об/мин |
| >> |  |  |  |
| MAX SF MA | 250 |  | макс. анодный ток МФ |
| ANODE HU WARNING | 80% |  | сообщение о разогреве анода |
| ANODE HU LIMIT | 90% |  | блокировка снимка по темп. анода |
| >> |  |  |  |
| SF STANDBY | 2.3 |  | ток накала МФ в деж. режиме |
| LF STANDBY | 2.3 |  | ток накала БФ в деж. режиме |
| SF MAX | 5.5 |  | максимальный ток накала МФ |
| LF MAX | 5.5 |  | максимальный ток накала БФ |
| FIL BOOST | 200ms |  | время форсирования накала |
| FIL PREHEAT | 800ms |  | время разогрева катода (задержка снимка по накалу) |

RETURN,    RETURN

Кнопка «TUBE 2»                 (               *TUBE 2 SELECTION*

Далее аналогично *TUBE 1 SELECTION*

*GEN CONFIGURATION*

v

*GENERATOR LIMINS*

| параметр | значение | варианты | комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| MAX KW | 65 |  | макс. мощность |
| MAX mA | 800 |  | макс. анодный ток |
| MIN mA | 20 |  | мин. анодный ток |
| MAX mAs | 630 |  | макс. экспозиция |

*GEN CONFIGURATION*   (

(         *RECEPTOR SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1, 2, NONE | номера трубок по приёмникам |
| TOMO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO, YES | наличие режима томографии |
| FLUORO | YES | NO |  |  |  |  | NO, YES | наличие режима скопии |
| SERIAL | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO, YES | серийная съёмка |
| INTERFACE OPTS | none (0) | none (0) | none (0) | none (0) | none (0) | none (0) | 0 - 99 | опции интерфейса |
| FUNCTIONAL OPTS | none (0) | none (0) | none (0) | none (0) | none (0) | none (0) | 0 - 99 | функциональные опции |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEPTOR SYM |  |  |  |  |  |  |  | символ приёмника (раб. места) |
| FLUORO HANG | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 30 s | 0 - 99 | задержка скопии |
| RAD HANG | 0 s | 0 s | 0 s | 0 s | 0 s | 0 s | 0 - 99 | задержка снимка |
| LAST IMAGE HOLD | 40 ms | 40 ms | 40 ms | 40 ms | 40 ms | 40 ms | 0 - 99 | задержка изображения |
| MEMORY | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO, YES, DEF | запоминание режима |
| REM TOMO BUT | 4000 ms | 2500 ms | 2500 ms | 2500 ms | 2500 ms | 2500 ms | 2 - 6300 | макс. время томографии |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SF/LF SWITCH | AUTO | AUTO | MAN | MAN | MAN | MAN | MAN, AUTO | выбор фокуса |
| AEC BACUP | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | FIXED | mAs, ms, FIXED | режим эксп-ра |
| AEC BACUP mAs | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0.5 - 600 | макс. экспозиция с эксп-ром |
| AEC BACUP ms | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 2 - 6300 | макс. время снимка с эксп-ром |
| DEFAULTS | Если в строке «MЕMORY» опция «DEF» отсутствует – строки «DEFAULTS» нет | параметры по умолчанию |
| AEC CHANNEL | 1 | NO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0, 1, 2, 3, 4 | номера каналов экспонометра |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC LOCK EXPs | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 -- 100 |  |

кнопка «DEFAULTS»   (    *DEFAULTS*

| TECHNIQUE | mAs | mAs | mAs | mAs | mAs | mAs | mA, mAs, AEC | техника съёмки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOCUS | SMALL | LARGE | LARGE | LARGE | LARGE | LARGE | SMALL, LARGE | фокус |
| FILM SCREEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 2, 3 | комбинация экран - плёнка |
| LEFT FIELD | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO, YES | левое поле эксп-ра |
| CENTRE FIELD | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO, YES | центральное поле эксп-ра |
| RIGHT FIELD | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO, YES | правое поле эксп-ра |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kV | 56 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 40 – 150 | анодное напр-е |
| mA | 320 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 10 – 1000 | анодный ток |
| ms | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 – 6300 | время снимка |
| DENSITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 -- +8 | плотность почернения |

*GEN CONFIGURATION*

v

*I/O CONFIGURATION *

v

*INPUTS*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REMOTE EXP | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | снимок с внешнего устр. |
| REMOTE PREP | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ Х _ _ _ | подготовка - // - // - // - |
| REMOTE FL. EXP | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | _ _ _ _ Х | скопия - // - // - // - |
| CONSOLE EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | снимок с пульта |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSOLE PREP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ Х _ _ _ | _ _ _ _ _ | подготовка с пульта |
| TOMO EXP | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | томография |
| REM TOMO SEL | Х _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | Х _ _ _ _ | выбор томо с внешн. устр |
| I/I SAFETY | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | защита УРИ |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| COLL ITLK | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | блокировка по дифрагме |
| BUCKY CONTACTS | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | вкл. сн.с решётки |
| SPARE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | резерв |
| TERMAL SW1 | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | Х Х _ Х Х | термоконтакт излучателя 1 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| TERMAL SW2 | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | термоконтакт излучателя 2 |
| DOOR ITLK | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | _ Х _ Х Х | блокировка дверным контактом |
| MULTI SPOT EXP | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | серийная съёмка |

*OUTPUTS*

| BKY1 SELECT | _ _ Х Х _ | _ _ Х Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ Х Х _ | выбор решётки 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BKY2 SELECT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 2 |
| BKY3 SELECT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 3 |
| TOMO/BKY4 SEL. | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | выбор решётки 4 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| TOMO/BKY STRT | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | старт решётки |
| ALE | _ _ _ Х Х | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х Х |  |
| COLL BYPASS | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ Х _ | _ _ _ _ _ | упр-е диафрагмой |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |
| ROOM LIGT | _ Х Х Х Х | _ Х Х Х Х | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ Х Х Х Х | дверной свет (табло «не входить») |
| SPARE | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | _ _ _ _ _ | резерв |

*GEN CONFIGURATION*

v

*AEC SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AEC CHANNEL 1 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC CHANNEL 2 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC CHANNEL 3 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| AEC CHANNEL 4 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кнопка « AEC CHANNEL 1» ( *AEC SETUP – C1* |  |  |
| LEFT FIELD | YES |  |  |  |  |  | YES, NO |  |
| CENTER FIELD | YES |  |  |  |  |  | YES, NO |  |
| RIGT FIELD | YES |  |  |  |  |  | YES, NO |  |
| CHAMBER TYPE | Ion |  |  |  |  |  | 0 -- 255 |  |
| MEDIA | FILM |  |  |  |  |  | FILM, DIGITAL |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILM SCREEN 1 | YES |  |  |  |  |  | YES, NO |  |
| FILM SCREEN 2 | YES |  |  |  |  |  | YES, NO |  |
| FILM SCREEN 3 | YES |  |  |  |  |  | YES, NO |  |
| R FIELD COMP | 0 |  |  |  |  |  | -100 -- +100 |  |
| C FIELD COMP | 0 |  |  |  |  |  | -100 -- +100 |  |
| L FIELD COMP | 0 |  |  |  |  |  | -100 -- +100 |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F/S 1 GAIN | 10 |  |  |  |  |  | 0 -- 1023 | GAIN - увеличение |
| F/S 2 GAIN | 10 |  |  |  |  |  | 0 -- 1023 |  |
| F/S 3 GAIN | 10 |  |  |  |  |  | 0 -- 1023 |  |
| кнопка « AEC CHANNEL 2» ( *AEC SETUP – C2* таблица такая же, только «CHAMBER TYPE» = Ion |  |
| кнопка « AEC CHANNEL 3» ( *AEC SETUP – C3* таблица такая же, только «CHAMBER TYPE» = Ion |  |
| кнопка « AEC CHANNEL 4» ( *AEC SETUP – C4* таблица такая же, только «CHAMBER TYPE» = Ion |  |

*GEN CONFIGURATION*

v

*AEC CALIBRATION*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FILM SCREEN 1 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FILM SCREEN 2 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FILM SCREEN 3 | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGITAL RAD 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGITAL RAD 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIGITAL RAD 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DENSITY SETUP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |

Кнопка « FILM SCREEN 1»  ( *AEC CAL. F/S1*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 kV | 8.40 |  |  |  |  |  | 0.0 – 99.9 | 84 – типовые значения |
| 55 kV | 7.80 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 78 |
| 65 kV | 6.60 |  |  |  |  |  |  | 66 |
| 75 kV | 5.40 |  |  |  |  |  |  | 54 |
| 85 kV | 4.28 |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 95 kV | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 130 kV | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 28 |
| RLF COMPENS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT SPOT COMP | 0 |  |  |  |  |  | -99 -- 99 | 0% |

Кнопка « RLF COMPENS.»  (   *RLF COMP. F/S1*

| 50 msec | 0 |  |  |  |  |  |  | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 msec | 0 |  |  |  |  |  |  | 0% |
| 1000 msec | 0 |  |  |  |  |  |  | 0% |

Кнопка « FILM SCREEN 2»  (   *AEC CAL. F/S2*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 kV | 6.80 |  |  |  |  |  | 0.0 – 99.9 | 68 – типовые значения |
| 55 kV | 6.40 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 64 |
| 65 kV | 5.60 |  |  |  |  |  |  | 56 |
| 75 kV | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 85 kV | 4.28 |  |  |  |  |  |  | 42.8 |
| 95 kV | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 130 kV | 3.00 |  |  |  |  |  |  | 30 |
| RLF COMPENS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT SPOT COMP | 0 |  |  |  |  |  | -99 -- 99 | 0% |

Кнопка « RLF COMPENS.»  (     *RLF COMP. F/S2*

| 50 msec | 0 |  |  |  |  |  | 0% -- 99% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 msec | 0 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 0% |
| 1000 msec | 0 |  |  |  |  |  |  | 0% |

Кнопка « FILM SCREEN 3»  (     *AEC CAL. F/S3*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 kV | 5.40 |  |  |  |  |  | 0.0 – 99.9 | 54 – типовые значения |
| 55 kV | 5.20 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 52 |
| 65 kV | 4.80 |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 75 kV | 4.48 |  |  |  |  |  |  | 44.8 |
| 85 kV | 4.20 |  |  |  |  |  |  | 42 |
| 95 kV | 3.80 |  |  |  |  |  |  | 38 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 kV | 3.40 |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 130 kV | 2.80 |  |  |  |  |  |  | 28 |
| RLF COMPENS. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MULT SPOT COMP | 0 |  |  |  |  |  | -99 -- 99 | 0% |

Кнопка « RLF COMPENS.»  (       *RLF COMP. F/S3*

| 50 msec | 0 |  |  |  |  |  | 0% -- 99% | 0% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 msec | 0 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 0% |
| 1000 msec | 0 |  |  |  |  |  |  | 0% |

Кнопка « DENSITY SETUP »  (         *DENS. SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 0% |  |  |  |  |  | 1% -- 99% | -- – типовые значения |
| -7 | 0% |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | -- |
| -6 | 0% |  |  |  |  |  |  | -- |
| -5 | 62% |  |  |  |  |  |  | 62% |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 50% |  |  |  |  |  |  | 50% |
| -3 | 37% |  |  |  |  |  |  | 37% |
| -2 | 25% |  |  |  |  |  |  | 25% |
| -1 | 12% |  |  |  |  |  |  | 12% |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +1 | 12% |  |  |  |  |  |  | 12% |
| +2 | 25% |  |  |  |  |  |  | 25% |
| +3 | 37% |  |  |  |  |  |  | 37% |
| +4 | 50% |  |  |  |  |  |  | 50% |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| +5 | 62% |  |  |  |  |  |  | 62% |
| +6 | 0% |  |  |  |  |  |  | -- |
| +7 | 0% |  |  |  |  |  |  | -- |
| +8 | 0% |  |  |  |  |  |  | -- |

*GEN CONFIGURATION*

v

*FLUORO SETUP*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUBE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FL TIMER | 5min |  |  |  |  |  | 5min, 10min |  |
| MIN FL kV | 50 |  |  |  |  |  | 40 -- 60 |  |
| MAX FL kV | 125 |  |  |  |  |  | 100 -- 125 |  |
| I/I MODES | 2 |  |  |  |  |  | 0, 1, 2, 3 |  |
| FL ABS | ON |  |  |  |  |  | ON, OFF |  |
| FL ABS DEFAULT | NO |  |  |  |  |  | ON, NONE, OFF |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FL/RAD kV DEF | NO |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, NONE, OFF |  |
| FL/RAD kV CURVES | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| SID COMP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL SETUP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| HLF SETUP | Кнопка «HLF SETUP» -- недоступно |  |  |
| PF SETUP | Кнопка «PF SETUP» -- недоступно |  |  |
| HPF SETUP | Кнопка «HPF SETUP» -- недоступно |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HLF SELECT | CONSOLE |  |  |  |  |  | REMOTE, CONSOLE |  |
| PF SELECT | CONSOLE |  |  |  |  |  | -- // -- // -- // -- // -- |  |

Кнопка « МЕНЮ »  (         *МЕНЮ*

| AEC LOCK |  |  |  |  |  |  | ON, OFF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL/RAD kV CURVE |  |  |  |  |  |  | ВЫК, МАЛ |  |
| FL ABS CURVE |  |  |  |  |  |  | ВЫК, МАЛ |  |

Кнопка « FL/RAD kV CURVES  »  (         *F/R kV CUR 1*

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F/R kV CURVE 1 | ON |  |  |  |  |  | ON, OFF | ON – типовые значения |
| F – 40 kV | 40 |  |  |  |  |  | 40 -- 150 | R – 40 kV |
| F – 45 kV | 45 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 45 kV |
| F – 50 kV | 50 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 50 kV |
| F – 55 kV | 55 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 55 kV |
| F – 60 kV | 60 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 60 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 65 kV | 65 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 65 kV |
| F – 70 kV | 70 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 70 kV |
| F – 75 kV | 75 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 75 kV |
| F – 80 kV | 80 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 80 kV |
| F – 85 kV | 85 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 85 kV |
| F – 90 kV | 90 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 90 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 95 kV | 95 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 95 kV |
| F – 100 kV | 100 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 100 kV |
| F – 105 kV | 105 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 105 kV |
| F – 110 kV | 110 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 110 kV |
| F – 115 kV | 115 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 115 kV |
| F – 120 kV | 120 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 120 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 125 kV | 125 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 125 kV |
| >> | ( *F/R kV CUR 2* |  |  |
| F/R kV CURVE 2 | OFF |  |  |  |  |  | ON, OFF | OFF – типовые значения |
| F – 40 kV | 50 |  |  |  |  |  | 40 -- 150 | R – 50 kV |
| F – 45 kV | 51 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 51 kV |
| F – 50 kV | 53 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 53 kV |
| F – 55 kV | 55 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 55 kV |
| F – 60 kV | 57 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 57 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 65 kV | 59 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 59 kV |
| F – 70 kV | 61 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 61 kV |
| F – 75 kV | 64 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 64 kV |
| F – 80 kV | 66 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 66 kV |
| F – 85 kV | 69 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 69 kV |
| F – 90 kV | 72 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 72 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 95 kV | 74 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 74 kV |
| F – 100 kV | 76 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 76 kV |
| F – 105 kV | 79 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 79 kV |
| F – 110 kV | 81 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 81 kV |
| F – 115 kV | 82 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 82 kV |
| F – 120 kV | 83 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 83 kV |
| >> | 84 |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 125 kV |  |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 84 kV |
| >> | ( *F/R kV CUR 3* |  |  |
| F/R kV CURVE 3 | OFF |  |  |  |  |  | ON, OFF | OFF – типовые значения |
| F – 40 kV | 55 |  |  |  |  |  | 40 -- 150 | R – 55 kV |
| F – 45 kV | 58 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 58 kV |
| F – 50 kV | 60 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 60 kV |
| F – 55 kV | 63 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 63 kV |
| F – 60 kV | 65 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 65 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 65 kV | 68 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 68 kV |
| F – 70 kV | 70 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 70 kV |
| F – 75 kV | 75 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 75 kV |
| F – 80 kV | 75 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 75 kV |
| F – 85 kV | 77 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 77 kV |
| F – 90 kV | 80 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 80 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 95 kV | 83 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 83 kV |
| F – 100 kV | 85 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 85 kV |
| F – 105 kV | 87 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 87 kV |
| F – 110 kV | 90 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 90 kV |
| F – 115 kV | 93 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 93 kV |
| F – 120 kV | 95 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 95 kV |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F – 125 kV | 98 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | R – 98 kV |

Кнопка « SID COMP  »  (         * SID COMP *

| параметр |  | Рабочие места не индицируются | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SID COMP | OFF |  |  |  |  |  | ON, OFF |  |
| SID INT. TYPE | 0 |  |  |  |  |  | 0, 1 |  |
| SID MIN REF | 120 |  |  |  |  |  | -10000 -- 10000 |  |
| SID MIN REF | 180 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- |  |

Кнопка « FL SETUP  »  (         * FL SETUP *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL ABS SETUP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL ABS CURVE DEFAULT | NONE |  |  |  |  |  | 1, 2, 3, NONE, OFF |  |
| FL ABS CURVES | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL DOSE LIMITS | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |
| FL I/I COMP | см. далее |  |  |  |  |  |  |  |

Кнопка « FL ABS SETUP  »  (         * FL ABS SET *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABS LEVEL 0 | 1 |  |  |  |  |  | - 10.00 – 10.00 | 1.00 V – типовые значения |
| ABS LEVEL 1 | 0.6 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 1.05 V |
| ABS LEVEL 2 | 1.1 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 1.10 V |
| ABS LEVEL 3 | 1.6 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 1.60 V |
| SIGNAL GAIN | 10 |  |  |  |  |  | 0 -- 100 | 17 |
| ABS GAIN | 20 |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 17 |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS DEADBAND | 3 |  |  |  |  |  | 0% -- 100% | 3% |
| ABS DELAY | 30 |  |  |  |  |  | 30 -- 500 | 220 ms |
| ABS START kV | 75 |  |  |  |  |  | 40 -- 125 | 60 |

Кнопка « FL ABS CURVES  »  (         * FL ABS C1 *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL ABS CURVE 1 | ON |  |  |  |  |  | ON, OFF | ON – типовые значения |
| 40 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  | 0.5 – 10.0 | 0.5 mA |
| 50 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 0.7 mA |
| 60 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  |  | 0.8 mA |
| 70 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  |  | 1.0 mA |
| 80 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  |  | 1.5 mA |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 0.7 mA |  |  |  |  |  |  | 2.0 mA |
| 100 Kv | 1.5 mA |  |  |  |  |  |  | 2.5 mA |
| 110 Kv | 2.5 mA |  |  |  |  |  |  | 3.0 mA |
| 120 Kv | 2.9 mA |  |  |  |  |  |  | 3.5 mA |
| 125 Kv | 3.0 mA |  |  |  |  |  |  | 4.0 mA |
| >> | * FL ABS C2 * |  |  |
| FL ABS CURVE 2 | ON |  |  |  |  |  | ON, OFF | OFF |
| 40 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  | 0.5 – 10.0 | 0.5 mA |
| 50 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 0.5 mA |
| 60 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  |  | 0.5 mA |
| 70 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  |  | 0.5 mA |
| 80 kV | 1.3 mA |  |  |  |  |  |  | 1.3 mA |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 3.0 mA |  |  |  |  |  |  | 3.0 mA |
| 100 Kv | 4.0 mA |  |  |  |  |  |  | 4.0 mA |
| 110 Kv | 4.2 mA |  |  |  |  |  |  | 4.2 mA |
| 120 Kv | 4.9 mA |  |  |  |  |  |  | 4.9 mA |
| 125 Kv | 4.5 mA |  |  |  |  |  |  | 4.5 mA |
| >> | * FL ABS C3 * |  |  |
| FL ABS CURVE 3 | OFF |  |  |  |  |  | ON, OFF | OFF |
| 40 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  | 0.5 – 10.0 | 0.5 mA |
| 50 kV | 0.5 mA |  |  |  |  |  | -- // -- // -- | 0.5 mA |
| 60 kV | 1.3 mA |  |  |  |  |  |  | 1.3 mA |
| 70 kV | 3.0 mA |  |  |  |  |  |  | 3.0 mA |
| 80 kV | 4.0 mA |  |  |  |  |  |  | 4.0 mA |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 6.0 mA |  |  |  |  |  |  | 6.0 mA |
| 100 Kv | 5.5 mA |  |  |  |  |  |  | 5.5 mA |
| 110 Kv | 4.4 mA |  |  |  |  |  |  | 4.4 mA |
| 120 Kv | 3.7 mA |  |  |  |  |  |  | 3.7 mA |
| 125 Kv | 3.5 mA |  |  |  |  |  |  | 3.5 mA |

Кнопка « FL DOSE LIMITS  »  (         * FL MAN DL *

| параметр | Min SID | Max SID | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 kV | 6.6 | 8.8 |  |  |  |  | 0.5 –10.0 | 6.0 mA – типовые значения |
| 50 kV | 6.0 | 8.0 |  |  |  |  | -- // -- | -- // -- |
| 60 kV | 6.0 | 8.0 |  |  |  |  |  |  |
| 70 kV | 5.0 | 7.0 |  |  |  |  |  |  |
| 80 kV | 3.8 | 5.8 |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 2.9 | 4.9 |  |  |  |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 Kv | 2.4 | 4.4 |  |  |  |  |  | 6.0 mA |
| 110 Kv | 2.0 | 4.0 |  |  |  |  |  | -- // -- |
| 120 Kv | 1.8 | 3.8 |  |  |  |  |  |  |
| 125 Kv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| >> | * FL ABS DL * |  |  |
| 40 kV | 6.6 | 10 |  |  |  |  |  | 6.0 mA |
| 50 kV | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  | -- // -- |
| 60 kV | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 70 kV | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 80 kV | 6.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 90 Kv | 5.5 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| >> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 Kv | 4.4 | 9.5 |  |  |  |  |  | 6.0 mA |
| 110 Kv | 3.7 | 8.4 |  |  |  |  |  | -- // -- |
| 120 Kv | 3.6 | 7.7 |  |  |  |  |  |  |
| 125 Kv |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  |

Кнопка « FL I/I COMP  »  (         * FL I/I COMP *

| параметр | Стол сн. | Сн. б/реш. | Стойка сн. | Томо | ПСШ | AUX | Варианты | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAG 1 mA MULT | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.0 – 4.0 | 1.2 |
| MAG 2 mA MULT | 1.7 |  |  |  |  |  | -- // -- | 1.7 |
| MAG 3 mA MULT | 2.1 |  |  |  |  |  |  | 2.1 |