Результат периодической поверки тонометра офтальмологического Reichert-7

| Действительное значение ВГД, Мм РТ.ст. | Измеренное значение ВГД, Мм РТ.ст | Абсолютная погрешность измерения ВГД, мм РТ.ст |
| --- | --- | --- |
| 7,00 | 10,50 | 3,56 |
| 21,11 | 24,80 | 3,74 |
| 27,75 | 35,60 | 7,88 |