ПАМЯТКА РЕНТГЕНОМЕХАНИКА

Структура сообщения об ошибках в УРПС

байт регистра контроля P1_DT

байт регистра контроля P2_DT1

байт регистра контроля P2_DT2

байт регистра номера состояния RG_NB

байт контрольной суммы

# ПЕРЕВОД

# ШЕСТНАДЦАТИРИЧНОГО

# ЗНАЧЕНИЯ В ДВОИЧНОЕ

| 0 | 0000 |
| --- | --- |
| 1 | 0001 |
| 2 | 0010 |
| 3 | 0011 |
| 4 | 0100 |
| 5 | 0101 |
| 6 | 0110 |
| 7 | 0111 |
| 8 | 1000 |
| 9 | 1001 |
| A | 1010 |
| B | 1011 |
| C | 1100 |
| D | 1101 |
| E | 1110 |
| F | 1111 |

| Обозначение | Назначение | Электрич. цепь |
| --- | --- | --- |
| P1_DT | Предназначен для ввода в МП состояния УРПС |  |
| Бит Обозн. |  |  |
| 0 SN_EX | SN_EX = 0 - УРПС находится в состоянии снимка (разрешена работа главных преобразователей) | МП |
| 1 X_RAY | X_RAY = 0 - Ua ≥ 20 KV | УИ- МП |
| 2 0 | Не используется |  |
| 3 Z_KV | Z_KV=0 – Ua ≠ 0 сигналы X_RAY и Z_KV предназначены для защиты УРПС от ситуаций, когда Ua не соответствует величине, которая должна присутствовать в данный момент | УИ- МП |
| 4 T_WD | Бит состояния таймера WATCH- DOG (канал 1 DD4) T_WD = 0 - нормальное состояние T_WD = 1 - произошел какой-то сбой в работе МП (зависание, нарушение работы внутренних таймеров МП) T_WD = 1 вызывает прерывание МП по каналу IN1 | МП |
| 5 T_SEC | Бит состояния таймера времени снимка (каналы 1,2 таймера DD5) T_SEC = 0 - таймер запущен T_SEC = 1 - таймер отработал | МП |
| 6 P_AW | P_AW = 0 - нормальное состояние P_AW = 1 - авария (отключение) источника питания | САТ- МП |
| 7 T_MAS | T_MAS = 0 не используется | МП |

| Обозначение | Назначение | Электрич. цепь |
| --- | --- | --- |
| P2_DT1 | Предназначен для ввода в МП состояния УРПС |  |
| Бит Обозн. |  |  |
| 0 +KV_MAX | +KV_MAX = 0 - норма +KV_MAX = 1 – сработала защита по + KV_MAX(положительная составляю- щая анодного напряжения больше предельно разрешенного значения) | УИ- МП |
| 1 –KV_MIN | -KV_MIN = 0 - норма –KV_MIN = 1 – сработала защита по –KV_MIN (нарастание отрицательной составляющей анодного напряжения отстает от ожидаемого значения) | УИ- МП |
| 2 +KV_MIN | +KV_MIN = 0 – норма +KV_MIN = 1 - сработала защита по +KV_MIN ( нарастание положительной составляющей анодного напряжения отстает от ожидаемого значения) | УИ- МП |
| 3 +15V_EX | +15V_EX=0 - питание+15V в норме +15V_EX=1 – нет +15V | МП |
| 4 KZ_BRG | Контроль наличия напряжения питания главных преобразователей (R+,R-) KZ_BRG = 0 - питание преобразователей в норме KZ_BRG = 1 - питание отсутствует или произошло короткое замыкание в одном из преобразователей | БИ- МП |
| 5 -15V_EX | -15V ЕХ=0 - питание-15 V в норме -15V_EX=1 - нет -15V | МП |
| 6 –KV_MAX | -KV_MAX = 0 - норма -KV_MAX = 1 - сработала защита по – KVMAX (отрицательная составляю-щая анодного напряжения больше предельно разрешенного значения) | УИ- МП |
| 7 RVZ_EX | Контроль наличия вращения анода рентгеновской трубки RVZ_EX = 0 - есть вращение RVZ_ЕХ = 1 – вращение отсутствует | БК- МП |

| Обозначение | Назначение | Электрич. цепь |
| --- | --- | --- |
| P2_DT2 | Предназначен для ввода в МП состояния УРПС | Электрич. цепь |
| Бит Обозн. |  |  |
| 0 IFL_EX | Контроль наличия тока накала IFL_EX = 0 - ток накала есть IFL_EX = 1 - ток накала отсутству-ет | САТ- МП |
| 1 KN_RYM | Контроль реле питания цепей раскачки тиристоров KN_RYM = 0 - реле сработало KN_RYM = 1 - реле выключено | БИ- МП |
| 2 T+AW | Контроль состояния таймеров T_WD, T_MAS, T_SC T+AW = 0 - таймеры запрограммиро-ваны T+AW = 1 - один из таймеров отра-ботал | МП |
| 3 IA_MAX | Контроль превышения анодного тока IА_МАХ = 0 - анодный ток в норме IА_МАХ = 1 - значение анодного тока превышает предельно допусти-мое значение | УИ- МП |
| 4 KNT_LS | Контроль реле заряда конденсаторов KNT_LS = 0 - реле сработало KNT_LS = 1 - реле выключено | БИ- МП |
| 5 KNT_PS | Контроль пускателя KNT_PS = 0 - пускатель включен KNT_PS = 1 - пускатель выключен | БИ- МП |
| 6 SNM_ST | Контроль нажатия кнопки «СНИМОК» SNM_ST = 0 - кнопка «СНИМОК» нажата SNM_ST = 1 - кнопка «СНИМОК» не нажата | БКУ- БК- МП |
| 7 PRE_ST | Контроль нажатия кнопки «ПОДГОТОВКА» PRE_ST = 0 - кнопка «ПОДГОТОВКА» нажата PRE_ST = 1 - кнопка «ПОДГОТОВКА» не нажата | БКУ- БК- МП |

ПРИМЕЧАНИЕ.

УИ –  Устройство измерительное

БИ –  Блок инвертора

БК –  Блок коммутации

БКУ – Блок контроля и управления

САТ – Стабилизатор анодного тока

# Text boxes

xx

| РЕГИСТР | БИТ | ОБОЗН. | СОСТОЯНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| P1_DT | 0 1 2 3 4 5 6 7 | SN_EX X_RAY 0 Z_KV T_WD T_SEC P_AW T_MAS | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 1 1 0 1 0 1 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| P2_DT1 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | +KV_MAX -KV_MIN +KV_MIN +15V_EX KZ_BRG -15V_EX -KV_MAX RVZ_EX | 0 0 0 0 1 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| P2_DT2 | 0 1 2 3 4 5 6 7 | IFL_EX KN_RYM T+AW IA_MAX KNT_LS KNT_PS SNM_ST PRE_ST | 1 1 0 0 1 1 1 1 | 1 1 0 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 0 1 1 1 | 0 1 0 0 0 0 1 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 |
| RG_NB | 0 1 2 3 4 5 6 7 | Номер состояния | 0 0 0 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 0 0 0 | 0 1 0 0 0 0 0 0 | 1 1 0 0 0 0 0 0 | 0 0 1 0 0 0 0 0 | 1 0 1 0 0 0 0 0 |

xx

xx

xx

xx