# 5.	РЕГУЛИРОВКИ

После установки и соединения всех узлов необходимо выполнить некоторые регулировки, обеспечивающие правильную работу прибора.

На рис. 6, 7 и 8 показано расположение потенциометров и контрольных точек (TP), используемых для контроля калибровки напряжений. На рис. 9 показана конфигурация переключателей на интерфейсной плате принтера.

Ниже описаны регулировки, которые необходимо выполнить для каждого прибора:

- Напряжение: Потенциометром R9 на плате блока питания установить напряжение в контрольной точке «VCC» равным 5 В (см. рис. 7).

- Лампа: Потенциометром R16 на плате блока питания установить напряжение в контрольной точке «+12V» равным 12 В (см. рис. 7).

- Принтер: Потенциометром R10 на плате блока питания установить напряжение в контрольной точке «VPRN» равным 24 В (см. рис. 7).

- Дисплей: Отрегулировать яркость дисплея с помощью потенциометра P4 на плате центрального процессора (см. рис. 6).

- Температура: Для регулировки температуры служит пункт 5 меню УТИЛИТЫ 2 (см. п. 2.1.5). Эта функция позволяет отрегулировать температуры инкубации и считывания. Поместите блок кювет в термостат или оптическую систему (в зависимости от того, где требуется отрегулировать температуру), затем выберите кювету, расположенную в центре блока, и внесите в неё 500 мкл дистиллированной воды. Подождите 5 – 10 минут, чтобы температура стабилизировалась, поместите в кювету с водой цифровой термометр и проверьте, равна ли температура 37 °C. Если нет, измените значение температуры с помощью клавиатуры (при увеличении значения на дисплее на 1 условную единицу температура возрастает на 0,2 °C). После каждого изменения температуры следует подождать несколько минут для её стабилизации, затем измерить её цифровым термометром.

- Нулевое смещение: Отсоединить лампу и установить напряжение в контрольной точке X4 платы центрального процессора (см. рис. 6) равным 1,2 мВ с помощью потенциометра P1 на плате предварительного усиления (см. рис. 8).

- Усиление: Выберите светофильтр на 340 нм и, не устанавливая кюветы, с помощью потенциометра P2 на плате центрального процессора установите напряжение в контрольной точке X7 равным 900 мВ (см. рис. 6). (Примечание: В качестве нулевой точке используйте контрольную точку X6, соответствующую «массе» аналоговой схемы).

Проверьте напряжение в контрольной точке X4 на плате центрального процессора для всех светофильтров, не устанавливая кюветы. Это напряжение должно составлять от 0,8 до 11 В.

- Двигатель перемещения подвижной считывающей головки: В режиме ожидания* установить потенциометром R70 на плате блока питания напряжение в контрольной точке «VREF2» равным 500 мВ. Во время работы* установить потенциометром R71 напряжение в той же контрольной точке равным 1,0 В (см. рис. 7).

- Двигатель вращения барабана светофильтров: В режиме ожидания* установить потенциометром R73 на плате блока питания напряжение в контрольной точке «VREF1» равным 250 мВ. Во время работы* установить потенциометром R72 напряжение в той же контрольной точке равным 400 мВ (см. рис. 7).

- Фокусировка светового пучка в кювете: Для регулировки служит пункт 7 меню УТИЛИТЫ 2 (см. п. 2.1.7). При увеличении значения на дисплее световой пучок смещается влево; центру соответствует значение, приблизительно равное 17.

- Стабильность считывания: Для регулировки служит пункт 6 меню УТИЛИТЫ 2 (см. п. 2.1.6).

На рис. 6 показано расположение описанных выше регуляторов и контрольных точек на плате центрального процессора:

Рис. 6

На рис. 7 показано расположение описанных выше регуляторов и контрольных точек на плате блока питания:

Рис. 7

На рис. 8 показано расположение на плате предварительного усиления потенциометра P1, регулирующего нулевое смещение.

Рис. 8

На рис. 9 показана требуемая конфигурация DIP-переключателей на интерфейсной плате принтера:

Рис. 9

# Footnotes

* Для переключения между регулировками режима ожидания и рабочего режима служит пункт 19 меню УТИЛИТЫ 2 (см. п. 2.1.19).

# Text boxes

P4: Регулировка яркости дисплея

X7, P2: Регулировка усиления

Контрольная точка X4

«+12V», R16: Регулировка лампы

«VREF2», R70, R71: Регулировка двигателя перемещения подвижной считывающей головки

«VREF1», R72, R73: Регулировка двигателя вращения барабана светофильтров

«VPRN», R10: Регулировка напряжения на принтере

«VCC», R9: Регулировка напряжения

P1: Регулировка нулевого смещения. Контрольная точка X4 находится на плате центрального процессора.