[image: image1.jpg]AUTION MAX™





Полностью автоматизированный анализатор мочи
Список ошибок и неисправностей
[image: image2.jpg]/IRKRNY %,




	■ Ошибки         Подробная информация приведена в пункте 5.2 В случае возникновении ошибки руководства по эксплуатации.

	E101
	Версия была изменена.
	Основная память была изменена перед включением прибора.

	E102
	Отключение питания.
	Прибор был случайно выключен в процессе измерения.

	E103
	Ошибка напряжения батареи.
	Батарея разрядилась пока прибор несколько дней не использовался.

	E104
	Ошибка сохранения данных.
	Сохранение данных было прервано.

	E110
	Ошибка индикаторных полосок.
	■
Задан неверный тип индикаторной полоски.
■
В устройстве подачи два или более типов индикаторных полосок.
■
Индикаторные полоски были поданы неверно.
■
Транспортный лоток грязный.

	E120
	Ошибка калибровки плотности.
	■
На устройстве для образцов отсутствует стойка с образцами.
■
Растворы низкой и высокой концентрации не были установлены в соответствующие позиции стойки для образцов.
■
Растворы калибровки плотности не соответствуют по количеству или плотности.

	E130
	Ошибка двусторонней связи.
	Кабель связи неверно подключен к внешнему устройству.

	E140
	Ошибка маркировки индикаторных полосок.
	Заданный и определенный тип маркера индикаторной полоски не совпадают.


	■ Неисправности         Подробная информация приведена в пункте 5.3 В случае возникновении неисправности руководства по эксплуатации.

	T999
	Неизвестная неполадка.
	Произошел сбой системы.

	T201
	Неисправность памяти с данными.
	■
Была обновлена основная память.
■
Возникла неисправность во флеш-памяти, в которой хранятся параметры.

	T202
	Сбой внутренней связи.
	Возник сбой внутренней связи.

	T203
	Отсутствует калибровочная кривая.
	Калибровочная кривая не была задана для индикаторной полоски.

	T210
	Неисправна секция привода ввода индикаторной полоски.
	■
Транспортный лоток или лоток ввода установлен неверно.
■
Индикаторные полоски не удается переместить из-за загрязнения транспортной секции или других препятствий.

	T211
	Неисправна секция привода транспорта индикаторной полоски.
	■
Контейнер с отходами переполнен использованными полосками.
■
Транспортная секция функционирует неверно.

	T212
	Неисправна секция идентификации индикаторной полоски.
	Секция переворачивания индикаторной полоски в устройстве подачи забита индикаторными полосками.

	T220
	Сбой оптического модуля.
	■
Транспортный лоток установлен неверно.
■
Контейнер для отходов переполнен использованными полосками, которые блокируют свет и передвижение оптического блока.
■
Возникла неисправность в оптическом блоке.





	T221
	Переполнение A/D
	■
Транспортный лоток установлен неверно.
■
Контейнер для отходов переполнен использованными полосками, которые блокируют свет и передвижение оптического блока.
■
Индикаторная полоска была установлена неверно в оптический модуль.
■
Загрязнена белая пластина.

	T222
	Сбой оптического блока.
	■
Загрязнена белая пластина.
■
Индикаторная полоска была подана неверно.а

	T223
	Неопределенный маркер оптического модуля.
	■
Транспортный лоток установлен неверно.
■
Индикаторные полоски не были поданы в оптический модуль.
■
Контейнер для отходов переполнен использованными полосками, которые блокируют свет измерителя.

	T230
	Сбой устройства подачи.
	■
В устройство подачи установлены поврежденные или неверного типа индикаторные полоски. Или индикаторные полоски скопились в устройстве подачи.
■
Устройство подачи функционирует неверно.

	T240
	Сбой привода наконечника.
	Устройство распыления функционирует неверно.

	T241
	Сбой в обработке образцов.
	■
Подряд в пяти контейнерах с образцом объем образца был недостаточен.
■
В контейнере с образцом в порте STAT было недостаточно моющего раствора для чистки ячейки плотности.

	T250
	Ошибка гидрометра плотности
	Гидрометр подключен неверно.

	T251
	Сбой турбидиметра.
	■
Неверное подсоединение трубок.

	T252
	Сбой колориметра.
	■
Грязная ячейка для мутности/Hb/цвета, или засорены трубки.

	T260
	Сбой насоса промывочной жидкости.
	Устройство подачи промывочной жидкости работает неверно.

	T261
	Сбой насоса образцов.
	Устройство подачи образцов функционирует неверно.

	T270
	Сбой уровня измерения.
	■
В устройство для образцов была вставлена стойка с образцами.

	T271
	Сбой рычага возврата.
	■
Рычаг возврата или измерения устройства для образцов функционирует неверно.

	T272
	Сторона загрузки заполнена.
	Другая стойка для образцов была установлена в устройство загрузки, когда в устройстве для образцов уже было установлено 5 стоек.

	T280
	Переполнение.
	Произошло переполнение или отошла одна из трубок.

	T290
	Открыта крышка.
	Открыта передняя, боковая крышка или крышка обслуживания и устройства подачи.


	[image: image3.png]


 k
	Надевайте защитные перчатки перед работой с образцами, чтобы предотвратить воздействие со стороны патогенных микроорганизмов.

	[image: image4.png]



	Утилизацию использованных образцов, индикаторных полосок и защитных перчаток следует проводить в соответствии с местными нормами утилизации биологически опасных отходов.


[image: image5.jpg]84-02021




