PAGE  
1

             Xgenus(dc

Стоматологическая рентгеновская система  постоянного напряжения.

Инструкция для пользователей.

При монтаже системы эта инструкция всегда должна находиться под рукой.

Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc, описываемая в данной инструкции, относится к категории настенного оборудования.

Фирма “de G(tzen( S.r.l” оставляет за собой право на изменение своей продукции и внесение исправлений в инструкцию по ее эксплуатации без уведомления потребителей.

Фирма “de G(tzen( S.r.l” не несет ответственности за неверное использование информации, содержащейся в настоящей инструкции.

Копирование данной инструкции (или какого-либо из ее разделов) допускается только для домашнего пользования. 

Язык оригинала: Итальянский.

Пересмотр и исправление инструкции: 1,0   Редакция: 01/2002

Документ  составлен A. Colombo. 

Документ утвержден М. de G(tzen.

Пересмотр          Дата            Описание


Содержание

Введение.................................................

Краткое содержание........................................

Предварительная информация...............................

Информация для пользователей..............................

Гарантийные обязательства.................................

Транспортировка...........................................

Требования безопасности...................................

1.  Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc......

2.  Составные узлы системы...................................

3.  Идентификационные бирки..................................

4.  Панель управления.........................................

5.  Конфигурация системы......................................

6.  Инструкции для пользователей..............................

7.  Таблицы значений настроенных параметров по умолчанию для конуса 12”...................................................

8.  Таблицы значений настроенных параметров по умолчанию для конуса 8”....................................................

9.  Задание новых параметров по умолчанию......................

10.  Восстановление исходных значений...........................

11.  Диагностика...............................................

12.  Сообщения об ошибках......................................

13.  Технические данные системы.................................

14.  Предлагаемое техническое обслуживание.....................

15.  Чистка наружных поверхностей..............................

16.  В случае необходимости ремонта............................

17.  Утилизация................................................

 Приложения................................................


Предварительная информация

Перед началом использования стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc рекомендуется внимательно прочитать инструкцию и строго выполнять все содержащиеся в ней директивы для гарантии надежной эксплуатации установки. 


При работе со стоматологической рентгеновской установкой не забывайте о таких важных пунктах инструкции, как Осторожно!, Предупреждение! или Внимание!

Легенда. 


     !          Осторожно!

Слово Осторожно! означает такие обстоятельства, которые могут угрожать безопасности обслуживающего персонала или нанести вред здоровью пациентов.


     !          Предупреждение!

Слово Предупреждение! означает такие обстоятельства, которые могут нанести вред эксплуатационным характеристикам стоматологической рентгеновской системы.

Внимание!

Слово Внимание! служит для того, чтобы выделить особые указания, которые помогут облегчить техническое обслуживание стоматологической рентгеновской системы, или подчеркнут важность сообщаемой информации.
Информация для пользователей


Дорогой Потребитель!

Благодарим Вас за выбор и покупку стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc, разработанной и выпущенной фирмой “de G(tzen( S.r.l”. 

Система Xgenus(dc была создана на базе накопленного фирмой уникального многолетнего опыта в области рентгенологии и применения современных достижений в отрасли электроники.

Эта высокотехнологичная система символизирует собой дальнейший этап развития технологических исследований для целей стоматологической рентгенологии. 

Система поставляется заказчику в комплекте со всей необходимой технической документацией, которая всегда должна находиться под рукой в качестве справочного пособия. 


Внимание!

В этой инструкции содержатся не все рекомендации и обязательства, связанные с использованием источников ионизирующего излучения, поскольку в каждой стране утверждены свои собственные нормативы. Здесь представлена только самая общая информация.

Для выполнения местных требований безопасной эксплуатации оборудования пользователь должен проконсультироваться по поводу нормативов, принятых в его стране. 

Гарантийные обязательства

Фирма отказывается от выполнения гарантийных обязательств и снимает с себя всякую ответственность при неправильной эксплуатации рентгеновской системы или при оценке повреждений экспертами, не санкционированными на это фирмой “de G(tzen( S.r.l” - производителем стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc.

Гарантийные обязательства остаются в силе при выполнении следующих требований:

·  все операции по ремонту, модернизации, регулировке, переналадке и перекалибровке должны выполняться только сервисными инженерами фирмы “de G(tzen( S.r.l”;

·  монтаж установки должнен осуществляться только профессионально обученными, квалифицированными техническими работниками, ознакомленными с действующими местными нормативами безопасности;

·  монтаж и эксплуатация системы должны осуществляться в строгом соответствии с инструкциями, представленными в этой брошюре, и исключительно для целей, отвечающих прямому назначению ситемы;

·  мощность источника питания должна строго соответствовать требуемой мощности, указанной на фирменной бирке рентгеновской установки;

· для сохранения гарантийных прав, сразу же после монтажа стоматологической рентгеновской системы, заполните, пожалуйства, вместе с ответственным техником приложенный гарантийный талон.   

Транспортировка

Риски по доставке стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc лежат на получателе 

Все претензии к повреждениям или недополучению комплектующих частей должны быть предъявлены в присутствии агента, осуществлявшего доставку.

В случаях недопоставки комплектующих частей, или при наличии действительных или подозреваемых повреждений, получатель должен указать их в путевом листе или в накладной на доставленный товар. 
Требования безопасности

Ниже будут перечислены некоторые рекомендации по безопасной эксплуатации стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc.

     !          Защита от радиации.

Использование рентгеновской установки должно отвечать следующим общим принципам безопасности и защиты пациентов и обслуживающего персонала:

1.  Оправданность применения.

2.  Оптимизация защиты.

3. Снижение рисков и предельно-допустимых индивидуальных доз облучения.

Рентгеновская система должна использоваться только квалифицированным персоналом, имеющим допуск к работе с рентгеновским оборудованием.

Весь персонал, присутствующий при проведении рентгеновских обследований пациентов, должен подчиняться требованиям по соблюдению предупредительных мер безопасности, касающихся защиты от радиации. 

Для обеспечения собственной безопасности оператор всегда должен находиться на расстоянии не менее 2-х метров от рентгеновской головки.

Для защиты пациента от непредвиденного воздействия радиации, должны использоваться дополнительные средства антирадиационной защиты, такие, как передники, защитные воротники и т.д.


   (((          Этот символ служит для того, чтобы привлечь    

    (      внимание к повышенной опасности рентгеновских лучей 



     !          Электробезопасность.

Рентгеновская система находится под высоким напряжением.

При проверке внутренних частей, прежде, чем к ним прикоснуться убедитесь в том, что система отключена от сети.

Рентгеновская установка может использоваться только в помещениях, отвечающих всем нормативным требованиям электробезопасности в медицинских учреждениях.  

Данная рентгеновская система не снабжена специальными средствами защиты от проникновения влаги, следовательно, при ее монтаже необходимо убедиться в том, что ни вода, ни какие-либо другие жидкости не будут попадать внутрь установки, в противном случае может возникнуть короткое замыкание или коррозия.

Перед проведением чистки или дезинфекции рентгеновской системы убедитесь в том, что система отключена от сети.

     !          Риск, связанный с механической частью.

Перед снятием рентгеновской головки с позиционного рычага, ослабьте пружину, поскольку соединение может резко отделиться и попасть в оператора.  


     !          Защита от взрыва.

Категорически запрещается использовать рентгеновскую систему в присутствии дезинфектантов, воспламеняемых или потенциально взрывоопасных газов или паров, которые могут загореться и нанести ущерб.

В тех случаях, когда использование дезинфектантов является обязательным, рентгеновкую систему можно включать только после того, как пары дезинфектанта полностью рассеятся.
 1. Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc

Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc гарантирует максимальную безопасность как для оператора, так и для пациента.

Она отвечает следующим Европейским Директивам:

· директиве 93/42/EEC - МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ и всем последующим поправкам и дополнениям;

· директиве 73/23/EEC - НИЗКОВОЛЬТНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ и последующим редакциям;

· директиве 89/336/EEC- ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ;

· директиве Euratom 96/29, относящейся к ионизирующему излучению.

Она отвечает следующим Американским стандартам:

· Американский стандарт по использованию радиационных приборов - American Radiation Performance Standart 21 CFR, подраздел J.

В конструкции рентгеновской установки предусмотрены следующие меры защиты:

· Защита от риска поражения электричеством, создаваемая защитным заземлением;

· Защита от проникающей радиации, поглощаемой экранирующим защитным кожухом;

· Защита от повышения радиации, обеспечиваемая немедленной активизацией системы безопасности рентгеновской установки;

· Защита от непрерывной подачи рентгеновского сигнала, поскольку в соответствии со стандартами, система не предназначена для использовании в рентгеноскопии;

·  Защита от ошибок в экспозиции, гарантированная программой компенсации сетевого напряжения, обеспечивающей постоянную интенсивность почернения;

· Защита пациента от опасной радиации, достигаемая с помощью улучшения качества рентгеновского излучения путем установки дополнительного алюминиемого фильтра, соответствующего стандартам;

· Защита оператора от радиации, обеспечиваемая выносным кабелем ручного управления, который позволяет отойти на безопасное расстояние - более, чем на 2 м.

· Защита от непроизвольного выбора пленочного или цифрового режима, достигаемая в соответствии со стандартами, с помощью нажатия кнопки подтверждения выбора.

“ЭЛЕКТРО-МЕДИЦИНСКАЯ”  классификация

В соответствии с ( 5 общих норм безопасности ЕС ЕN 60 601-1/1998, система относится к медицинским приборам класса I - типа В.

Классификация “МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ”

В соответствии с правилами классификации, оговоренными в приложении IX согласительной директивы 93/42/EEC по медицинским приборам, система классифицируется, как медицинское оборудование класса II b.
Классификация по электромагнитной совместимости

В соответствии с параграфом ( 4 европейского норматива EEC EN 55011, система классифицируется, как медицинское оборудование группы 1 - класса В.

2. Составные узлы системы 

Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc (рис. 1) 

состоит из следующих частей:

1.  Головная часть (далее - рентгеновская головка).

Рентгеновская головка представляет собой “моноблок” со следующими отличительными характеристиками:

· высокочастотный генератор, работающий от постоянного напряжения.

· двойное анодное напряжение: 60 кВп - 70 кВп (кВп - киловольт потенциала)

· двойной анодный ток: 4 мА - 8 мА.

Кожух, изготовленный из легкого сплава, разделен на два отделения.

Высоковольтный трансформатор, рентгенолучевая трубка и камера расширения погружены в контейнер из легкого сплава, заполненный высокодиэлектрическим изолирующим маслом.

Во втором отделении размещены два электронных щитка - распределительный и регулировочный.

Рентгеновская трубка сосредоточена в задней части кожуха, благодаря чему рентгеновское расстояние трубки, SSD, на 50( выше, чем у традиционных структур.  

SSD - source-skin distance -  расстояние от источника излучения до кожи.

2.   Распределительный конус.

Изотовлен из прозрачного поликарбоната и предназначен для:

· регулировки фокусного пятна в зависимости от расстояния до кожи;

· корректировка размера, направления и центрирование рентгеновского луча;

· возможность реализации различных рентгеновских методов (метода биссектрисы и параллельного метода).

3.  Поворотный рычаг пантографического типа.

Благодаря новой форме и новым механизмам перемещения рычага в требуемое положение, он может быть легко отрегулирован по высоте и глубине, с тем, чтобы обеспечить точное обследование любой зоны в пределах достигаемости. 

Изготовлено из легкого сплава с “ABS”-покрытием.


4.  Регулятор времени экспозиции (таймер).

Таймер - это панель управления, предназначенная для выбора времени экспозиции и безопасного использования рентгеновской головки. Представляет собой устройство многоцелевого назначения, способное осуществлять управление как рентгеновскими системами переменного тока, так и постоянного. Запуск экспозиции рентгеновского луча осуществляется с помощью “КОНТРОЛЬНОЙ КНОПКИ”, снабженной ключом безопасности. 

Таймер может быть соединен с двумя рентгеновскими головками:

- с двумя головками переменного тока “АС” рентгеновских установок “Xgenus(”
или
- с двумя головками постоянного тока “dС” рентгеновских установок “Xgenus(dc”
или
- с одной головкой переменного тока “АС” рентгеновской установки Xgenus( + с одной головкой постоянного тока “dС” рентгеновской установки “Xgenus(dc”.

Поставки по заказу.

- длинный  конус 12” (31 см)


- короткий конус 8” (20 см)


- длинный  конус 12” (31 см) с прямоугольным сечением размерами 44 х 35 мм


- вторая контрольная кнопка с выносным кабельным шнуром


- сигнальная лампа RX рентгеновской установки для использования вне помещения: Xgenus( LIGHT

- кнопка дистанционного контроля: Xgenus( ЕСВ

3. Идентификационные бирки 

 На идентификационных бирках на рентгеновской головке, таймере и конусе указаны: номер модели, серийный номер, дата изготовления, и символы основных технических характеристик.


  Модель Xgenus( dc    Идентификационная бирка на головке 

  полная фильтрация 2мм Al при  рентгеновской установки “Xgenus(dc”

  70 кВ
   

 Модель Xgenus( dc   Идентификационная бирка на таймере


                рентгеновской установки    

                    Xgenus(   

( Произведено de G(tzen( Модель конуса BLD31 Дата изготовления 
   Италия                Эффективный луч (60мм (31см SSD) 

Идефикационная бирка на конусе 12” 

( Произведено de G(tzen( Модель конуса BLD31 Дата изготовления 
   Италия                Эффективный луч (60мм (20см SSD) 

Идефикационная бирка на конусе 8” 

( Произведено de G(tzen( Модель конуса BLD31 Дата изготовления 
   Италия                Эффективный луч 44х35мм (31см SSD) 

Идефикационная бирка на прямоугольном конусе.

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (
Бирка с градуированной шкалой на головке установки.

Используемые пиктограммы:

((0434 - этот символ гарантирует, что установка стоматологическая рентгеновская отвечает положениям Европейской директивы ЕЕС 93/42 по безопасности медицинского оборудования

         

        Степень защиты от прямых или непрямых контактов              

     с электрическим током - по категории В.


!           Обратитесь к инструкциям для пользователей


     Символ, указывающий на опасность “ионизирующего     

      излучения”


     Размер фокусного пятна
4. Панель управления 

                                          выключатель
 контрольная

  кнопка                                                   Дисплей

                                              

                   -             +                                                                     

 рентгеновская                8” конус 12”                кнопка удлинения

   кнопка                                                времени экспозиции

                                   мА


кнопка                                                 индикатор расстояния

сокращения                                              от рентгеновской

времени                                                   установки

экспозиции


                                                        выбор рентгеновской                                     

индикатор головки                                       головки

рентгеновской

трубки

 

индикатор                                              

рентгеновского                                        выбор физических

напряжения                                            данных пациента                                                                                     

                                                    

Сохранение                                             индикатор

данных                        нижн. чел. верх.         рентгеновского тока

                                 окклюзион.

зубы верхней челюсти                                  окклюзионное обсле-

                                                       дование

зубы нижней челюсти                                   

                                                     обследование с исполь-

выходной                                              зованием прикусного

рентгеновский                 передн.  задн.          устройства для снятия

сигнал                             цифры              рентгенограмм

                                                       

индикатор паузы                    тип пленки         цифровой метод

                                                      снятия рентге-
индикатор                                              нограмм

неисправности


                                                       обычный метод 

                                                      снятия рентгенограмм 

                    кнопочный переключатель


5.Конфигурация системы 

 Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc имеет заводскую настройку “стандартного” режима работы, в котором определены:


                                   На панели управления при нажатии                                       

                                                  кнопки RX
2 рентеновские (                   Загорится электронная лампа 1

головки Xgenus(dc   1 Rx  2         При повторном нажатии кнопки

                                   Загорится электронная лампа 2


** При использовании длинного конуса 12” (31 см)**

Рентгеновское        

расстояние          На панели управления 

SSD = 31 cм     (  будет светить электронная лампа 12”   8”конус12”

с длинным 12”     

конусом


** При использовании короткого конуса 8” (20 см)**

Рентгеновское        

расстояние         На панели управления 

SSD = 20 cм     ( будет светить электронная лампа 8”     8”конус12”

с коротким 8”     

конусом


С пленкой типа       На панели управления

“D”             (   будет светить электронная лампа “D”

                         D  E F
                                               Тип пленки (Filmtype)


Контрольная кнопка       
для запуска         (  На таймере размещена кнопка с
экспозиции              выносным кабельным шнуром 

рентгеновского луча


Конфигурация может быть изменена в следующих случаях:

	Возможные изменения конфигурации
	 
	Как произвести изменение конфигурации



- использование

пленок типов “Е” и “F”        

- использование        (     см. ( 6 

цифровой системы            “Инструкции для пользователей”

- использование 

напряжения, равного

60 кВ

-использование тока,

равного 4 мА 


- использование     

короткого 8” (20 см)         изменение конфигурации путем 

конуса;                      изменения положения

- использование              утапливаемого переключателя

длинного 12” (31 см)        Эта операция должна выполняться
конуса;                (  только квалифицированным техническим  

 - использование           персоналом, отвечающим за монтаж.
одной рентгеновской 

головки

- использование            
одной рентгеновской 

головки от 

системы переменного

тока “ас”

- использование

двух контрольных

кнопок

В. В стоматологической рентгеновской системе Xgenus(dc должны быть сохранены следующие значения времени экспозиции:

0,020-0,025-0,032-0,040-0,050-0,063-0,080-0,100-0,125-0,160-0,200-0,250-0,320-0,400-0,500-0,630-0,800-1,00-1,250-1,600-2,00-2,5-3,200 сек


Внимание!

Эти значения времени экспозиции соответствуют текущим нормам Европейского Стандарта CEI EN60601-2-7 (1999) и рекомендациям  серии R`10 Международного Стандарта ИСО 497. 

С. В стоматологической рентгеновской системе Xgenus(dc для дальнейшего упрощения и ускорения операций по выбору времени экспозиции, заранее заданы определенные значения времени экспозиции, которые зависят от:

· рентгеновского расстояния: 12” или 8”;

· рентгеновского метода: рентгеновская пленка или цифровой метод;

· размера тела пациента: взрослый или ребенок;

· типа стоматологического рентгеновского обследования: периапикальное, окклюзионное, с использованием прикусного устройства 


Внимание!

По желанию пользователя молжет быть изменено  “заранее заданные определенные значения времени экспозиции” (см. см. ( 9 


6. Инструкции для пользователей 

Ниже представлена последовательность операций для правильной экспозиции:

1. Включите таймер для подачи напряжения на рентгеновскую систему.

а. Переведите переключатель сети, расположенный в верхней части таймера в положение “I” (включено).

b. Переведите ключевой переключатель в положение “I” (включено).

·  включение зеленой индикаторной лампы укажет на подачу напряжения к системе;

·  автоматически зажгутся индикаторные лампы настроенных рентгеновских параметров;

·  на дисплее появится показание времени экспозиции.

с. Теперь рентгеновская система готова к использованию!


   !       Внимание!
Если при включении рентгеновской системы обнаружится ошибка, о ней будет сообщено следующим образом: 

· прервется звуковой сигнал

· появится мигание ! электронной индикаторной лампы неисправности - “Malfunctioning indicator”

· На дисплее появится код (Е...) - сообщение об ошибке (см. (12 “Сообщение об ошибке”).

· Все функции панели управления будут блокированы.

В подобных случаях отключите таймер и затем включите его повторно.

При повторном появлении ошибки, вызовите специалиста по наладке.

Внимание.

Время экспозиции и рентгеновские параметры, появляющиеся на дисплее, сохраняют последнюю настройку до отключения таймера.

Внимание.

При установке вне помещения, свечение лампы сигнализации рентгеновского луча RX совпадает с включением (ON) выбранной рентгеновской головки.

Внимание.

При отключении таймера на несколько минут, он переходит в резервный режим. Для перехода к оперативному режиму, нажмите на любую кнопку на панели управления.

2.Проверьте выбранные параметры экспозиции.
	Этап 1 (
	Проверка выбранной рентгеновской головки

             Включится электронная лампа индикации
     1 Rx 2  выбранной головки.

Включение электронной лампы Rx1 укажет на то рентгеновская головка соединена с выводным блоком (клеммной панелью) таймера XRAY1. 

Включение электронной лампы Rx2 укажет на то рентгеновская головка соединена с выводным блоком таймера XRAY2. 

Для изменения выбранной рентгеновской головки нажмите кнопку   

                1 Rx 2


	Этап 2 (

	Проверка выбранного типа рентгеновской головки

    Должна зажечься лампа DС       
                               АС  DC

Если лампа “DС” не зажглась, вызовите 

    наладчика.




	Этап 3 (
	Проверка выбранного рентгеновского расстояния

              При выборе требуемого рентгеновского 

    8” Cone 12”   расстояния загорится соответствующая
    (конус)    электронная лампа
Электронная лампа 12” = расстоянию 31 см 

Электронная лампа 8” = расстоянию 20 см

Если лампа не загорается, вызовите наладчика.


       

    !     Осторожно!

Собранный конус должен соответствовать выбранному рентгеновскому расстоянию.

	Этап 4 (
Если вы работаете с обычными

пленками

Если вы работаете с цифровой системой сбора информации

(ССD или эквивалентной ей системой 
	Проверка выбранного рентгеновского метода

Проверьте включение электронной лампы на указателе пленки с выбранной светочувствительностью.

      D   E  F                                

     Тип пленки       

Cвечение электронной лампы индикации “D” указывает на то, что система настроена на пленку со светочувствительностью “D”.

Свечение электронной лампы индикации “Е” указывает на то, что система настроена на пленку со светочувствительностью “Е”.

Свечение электронной лампы индикации “F” указывает на то, что система настроена на пленку со светочувствительностью “F”.

Для замены типа пленки нажмите на кнопку “FILMTYPE” (тип пленки) и держите ее нажатой в течение 3 сек до появления звукового сигнала.
      Внимание!
После изменения типа пленки значение времени экспозиции по умолчанию автоматически изменится. 

 Внимание!
При использовании обычных пленок рекомендуется использовать рентгеновский ток 8 мА (см. этап 7)        

                      Проверьте включение 

      DIGIT           электронной лампы DIGIT

                      (цифровая система).

Для замены светочувствительности пленки на цифровую систему, нажмите “DIGIT” и держите кнопку нажатой до тех пор, пока не появится звуковой сигнал.

Внимание!

После проведенных изменений значение времени экспозиции по умолчанию автоматически изменится. 



	
	Внимание!

С датчиком рекомендуется использовать рентгеновский ток 4 мА (см. этап 7)        




	Этап 5 (
Этап 6 (

	Проверка выбора типа пациента.

Электронная лампа должна гореть возле 

пациента выбранного типа. 

Свечение электронной лампы “СHILD” (ДЕТИ)

укажет на то, что система настроена на пациентов некрупного телосложения.

Свечение электронной лампы “ADULTS” (ВЗРОСЛЫЕ)

укажет на то, что система настроена на пациентов крупного телосложения.

Для изменения выбора типа пациента нажмите на кнопку, расположенную между двумя символами “РЕБЕНОК/ВЗРОСЛЫЙ”.

      Внимание!

После проведенных изменений, значения параметров по умолчанию, относящиеся к экспозиции, автоматически изменятся. 

Проверка выбора рентгеновского напряжения.
          Электронная лампа должна гореть возле
  60 кВ 70  нужного напряжения.

Свечение электронной лампы “60 кВ” 

укажет на то, что система настроена на высококонтрастную (“HIGH CONTRAST”) рентгеновскую технологию.

 Свечение электронной лампы “70 кВ” 

укажет на то, что система настроена на низкоконтрастную (“LOW CONTRAST”)рентгеновскую технологию.

Для изменения выбора нажмите на кнопку кВ (kV).

Внимание!

После проведенных изменений, значения параметров по умолчанию, относящиеся к экспозиции, автоматически изменятся. 




Этап 7 (     Проверка выбранного рентгеновского тока.

                       Электронная лампа должна гореть возле
              4 мА 8  выбранного значения рентгеновского тока.
            Свечение электронной лампы “8 мА” 

            укажет на то, что система настроена на

            “номинальную дозу”. Рекомендуется использовать 

            “обычную пленку” (FILM).

            Свечение электронной лампы “4 мА” 

            укажет на то, что система настроена на

            “пониженную дозу”. Рекомендуется использовать 

            “цифровую систему”.

             Для изменения выбора нажмите на кнопку “мА” (mA).




Внимание!

После проведенных изменений, значения параметров по умолчанию, относящиеся к экспозиции, автоматически изменятся. 

	Этап 8 (
Для снятия периферийных рентгенограмм


Для снятия окклюзионных рентгенограмм

Для снятия рентгенограмм с использованием прикусного устройства
	Проверка выбранного метода стоматологичесокго обследования пациента.
Должна загореться электронная лампа индикации, относящаяся к выбранному зубу.



Для изменения выбора нажмите кнопку, соответствующую нужному зубу.

Проверьте, какая из ламп включена.

  нижн.   верх.
   чел.   чел.
    окклюзион.
Свечение лампы “MANDIBULA” (“Нижняя челюсть”) укажет на то, что система настроена на снятие окклюзионной рентгенограммы нижней челюсти.

Свечение лампы “MAXILLA” (“Верхняя челюсть”) укажет на то, что система настроена на снятие окклюзионной рентгенограммы верхней челюсти.

Для изменения выбора, нажмите кнопку “OCCLUSAL”

(“Окклюзионные рентгенограммы”).
Проверьте, включена ли лампа

                                      Ant.
или

             Post.
Cвечение индикаторной лампы “ANT.” укажет на то, система настроена на время экспозиции, необходимое для снятия рентгенограмм с использованием прикусного устройства для передних зубов.  

Cвечение индикаторной лампы “POST.” укажет на то, система настроена на время экспозиции, необходимое для снятия рентгенограмм с использованием прикусного устройства для жевательных зубов.  

 Для изменения выбора нажмите на кнопку снятия рентгенограммы с прикусным устройством нужного типа (BITE-WING).




3. Расположение пациента


Выполните следующие процедуры для снятия стоматологических рентгенограмм:

- правильно посадите пациента;

- правильно разместите голову пациента.

4.Размещение рентгеновской пленки/цифрового датчика.

Размещение как рентгеновской пленки, так и цифрового датчика, проводят в зависимости от выбранного метода снятия рентгенограммы:

- по биссектрисе (метод с использованием короткого конуса 8”);

- параллельным методом (метод с использованием длинного конуса 12”).

5. Расположение конуса.

Следуйте стандартной процедуре размещения конуса рентгеноской головки по отношению к пациенту. Конус должен быть точно размещен в направлении пленки или цифрового датчика.


Внимание!

Для точной ориентации конуса рекомендуется пользоваться градуированной шкалой, находящейся на рентгеновской головке.

6. Проверка выбранного времени на дисплее.

Перед экспозицией рентгеновского луча проверьте выбранное время по показанию дисплея.

Для изменения выбранного времени используйте кнопки   +    или       

 -   .


   !   Предупреждение!

Измененное время экспозиции предназначено для одноразового использования и будет утрачено, если его не сохранить (см. ( 9 ”Задание новых параметров по умолчанию”).


Внимание!

Для восстановления предыдущих значений, нажмите одну из кнопок с отключенной электронной лампой на панели управления.

7. Проведение рентгеновской экспозиции.

После того, как вы убедитесь в соответствии выбранных параметров, проведите рентгеновскую экпозицию.


1. Для этого используйте контрольную кнопку “CONTROL BUTTON”, расположенную на таймере.  


   !   Предупреждение!

Если подключена контрольная кнопка “CONTROL BUTTON” № 2 (по выбору):

( Для рентгеновкой головки RX1 (№1) используйте контрольную кнопку “CONTROL BUTTON” № 1.

( Для рентгеновкой головки RX2 (№2) используйте контрольную кнопку “CONTROL BUTTON” № 2.


2. Постоянно проверяйте рентгеновскую экспозицию, используя выносной кабель контрольной кнопки “CONTROL BUTTON”, чтобы находиться на безопасном расстоянии (2 метра) от рентгеновской головки.


3. Попросите пациента не двигаться.


 Нажмите кнопку  !  “X-RAY” (“рентгеновский луч”) и держите ее нажатой до остановки звукового сигнала и отключения желтой лампы      “X-RAY OUTPUT SIGNAL” (“рентгеновский 


выходной сигнал”)

Внимание!

При преждевременном отпускании кнопки “X-RAY” (“рентгеновский луч”), экспозиция будет немедленно прервана, а на дисплее появится сообщение об ошибке Е12.
8. В конце экспозиции:

a)  зеленая электронная лампа паузы “PAUSE INDICATOR”  (  (индикатор паузы) укажет на период паузы.

b)  на дисплее появится действительная продолжительность экспозиции.

c) все функции таймера будут заблокированы.


Внимание!

Пауза необходима для охлаждения рентгенолучевой трубки. Это время расчитывается микропроцессором и зависит от времени экспозиции с соотношением 1:32 (для каждой сек экспозиции требуется пауза продолжительностью 32 сек).

Новая экспозиция будет возможна только после отключения электронной лампы индикации паузы! (повторите последовательность операций от п.2 до п. 8).
 7. Таблицы значений настроенных параметров по умолчанию для конуса 12”  

В таблице представлены значения времени экспозиции заводской настройки (см. ( 5 “Конфигурация системы”) для стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc.




Конус 12” (SSD = 31 см)

·   Обычный рентгеновский метод (cнятие рентгенограмм на пленку).

Сокращения (легенда):

1 - 0,020 сек. 2- 0,025 сек. 3- 0,032 сек. 4- 0,040 сек. 5-0,050 сек. 6- 0,063 сек. 7- 0,080 сек. 8- 0,100 сек. 9- 0,125 сек. 10- 0,160 сек. 11- 0,200 сек. 12- 0,250 сек. 13- 0,320 сек. 14- 0,400 сек. 15- 0,500 сек. 16- 0,630 сек. 17- 0,800 сек. 18- 1,00 сек. 19- 1,250 сек. 20- 1,600 сек. 21- 2,00 сек. 22- 2,500 сек. 23- 3,200 сек

	Р (I)
	Резцы
	
	ППУ

(Ba)
	Прикусное устройство для передних зубов

	К (C)
	Клыки
	
	ЖПУ

(Bp)
	Прикусное устройство для жевательных зубов

	П (P)
	Премоляры
	
	ОП

(Oa)
	Окклюзионная рентгенограмма передних зубов нижней челюсти

	М (M)
	Моляры
	
	ОЖ

(Op)
	Окклюзионная рентгенограмма жевательных зубов нижней челюсти


	                  ВЗРОСЛЫЕ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-8мА
	            70 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ППУ
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-8мА
	          60 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ПП

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                          ДЕТИ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-8мА
	            70 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ППУ
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-8мА
	          60 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ПП

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


·  Цифровой рентгеновский метод (CCD или аналогичный)
	                     ВЗРОСЛЫЕ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-4мА
	            70 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-4мА
	            60 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                           Дети

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-4мА
	            70 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-4мА
	            60 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Внимание!

Для изменения значений времени экпозиции по умолчанию следуйте ( 9 “Задание новых значений экспозиции по умолчанию”

8. Таблицы значений настроенных параметров по умолчанию для конуса 8”  

 В таблице представлены значения времени экспозиции заводской настройки (см. ( 5 “Конфигурация системы”) для стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc.




Конус 8” (SSD = 20 см)

·   Обычный рентгеновский метод (cнятие рентгенограмм на пленку).

Сокращения (легенда):

1 - 0,020 сек. 2- 0,025 сек. 3- 0,032 сек. 4- 0,040 сек. 5-0,050 сек. 6- 0,063 сек. 7- 0,080 сек. 8- 0,100 сек. 9- 0,125 сек. 10- 0,160 сек. 11- 0,200 сек. 12- 0,250 сек. 13- 0,320 сек. 14- 0,400 сек. 15- 0,500 сек. 16- 0,630 сек. 17- 0,800 сек. 18- 1,00 сек. 19- 1,250 сек. 20- 1,600 сек. 21- 2,00 сек. 22- 2,500 сек. 23- 3,200 сек

	Р (I)
	Резцы
	
	ППУ

(Ba)
	Прикусное устройство для передних зубов

	К (C)
	Клыки
	
	ЖПУ

(Bp)
	Прикусное устройство для жевательных зубов

	П (P)
	Премоляры
	
	ОП

(Oa)
	Окклюзионная рентгенограмма передних зубов нижней челюсти

	М (M)
	Моляры
	
	ОЖ

(Op)
	Окклюзионная рентгенограмма жевательных зубов нижней челюсти

	                  ВЗРОСЛЫЕ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-8мА
	            70 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ППУ
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-8мА
	          60 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ПП

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	                         ДЕТИ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-8мА
	            70 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	Р
	К,П,

ППУ
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-8мА
	          60 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ПП

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Цифровой рентгеновский метод (CCD или аналогичный)
	                     ВЗРОСЛЫЕ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-4мА
	            70 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-4мА
	            60 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	                           Дети

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-4мА
	            70 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60 кВ-4мА
	            60 кВ-4мА

	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Нижняя

челюсть
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Внимание!

Для изменения значений времени экпозиции по умолчанию следуйте ( 9 “Задание новых значений экспозиции по умолчанию”

9. Задание новых параметров по умолчанию 


    !       Предупреждение!


17 заданных значений времени экспозиции (см. ( 5.В “Конфигурация системы”) не могут быть измененными в стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc
до тех пор, пока вы сами не зададите новые значения параметров по умолчанию (см. ( 4.С “Конфигурация системы”)

    !       Предупреждение!


После настройки новых параметров таблицы значений настроенных параметров по умолчанию (см. ( 7 (Таблица значений настроенных параметров по умолчанию для конуса 12”( и ( 8 (Таблица значений настроенных параметров по умолчанию для конуса 8”() перестают соответствовать истинному положению дел. 

Для задания новых значений времени экспозиции поступают следующим образом:

1. Нажатием кнопок    +   или   -   измените на дисплее время экспозиции.


Внимание!
При непрерывном нажатии на клавишу так, чтобы ускорялся показ времени на дисплее, происходит автоматическая настройка функции “повтора”.  
                                               

2. Проверьте,  включена ли электронная лампа     MEMO  (Сохранение).

Если электронная лампа “MEMO” отключена, то сохранение данных невозможно.

Если электронная лампа “MEMO” включена, то сохранение данных возможно.

3. Нажмите на кнопку “MEMO” и подержите ее нажатой в течение 3 сек до тех пор, пока не появится звуковой сигнал, который укажет на то, что новые значения параметров по умолчанию сохранены.


Внимание!

Данные не сохранятся, если новые значения времени экспозиции не входят в допустимые пределы настройки поля экспозиции (см. пример, приведенный ниже).


Пример:
( Значения времени экспозиции заводской настройки.

	ВЗРОСЛЫЕ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-8мА
	            70 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ППУ
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(  Измененные значения времени экспозиции по умолчанию (поле допустимых значений времени экспозиции было перемещено за два  этапа)

	ВЗРОСЛЫЕ

	Заданное время экспозиции (сек)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	

	70 кВ-8мА
	            70 кВ-8мА

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   D
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М,


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖП

У
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	   E
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

П

П

У
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Пленка
	Верхняя

челюсть
	
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ЖПУ
	М
	ОЖ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	  F
	Нижняя

челюсть
	
	
	
	
	
	Р
	К,П,

ППУ
	М


	-
	ОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	
	Р
	К,П

ЖПУ
	М
	ОЖ
	 Пределы поля экспозиции

	Р
	К,П
	М


	-
	ОП
	


10. Восстановление исходных значений 

 Для восстановления фабричной настройки параметров по умолчанию выполняют следующие операции:

1. Отключите таймер.


2. Удерживая нажатой кнопку  MEMO  , включите таймер повторно.

3. На дисплее появится сообщение OFF (отключено).
4. Отпустите кнопку  MEMO


5. Повторно нажмите кнопку  MEMO  .

6. На дисплее появится сообщение ON (включено).

7. Отключите таймер и включите его снова - теперь все фабричные настройки восстановлены.
11. Диагностика 

Стоматологическая рентгеновская система Xgenus(dc

позволяет визуализировать функциональные параметры таймера.

Для того, чтобы увидеть функциональные параметры, действуют следующим образом:

a)  Одновременно нажимают и держат в нажатом состоянии клавиши (17)UPPER JAW MOLAR (верхнечелюстной моляр) + (47) LOWER JAW MOLAR (моляр нижней челюсти).

b)  Нажимают кнопку, связанную с параметром, который хотят увидеть:

	кнопка, клавиша
	Параметр, высвечиваемый на дисплее
	Пример
	единицы измере-ния

	  
    ant    
	 BITEWING ANT (прикусное устройство для передних зубов)
	Напряжение установки стоматологической рентгеновской
	220
	вольт

	
    post
	BITEWING

POST

(прикусное устройство для жевательных зубов)
	Линейное напряжение
	227
	вольт

	       ((((
          (
	UPPER INCISOR (верхний резец)
	Максимальное обнаруженное линейное напряжение
	238
	вольт

	
                (
         ( ( ( (
          42 4131 32

	LOWER

INCISOR
(нижний резец)
	Минимальное обнаруженное линейное напряжение
	215
	вольт

	
        mandi  vaxilla
         occlusal


	OCCLUSAL
(окклюзионная рентгенограм- ма)
	Версия программного обеспечения
	 2.3
	


12. Сообщения об ошибках 

Ниже приведен список ошибок, сообщения о которых могут появиться во время работы стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc.

В этой таблюце также приведены причины ошибок и возможные пути их устранения.

	Сообще-ние об ошибке
	Причина
	Решение проблемы

	Е00
	Головка RX1 не подсоединена или плохой контакт.
	Вызовите техника по наладке.

	Е01
	Головка RX2 не подсоединена или плохой контакт.
	Вызовите техника по наладке.

	Е02
	Испорчено ЭСПЗУ (электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство, EEPROM). 
	Вызовите техника по наладке.

	Е03
	Данные ЭСПЗУ сохранены неправильно.
	Вызовите техника по наладке.

	Е05
	Значение линейного напряжения находится за ограничительными пределами настройки.
	Вызовите техника по наладке.

	Е07
	Величина линейного напряжения находится за пределами -5(+10(  от номинального значения.
	Вызовите техника по наладке.

	Е08
	Кнопка “X-RAY” все время находится в заглубленном состоянии.
	Убедитесь в том, что она не зажата. 

	Е09
	Отклонения на панели управления Control Panel
	Вызовите техника по наладке.

	Е12
	Экспозиция была прервана преждевременно.
	Держите кнопку “X-RAY” в нажатом состоянии до конца экспозиции.

	Е20
	Нарушение работы тройного реле
	Вызовите техника по наладке.

	Е21
	Нарушение в электронной цепи
	Вызовите техника по наладке.

	Е22
	Нарушение в цепи регулирования
	Вызовите техника по наладке.

	Е23
	Неправильная настройка конфигурации утапливаемого переключателя
	Вызовите техника по наладке.

	Е24
	Кнопка“X-RAY” не соответствует выбранной рентгеновской головке.
	Выберите ту кнопку “X-RAY”, которая соответствует выбранной рентгеновской головке.



	Е30
	Рентгеновская головка работает неправильно.
	Вызовите техника по наладке.

	Е32
	Нарушение режима работы рентгеновской головки.
	Вызовите техника по наладке.

	Е33
	Рентгеновская головка не закончила экспозицию.
	Повторите экспозицию или вызовите техника по наладке.

	Е40
	Проблемы, связанные с частотой или стабилизацией.
	Вызовите техника по наладке.



	Е41
	Рентгеновская головка не калибрована.
	Проведите калибровку (см. инструкция по монтажу и техническому обслуживанию) или вызовите техника по наладке.

	Е42
	Неправильное сохранение данных ЭСПЗУ.
	Вызовите техника по наладке.

	Е43
	Данные ЭСПЗУ искажены.
	Вызовите техника по наладке.

	Е44
	Ошибка, связанная с перенапряжением.
	Вызовите техника по наладке.

	Е45
	Анодное напряжение находится за пределами допустимых отклонений.
	Вызовите техника по наладке.

	Е46
	Анодный ток находится за пределами допустимых отклонений.
	Вызовите техника по наладке.

	Е47
	Нарушено соединение с управлением.
	Вызовите техника по наладке.

	Е48
	Проблемы с опорным напряжением.
	Вызовите техника по наладке.

	Еrr
	Указывает на серьезную ошибку

“MAJOR ERROR”
	Все функции установки стоматологической рентгеновской расстроены. Вызовите техника по наладке.


13. Технические данные системы 

Технические характеристики сети
· Тип источника мощности  - источник постоянного напряжения

· Номинальное напряжение -             230в              115в

· Максимально допустимый разброс 

напряжения                           ( 15(             ( 15(
· Номинальный ток                       6 А              1 А

· Частота сети                     50/60 гц            50/60гц

· Поглощаемая мощность               1,4 квА           1,4 квА

· Кажущееся линейное сопротивление   0,5 ом             0,2 ом

· Защитные плавкие предохранители

  F1, F2, F3, F4 (быстродействующий

  плавкий предохранитель)           8 AF - 250в    12,5 AF-250в

· Плавкие предохранители защиты

  сети (расположенные на вторичной 

 обмотке трансформатора таймера)

F5    № 1 мини-переключатель 630 мА до 125в осевого напряжения F6    № 1 мини-переключатель 500 мА до 125в осевого напряжения

Технические данные рентгеновской системы

· Генератор       постоянного напряжения с частотой 200 кгц

· верхнее номинальное напряжение             60кВп - 7-кВп

· номинальный ток                            4 мА - 8 мА

· номинальная электрическая мощность

в 0,1 сек                             560 вт  70 кВ   8 мА

                                      480 вт  60 кВ   8 мА

                                      280 вт  70 кВ   4 мА

                                      240 вт  60 кВ   4 мА 

· опорный ток-в единицу времени      0,8 мАсек  8мА  0,1 сек

                                     0,4 мАсек  4мА  0,1 сек

· интенсивность радиации в воздухе >30 мкгр/час (микрогрэй/час) на расстоянии 1 м от фокусного пятна.

· Полная фильтрация          эквивалента 2 мм Al при 70 кВ

· Слой половинного поглощения 

(слой двухкратного ослабления)         > 1,6 мм Al

· Проникающая радиация        менее 0,25 млгр/час (миллигрэй/час) на расстоянии 1 м от фокусного пятна.

· Линейность                           10(
· Воспроизводимость                    0,05

· Категория электробезопасности   Класс “I” - Тип”B” - 

                                 Периодическое обслуживание.

Условия проведения измерений

· кВп           - неинвазивным инструментом

· мАсек         - прямое измерение цифровым инструментом

· время экспозиции (сек) - “неинвазивные измерения” цифровым инструментом

Точность технических данных

· номинальное напряжение рентгеновской трубки    ( 10(
· номинальный ток рентгеновской трубки           ( 10(
· выбранное время экспозиции 

             ( 0,005 при выборе от 0,020 до 0,1 сек

             ( 0,05 при выборе от 0,125 до 3,2 сек

Вес

· Полный вес                             19,5 кг

· Вес рентгеновской головки               5,5 кг


Характеристики помещения
· Прибор работоспособен в диапазоне температур +5( +40(С
· Температура хранения в помещении            -15( +50(С
· Относительная влажность воздуха             25( -75(
Технические данные конуса

· расстояние от источника до кожи (SSD)


    короткий конус 8”     - 20 см(8”);

         длинный конус 12”     - 31 см (12”);

         прямоугольный конус   - 31 см (12”)

· диаметр рентгеновского луча

                 с коротким конусом 8”  ( 60 мм

 площадь прямоугольного сечения

                прямоугольного конуса  44 х 35 мм             


Рисунок:

1. Идентификация фокусного пятна

2. Ориентировочная ось

SSD- расстояние от источника до кожи = 31 см (12”) или 20 см (8”).

Температурные характеристики рентгеновской головки

· Теплоемкость рентгеновской головки 140 кДж (196 kHU)

HU - Heat Unit - единица количества тепла.

· Максимальная скорость охлаждения 1,2 кДж/мин (1,8 кHU) 



Кривые скорости охлаждения

1. Нагрев, 21(
2. Охлаждение, 21(
3. Время (мин)

Технические данные рентгено-лучевой трубки

· Рентгено-лучевая трубка         TOSHIBA DG-073B-DC
· Размер фокусного пятна          0,7 - соответствует норме 
                                  стандарта IEC 336/1993

· Номинальное анодное напряжение  7 кВ

· Номинальный анодный ток         8 мА

· Номинальная анодная мощность    560 вт (70кВ - 8мА - фактор 

                                  формы = 1)

· Время экспозиции                0,08 ( 3,2 сек в 17 этапах

· Номинальное верхнее напряжение

  и максимальный ток              70 кВ - мА  ( 10(
· Собственная фильтрация трубки   эквивалентна 0,8 мм Al

· Материал анода                  вольфрам

· Угол расположкения(наклона) анода  20(
· Тепловая нагрузка на анод        7 кДж (10 kHU)

· Максимальное непрерывное 

рассеяние тепла на аноде           17,5 вт

· Операционный цикл                  1:32

Температурные характеристики анода
1. Сохранение тепла

2. Нагрев

3. Охлаждение

4. Время (мин).

14. Предлагаемое техническое обслуживание 

Для гарантии безопасности рентгеновской
 системы, необходимо выполнять инструкции по ее техническому обслуживанию.

Владелец отвечает за своевременную организацию и проведение очередных мероприятий по обслуживанию рентгеновской системы, которые должны выполняться специально аккредитованными квалифицированными техническими работниками. 

    !    Предупреждение!

 Профилактический осмотр системы и проверку ее работоспособности следует проводить сразу же после монтажа и не реже одного раза в год. 

    !    Осторожно!

 Не потеряйте регулировочный ключ, подходящий к системе, поскольку он может понадобиться для переналадки.

    !     Предупреждение!

Если возникают затруднения при перемещении частей установки или появились скрипы, вызовите техника по наладке. 

15. Чистка внешних поверхностей.

Для чистки внешних поверхностей используйте мягкую ветошь, смоченную водой или мыльным раствором.

Распределительный конус можно чистить шерстяной тряпочкой, смоченной медицинским спиртом.

16. В случае необходимости ремонта.

В случае неисправности, отошлите дефектную часть стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc в той же самой упаковке, в которой она была прислана заказчику, по адресу:

 de G(tzen( S.r.l

Via Roma 45

21057 Olgiate Olona Va - ITALY (Италия)

тел. + 39 0331 376760

факс. +39 0331 376763

E-mail: degotzen@degotzen/com


17. Утилизация 

Не допускается выбрасывание отработанных компонентов системы и  упаковочных материалов в окружающую среду. Особенно это относится к отработанному диэлектрическому маслу и свинцовому защитному экрану. Все отходы должны быть предоставлены в распоряжение уполномоченной компании, специализирующейся на утилизации отработанных материалов.   


18. Приложения 
Завод-изготовитель берет на себя обязательства поставки по заказу: чертежей, электромонтажных схем, списка запасных частей, инструкций или другой информации, необходимой квалифицированному техническому персоналу для выполнения ремонтных работ тех частей стоматологической рентгеновской системы Xgenus(dc, которые могут быть отремонтированы на месте.

Подписи на схеме:

1. Подвод мощности - Va ( 15(
2. L - линия; N - нейтральный провод;  G - заземление

3.  Подсоединение наружных ламп

4. Дифференциальный магнитотермический переключатель

5.  Предупредительная сигнальная лампа рентгеновской установки RX1, используемая вне помещения

6. Предупредительная сигнальная лампа рентгеновской установки RX2, используемая вне помещения

7. Соединения

8.  Контрольная кнопка

Кнопка дистанционного управления

9.  Двухполюсный переключатель

	 Проверка Xgenus(dc
	материал 

    

	Имя

      монтаж электросхемы 

        произвел  
	Вес

	Код
	дата

январь 2002 г.
	Составитель 

схемы

	Все права зарезервированы
	Утверждено de G(tzen( S.r.l

Via Roma 45

21057 Olgiate Olona Va - ITALY (Италия)

тел. + 39 0331 376760

факс. +39 0331 376763

E-mail: degotzen@degotzen/com




Сертификат подтверждения соответствия

Компания      de G(tzen( S.r.l                              В соотвестствии

                      Via Roma 45                                   с нормативами

                      21057 Olgiate Olona Va - ITALY (Италия)       ИСО 9001
                       тел. + 39 0331 376760                        ЕН 46001
                      факс. +39 0331 376763

                      E-mail: degotzen@degotzen/com

Заявляет,

что медицинский                          стоматологическая
прибор:                                    рентгеновская система

Тип прибора:                      Xgenus(dc




соответствует следующим директивам:

Медицинский 

прибор:                                 93/42/CEE

Положение

директивы                                ((0434  

Номер сертификата                  2002-OSL-MOD-0044

Категория 

электромагнитной                 89/336/CEE

совместимости                    и последующие редакции

Нижнее напряжение                73/23/СЕЕ

Этот продукт относится к классу IIb и отвечает приложению II к ежегодной согласительной директиве 93/42/EEC.

Дата выпуска         18.03. 2002

