НАСТРОЙКА АНОДНЫХ ТОКОВ EDR-750B
	№ п/п
	Iа,мА
	Uа,кВ
	РТ/Фок.
	Регулировать
	Цепь
	Сост.ТН5
	Реж.изм.
	Iа,изм.

	1
	25
	45
	1 / М
	TR2-1
	111
	
	прямое
	

	2
	- // -
	- // -
	2 / Мк
	TR2-2 + TR5
	121
	
	- // -
	

	3
	- // -
	65
	1 / М
	TR3-2
	181
	-
	- // -
	

	4
	- // -
	- // -
	2 / Mк
	TR3-1
	182
	+
	- // -
	

	5
	- // -
	100
	1 / М
	TR4-2
	191
	-
	- // -
	

	6
	- // -
	- // -
	2 / Mк
	TR4-1
	192
	+
	- // -
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	50
	45
	1 / Б
	TR2-4
	112
	
	- // -
	

	8
	- // -
	- // -
	2 / М
	TR2-5
	122
	
	- // -
	

	9
	- // -
	65
	1 / Б
	TR3-4
	183
	-
	- // -
	

	10
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR3-3
	184
	+
	- // -
	

	11
	- // -
	100
	1 / Б
	TR4-4
	193
	-
	- // -
	

	12
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR4-3
	194
	+
	- // -
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	150
	45
	1 / Б
	TR2-7
	113
	
	30мАс
	

	14
	- // -
	- // -
	2 / М
	TR2-8
	123
	
	- // -
	

	15
	- // -
	65
	1 / Б
	TR3-6
	185
	-
	- // -
	

	16
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR3-5
	186
	+
	- // -
	

	17
	- // -
	100
	1 / Б
	TR4-6
	195
	-
	- // -
	

	18
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR4-5
	196
	+
	- // -
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	300
	45
	1 / Б
	TR1-1
	117
	-
	- // -
	

	20
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR2-11
	118
	+
	- // -
	

	21
	- // -
	- // -
	2 / Б
	TR1-2
	128
	+
	- // -
	

	22
	- // -
	65
	1 / Б
	TR3-8
	187
	-
	- // -
	

	23
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR3-7
	188
	+
	- // -
	

	24
	- // -
	- // -
	2 / Б
	- // -
	- // -
	- // -
	- // -
	

	25
	- // -
	100
	1 / Б
	TR4-8
	197
	-
	- // -
	

	26
	- // -
	- // -
	2 / M
	TR4-7
	198
	-
	- // -
	защита

	27
	- // -
	- // -
	2 / Б
	- // -
	- // -
	-
	- // -
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	500
	45
	1 / Б
	TR1-4
	115
	
	40мАс
	

	29
	- // -
	- // -
	2 / Б
	TR1-5
	125
	
	- // -
	

	30
	- // -
	65
	1,2 / Б
	TR3-9
	165
	
	- // -
	

	31
	- // -
	80
	- // -
	TR4-9
	175
	
	- // -
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	32
	750
	45
	1 / Б
	TR1-7
	116
	
	30мАс
	

	33
	- // -
	- // -
	2 / Б
	TR1-8
	126
	
	- // -
	

	34
	- // -
	65
	1,2 / Б
	TR3-10
	166
	
	- // -
	

	35
	- // -
	100
	- // -
	TR4-10
	176
	
	- // -
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	36
	4скоп
	100
	1 / М
	TR1-11+KP4
	138
	
	прямое
	


