# КОДЫ ОШИБОК

Стол SUPERIX RT164 оснащен системой самодиагностики, которая постоянно отслеживает состояние электронных узлов. В случае обнаружения неисправности на дисплее пульта стола появляется сообщение об ошибке, а узел, в котором обнаружена ошибка, считается неисправным.

Сообщение об ошибке появляется в нижней строке дисплея и имеет следующий вид:

T.ERR 	nn 	XXYYZZ

Здесь под nn понимается порядковый номер ошибки в памяти ошибок стола. Все ошибки, обнаруженные различными ЦПУ 80С166, хранятся в энергонезависимой памяти ЦПУ пульта управления и могут быть отображены на дисплее. Оператор, нажимая кнопки управления компрессионным конусом 40 и 41, может просматривать список ошибок в памяти. Оператор может отменить индикацию списка ошибок нажатием кнопки автоматического режима коллиматора 18.

В сервисных целях индикация списка ошибок может быть в любой момент включена следующим образом:

- Выключить кнопкой OFF;

- Поставить переключатель стол SW5.6 платы интерфейса пульта управления в положение ON и включить стол;

- Просматривать список можно с помощью кнопок управления компрессионным конусом 40 и 41;

- Отменить индикацию списка ошибок нажатием кнопки автоматического режима коллиматора 18;

- Выключить стол и поставить переключатель SW5.6 платы интерфейса пульта управления в положение OFF.

Примечание:

Первой показывается последняя по времени произошедшая ошибка.

Список ошибок стирается, если при включении стола переключатель SW3.3 платы интерфейса пульта управления находится в положении ON.

Подробное описание ошибок приведено далее в этом разделе.

Кроме того, при включении стола, ЦПУ пульта управления проводит инициализацию ведомых ЦПУ системы. В случае обнаружения неисправности, на дисплее пульта управления появляется сообщение об этом, а ведомое ЦПУ, в котором обнаружена ошибка, считается неисправным.

Сообщение об ошибке появляется в нижней строке дисплея и выглядит как:

ERROR: NO ANSWER FROM SLAVE(S) X (ОШИБКА, НЕТ ОТВЕТА ОТ ВЕДОМОГО (Х))

Здесь под Х понимается следующее:

S 	В случае ошибки инициализации ЦПУ ЭСУ;

T 	В случае ошибки инициализации ЦПУ трехфазных цепей;

I 	В случае ошибки инициализации цепей интерфейса;

C 	В случае ошибки инициализации коллиматора.

Оператор, нажав любую кнопку на пульте управления, может заставить стол работать с отключенным дефектным ведомым ЦПУ, однако это можно делать только в случае острой необходимости, вся ответственность за работу в таком режиме лежит на операторе.

Другой тип ошибки индицируется, если при нормальной работе в ведомом ЦПУ происходит независимое обнуление. В этом случае сообщение об ошибке выглядит как:

WARNING: UNEXPECTED RESET FROM SLAVE .....SYSTEM HALTED

PRESS A KEY FOR NETWORK INITIALIZATION (НЕОЖИДАННОЕ ОБНУЛЕНИЕ ВЕДОМОГО, НАЖМИТЕ КЛАВИШУ ДЛЯ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ)

Оператор, нажав любую кнопку на пульте управления, может произвести принудительную повторную инициализацию системы, однако это можно делать только в случае острой необходимости, вся ответственность за работу в таком режиме лежит на операторе.

## SUPERIX RT164 – Коды ошибок коллиматора

Программное обеспечение коллиматора сообщает оператору об ошибках, обнаруженных ЦПУ 80C166. В частности, при обнаружении любой ошибки коллиматор автоматически переходит в сервисный режим, это состояние индицируется двумя включенными светодиодами клавиатуры коллиматора и дисплеями шторок, показывающими 00.

Код ошибки индицируется дисплеем ирисовой диафрагмы, основные коды ошибок, генерируемые ЦПУ  80C166 следующие:

КОД ОШИБКИ	ОБНАРУЖЕННАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ

01			Детектор шторок по оси X

02 			Детектор шторок по оси Y

04 			Детектор ирисовой диафрагмы

08 			Клавиатура

- Ошибка EEPROM

ЦПУ также может одновременно обнаружить несколько ошибок, тогда код ошибки следует разбить на составляющие, например:

06 = 04 + 02 		Ошибка ирисовой диафрагмы и шторок по оси X

11 = 08 + 02 + 01	Ошибка клавиатуры и шторок по осям X и Y

19 = 16 + 02 + 01 	Ошибка EEPROM и шторок по осям X и Y

## SUPERIX RT164 – Коды системных ошибок

Код ошибки представляется в виде шестизначного числа, разбиваемого на три двузначных группы.

| АА | Тип ошибки | ВВ | Описание | СС | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Системная ошибка | 01 | Ошибка датчика импульсов | 01 | Ошибка датчика трубки | Данные счетчика импульсов датчика не совпадают с положением потенциометра |
|  |  |  |  | 02 | Ошибка датчика ЭСУ | Данные счетчика импульсов датчика не совпадают с положением потенциометра |
|  |  |  |  | 04 | Ошибка датчика трубки | Импульсы датчика подсчитываются в обратном порядке |
|  |  |  |  | 08 | Ошибка датчика ЭСУ | Импульсы датчика подсчитываются в обратном порядке |
|  |  | 02 | Ошибка EEPROM | 00 | Ошибка в обмене данных с EEPROM |  |
|  |  | 03 | Интерфейс | 00 | Истекло время ожидания |  |
|  |  | 04 | Потенциометр | хх | Ошибка потенциометра (см. таблицу ниже) | Значение потенциометра не соответствует движению |
|  |  | 05 | Ошибка в управлении осями | 01 | Ошибка инкодера трубки | Значение инкодера не соответствует вычисленному |
|  |  |  |  | 02 | Ошибка инкодера ЭСУ | Значение инкодера не соответствует вычисленному |
|  |  |  |  | 04 | Ошибка потенциометра трубки |  |
|  |  |  |  | 08 | Ошибка потенциометра ЭСУ |  |

Таблица ошибок потенциометров (хх)

| 00 | Продольное перемещение колонны |
| --- | --- |
| 01 | Продольное перемещение ЭСУ |
| 02 | Не используется |
| 03 | Поворот стола |
| 04 | Фокусное расстояние снимка |
| 05-09 | Не используется |

## SUPERIX RT164 – Коды ошибок моторов

Код ошибки представляется в виде шестизначного числа, разбиваемого на три двузначных группы.

| АА | Тип ошибки | ВВ | Описание | СС | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Ошибка моторов | хх | См. табл. ниже | 01 | Мотор определяется системой, как включенный | Включение мотора не разрешено, но сигнал MON присутствует |
|  |  |  |  | 02 |  | Мотор не включен, но положение следящего потенциометра изменяется |
|  |  |  |  | 03 | Мотор двигается | Мотор включен, но сигнал MON отсутствует |
|  |  |  |  | 04 | Мотор не останавливается | После остановки мотора продолжает присутствовать сигнал MON |
|  |  |  |  | 05 |  | Не работает тормоз мотора |
|  |  |  |  | 06 |  | Значение потенциометра при включении не совпадает с записанным в память значением потенциометра при предыдущем выключении |
|  |  |  |  | 07 | Мотор не запускается | Мотор не включен, но значение потенциометра изменяется |
|  |  |  |  | 08 |  | Изменение значения потенциометра не соответствует движению |

Таблица моторов, для которых выводится код ошибки (хх)

| 00 | Продольное перемещение колонны |
| --- | --- |
| 01 | Продольное перемещение ЭСУ |
| 02 | Компрессионный конус |
| 03 | Поворот стола |
| 04 | Фокусное расстояние снимка |
| 05 | Не используется |
| 06 | Поперечное перемещение деки стола |
| 07 | Синхронизированное перемещение колонны и ЭСУ |
| 08 | Не используется |

## SUPERIX RT164 – Коды ошибок тормозов

Код ошибки представляется в виде шестизначного числа, разбиваемого на три двузначных группы.

| АА | Тип ошибки | ВВ | Описание | СС | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 | Ошибка тормозов | хх | См. табл. ниже | 01 |  | Тормоза не могут быть включены |
|  |  |  |  | 02 | Ошибка включения тормоза | Тормоз не может быть включен |
|  |  |  |  | 03 | Ошибка отключения тормоза | Тормоз не может быть выключен |

Таблица тормозов, для которых выводится код ошибки (хх)

| 00 | Продольное перемещение колонны |
| --- | --- |
| 01 | Продольное перемещение ЭСУ |
| 02 | Компрессионный конус |
| 03 | Поворот стола |
| 04 | Фокусное расстояние снимка |
| 05 | Не используется |
| 06 | Поперечное перемещение деки стола |
| 07 | Синхронизированное перемещение колонны и ЭСУ |
| 08 | Не используется |