Sireskop SX/SD  коды ошибок

Sireskop SX	000	32	Unzulдssige Initdaten	Invalid Init Data

Sireskop SX	001	48		RMOS call send failed, status

Sireskop SX	002	48		RMOS call recv failed, status

Sireskop SX	003	48		RMOS call ref failedstatus

Sireskop SX	004	48		RMOS call sef failed status

Sireskop SX	005	48		RMOS call sefet failed status

Sireskop SX	006	48		RMOS call tef failed status

Sireskop SX	007	33	Sireskop SX Blende nicht bereit	Sireskop collimator not ready

Sireskop SX	007	34	Sireskop SX Kassette nicht bereit	Sireskop cassette not ready

Sireskop SX	007	35	Sireskop Bildverstдrker nicht bereit	Sireskop II-System not ready

Sireskop SX	007	36	Sireskop Bedienung nicht bereit	Sireskop keyboard not ready

Sireskop SX	007	37	Sireskop SX Bedienung nicht bereit	3 D TOP console not ready

Sireskop SX	007	38	Sireskop SX Gerдtegeometrie (GG) nicht bereit	3 D TOP stand not ready

Sireskop SX	007	39	Sireskop SX Blende nicht bereit	3 D TOP collimator turn off

Sireskop SX	007	40	Sireskop SX Kassette nicht bereit	3 D TOP cassette not ready

Sireskop SX	007	48	Optix nicht bereit	Sireskop Optix not ready

Sireskop SX	007	48		RMOS call wef failed status

Sireskop SX	008	48		RMOS call aloc failed status

Sireskop SX	009	48		RMOS call daloc failed status

Sireskop SX	010	48		RMOS call haloc failed status

Sireskop SX	011	48		RMOS call hdaloc failed status

Sireskop SX	012	48		RMOS call tsf failed status

Sireskop SX	013	48		RMOS call rsf failed status

Sireskop SX	014	48		RMOS call createdesc failed status

Sireskop SX	015	48		RMOS call deldesc failed status

Sireskop SX	016	48		RMOS call strt failed status

Sireskop SX	017	48		RMOS call killtsk failed status

Sireskop SX	018	48		RMOS call pause failed status

Sireskop SX	019	48		RMOS call locks failed status

Sireskop SX	020	48		RMOS call time failed status

Sireskop SX	021	48		RMOS call stime failed status

Sireskop SX	022	48		RMOS call timeout failed status

Sireskop SX	029	48		RMOS system error status

Sireskop SX	030	48		ZYKLUS no more timers

Sireskop SX	031	48		KOMI illegal mode

Sireskop SX	032	48		RESET no XCS alive trigger

Sireskop SX	033	48		RESET iBinOk missing

Sireskop SX	034	48		RESET no CAN alive trigger

Sireskop SX	035	48		RESET Touch Screen not ready

Sireskop SX	037	48		RFCAN Unvalid TelegramtlgId

Sireskop SX	038	48		RFCAN Unvalid Data in telegramtlgId

Sireskop SX	040	48		STXCS error byte 0 in telegramtlgId

Sireskop SX	041	48		STXCS error byte 1 in telegramtlgId

Sireskop SX	042	48		STXCS error byte 0 in pointertlgId

Sireskop SX	043	48		STXCS error null pointer in telegram

Sireskop SX	044	48		STXCS bad telegram idtlgId

Sireskop SX	045	48		STXCS unknown telegram mode

Sireskop SX	050	48		RFXCS object too shortTlgId

Sireskop SX	051	32		PROM checksum error	PROM checksum error

Sireskop SX	051	48		RFXCS bad value in mailboxTlgId

Sireskop SX	052	32	Downloadfehler	error during download

Sireskop SX	052	48		RFXCS unknown objectobject_nr

Sireskop SX	053	48		RFXCS unknown init numbernumber

Sireskop SX	058	48		KOMI init data not validblock number

Sireskop SX	059	48	Das System ist vom OPTInicht bedienbar! Nr	System is deseleted

Sireskop SX	061	48		HSFS Memory Allocation Failed

Sireskop SX	062	48		HSFS Volume Information Block Exists

Sireskop SX	063	48		HSFS Directory Not Empty

Sireskop SX	064	48		HSFS Volume Write-Protected

Sireskop SX	065	48		HSFS Illegal Format

Sireskop SX	066	48		HSFS RIO SVC Error

Sireskop SX	067	48		HSFS Illegal Name

Sireskop SX	068	48		HSFS Rename Conflict

Sireskop SX	069	48		HSFS Directory Needed

Sireskop SX	070	48		HSFS Mount Failure

Sireskop SX	071	48		HSFS Record Locked

Sireskop SX	073	48		HSFS Not A Directory

Sireskop SX	074	48		HSFS No Such Channel

Sireskop SX	075	48		HSFS Overflow of Files or Channels

Sireskop SX	076	48		HSFS Attribute Conflict

Sireskop SX	077	48		HSFS No Such Volume

Sireskop SX	078	48		HSFS No Such Record

Sireskop SX	079	48		HSFS No Such File

Sireskop SX	080	48		HSFS File Locked

Sireskop SX	081	48		HSFS Insufficient Space

Sireskop SX	082	48		HSFS Write Error

Sireskop SX	083	48		HSFS Read Error

Sireskop SX	084	48		HSFS Parameter Error

Sireskop SX	090	48		missing character

Sireskop SX	091	48		string to long

Sireskop SX	092	48		missing countryname

Sireskop SX	093	48		missing application-section

Sireskop SX	094	48		duplicate section

Sireskop SX	095	48		wrong version, expected

Sireskop SX	096	48		missing version

Sireskop SX	097	48		unknown appl. string

Sireskop SX	098	48		duplicate appl. string

Sireskop SX	099	48		missing appl. String

Sireskop SX	100	32	Auffahrschutz FuЯschalter betдtigt	Foot protection switch pressed

Sireskop SX	100	48		unknown error string

Sireskop SX	101	32	Auffahrschutz Gerдt links betдtigt	Protection switch left pressed

Sireskop SX	101	48		duplicate error string

Sireskop SX	102	32	Auffahrschutz Gerдt rechts betдtigt	Protection switch right pressed

Sireskop SX	102	48		missing error string

Sireskop SX	103	32	Deckenstativ nicht in Parkposition	3D III not in park position

Sireskop SX	103	48		not 4 keys

Sireskop SX	104	32	Auffahrschutz FuЯschalter KurzschluЯ	Foot protection switch short circuit

Sireskop SX	104	48		not 8 keys

Sireskop SX	105	48		unknown keyboard line

Sireskop SX	106	48		duplicate keyboard line

Sireskop SX	107	48		missing keyboard line

Sireskop SX	108	32	Auffahrschutz FuЯschalter Leitungsbruch	Foot protection switch wire failure

Sireskop SX	108	48		error open file

Sireskop SX	109	48		error closing file

Sireskop SX	110	48		unknown error messagenumber

Sireskop SX	112	32	ADC, Fehler bei der Referenzspannung	ADC, error in reference voltage

Sireskop SX	113	32	ADC defekt	ADC defective

Sireskop SX	114	32	+/-15V fьr ADC fehlen	+/-15V of ADC missing

Sireskop SX	115	32	Nebenantriebsspannung fehlt	Auxiliary motor - voltage failure

Sireskop SX	116	32	Bremsenspannung fehlt	Brake voltage failure

Sireskop SX	117	32	Schьtzspannung fehlt	Relais voltage failure

Sireskop SX	118	32	15V Lambda Netzteil fehlen	15V Lambda power supply failure

Sireskop SX	119	32	Sicherheitskreis ist offen	Safety circuit open

Sireskop SX	120	32	Serviceschalter ist geschlossen	Service switch connected

Sireskop SX	121	32	Serviceschalter KurzschluЯ	Service switch short circuit

Sireskop SX	122	32	Serviceschalter Leitungsbruch	Service switch wire failure

Sireskop SX	123	32	Wiederanlauf Gerдt	Power on of device

Sireskop SX	124	32	Trafotemperatur ist zu hoch	Tranformer temperature exceeded

Sireskop SX	125	32	HS1 KurzschluЯ	HS1 short circuit

Sireskop SX	126	32	HS1 klebt	HS1 does not open

Sireskop SX	127	32	HS1 schlieЯt nicht, Sicherheitskreis offen	HS1 does not close

Sireskop SX	128	32	HS1 Leitungsbruch	HS1 wire failure

Sireskop SX	129	32	HS2 KurzschluЯ	HS2 short circuit

Sireskop SX	130	32	HS2 klebt	HS2 does not open

Sireskop SX	131	32	HS2 schlieЯt nicht, Sicherheitskreis offen	HS2 does not close

Sireskop SX	132	32	HS2 Leitungsbruch	HS2 wire failure

Sireskop SX	133	32	Ьberlauf SW-Timer-Array	Overflow SW-Timer-Array

Sireskop SX	134	32	FuЯschalter beim Einschalten gedrьckt (Tisch lдngs)	table length (TL): foot switch pressed during power on

Sireskop SX	135	32	Tischplatte lдngs (TL) Kopf Taste beim Einschalten betдtigt	table length (TL): button pressed during power on

Sireskop SX	136	32	TQ z. S. Taste beim Einschalten betдtigt	table cross (TQ) z. S. button pressed during power on

Sireskop SX	137	32	TQ v. S. Taste beim Einschalten betдtigt	table cross (TQ) v. S. button pressed during power on

Sireskop SX	138	32	System Kipp (SK) aufr. Taste beim Einschalten betдtigt	System tilt (SK): up. button pressed during power on

Sireskop SX	139	32	System Kipp (SK) uml. Taste beim Einschalten betдtigt	System tilt (SK): down button pressed during power on

Sireskop SX	140	32	VoKon Taste beim Einschalten betдtigt	Pre cont pressed during power on

Sireskop SX	141	32	HaKon Taste beim Einschalten betдtigt	Main cont pressed during power on

Sireskop SX	142	32	DL Taste beim Einschalten betдtigt	Fluoro button pressed during power on

Sireskop SX	143	32	S17 und S117 sind vertauscht	Failure on switches S17, S117

Sireskop SX	144	32	Tischplatte oder Zielgerдt einziehen (Kollisionsgefahr)	Retract spotfilm or table top

Sireskop SX	145	32	Schьtzrelais K1 klebt	K1 does not open

Sireskop SX	146	32	Schьtzrelais K2 klebt	K2 does not open

Sireskop SX	147	32	Systemspannung fehlt (Sicherung?)	System voltage missing

Sireskop SX	148	32	Bildverstдrker Versorgungsspannung fehlt	II voltage missing

Sireskop SX	149	32	Die Batterie ist leer	Battery exhausted

Sireskop SX	150	32	Motor-Controller 0 (D4) defekt	Motor-Controller 0 (D4) defective

Sireskop SX	151	32	Motor-Controller 1 (D5) defekt	Motor-Controller 1 (D5) defective

Sireskop SX	152	32	Motor controller 0 (D4) ist disabled	Motor controller 0 (D4) is disabled

Sireskop SX	153	32	Motor controller 1 (D5) ist disabled	Motor controller 1 (D5) is disabled

Sireskop SX	154	32	Motor controller meldet Kompression zu groЯ	Motor controller signals: compression too large

Sireskop SX	155	32	Host: Kompression zu groЯ	Host: compression too large

Sireskop SX	156	32	ADC-Fehler fьr LU-Griff	ADC-error for LU-button

Sireskop SX	157	33	Einer der beiden Rasterschalter defekt	Grid switch(es) defective

Sireskop SX	158	32	Falsche Parameterversion	Wrong parameter version

Sireskop SX	159	32	EEProm-Checksum nicht in Ordnung	EEProm-Checksum failure

Sireskop SX	160	32	Tischplatte lдngs (TL): ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	table length (TL): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	161	32	SL, ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	System length (SL): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	162	32	Kompressionsantrieb (KA): ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	compression drive(KA): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	163	32	System Kipp (SK): ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	System tilt (SK): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	164	34	Kassettenwagen lдngs (KW), ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	KW, unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	165	34	Kassettenwagen Hub (KH): ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	cassette lift (KH): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	166	33	Blendenplatten (BL): ungeregelter Stopp: kein Fahrbefehl	Collimator blades (BL): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	167	32	Rasterlade Tomo (RL): ungeregelter Stopp:kein Fahrbefehl	Grid Bucky tomo (RL): unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	168	32	Stativ lдngs TOMO (ST): ungeregelter Stopp:kein Fahrbefehl	3 D stand length (ST), unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	169	32	RD, ungeregelter Stopp:kein Fahrbefehl	tube rotation (RD), unexpected Stop: no move command

Sireskop SX	170	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	table length (TL): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	171	32	SL: Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	System length (SL): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	172	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	compression drive(KA): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	173	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	System tilt (SK): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	174	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	175	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	cassette lift (KH): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	176	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Min.-/Max.-Position falsch	Collimator blades (BL): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	177	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Min./Max.Pos. falsch	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	178	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Min./Max.Pos. falsch	3 D stand length (ST): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	179	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Min./Max.Pos. falsch	tube rotation (RD): Motor controller wrong Min.-/ Max.-position

Sireskop SX	180	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Command Error	table length (TL): Motor controller Command Error

Sireskop SX	181	32	SL: Motor controller meldet Command Error	System length (SL): Motor controller Command Error

Sireskop SX	182	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Command Error	compression drive(KA): Motor controller Command Error

Sireskop SX	183	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Command Error	System tilt (SK): Motor controller Command Error

Sireskop SX	184	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Command Error	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller Command Error

Sireskop SX	185	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Command Error	cassette lift (KH): Motor controller Command Error

Sireskop SX	186	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Command Error	Collimator blades (BL): Motor controller Command Error

Sireskop SX	187	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Command Error	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller Command Error

Sireskop SX	188	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Command Error	3 D stand length (ST): Motor controller Command Error

Sireskop SX	189	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Command Error	tube rotation (RD): Motor controller Command Error

Sireskop SX	190	32	Tischplatte lдngs (TL): ADC-Fehler	table length (TL): ADC-error

Sireskop SX	191	32	SL: ADC-Fehler	System length (SL): ADC-error

Sireskop SX	192	32	Kompressionsantrieb (KA): ADC-Fehler	compression drive(KA): ADC-error

Sireskop SX	193	32	System Kipp (SK): ADC-Fehler	System tilt (SK): ADC-error

Sireskop SX	194	32	Potentiometerfehler am Tischquerantrieb	Potentiometer error in table transveral direction

Sireskop SX	195	32	Potentiometerfehler am Zielgerдtequerantrieb	Potentiometer error in SFD transveral direction

Sireskop SX	196	33	Blendenplatten (BL): ADC-Fehler	Collimator blades (BL): ADC-Error

Sireskop SX	197	32	RS: ADC-Fehler	Grid Bucky tomo (RL): ADC-error

Sireskop SX	198	32	Stativ lдngs TOMO (ST): ADC-Fehler	3 D stand length (ST): ADC-error

Sireskop SX	198	33	Stativ lдngs TOMO (ST): ADC-Fehler	3 D stand length (ST): ADC-Error

Sireskop SX	199	32	Rцhrendrehung (RD):ADC-Fehler	tube rotation (RD): ADC-error

Sireskop SX	199	33	Rцhrendrehung (RD):ADC-Fehler	tube rotation (RD): ADC-Error

Sireskop SX	200	32	EEPROM defekt oder Download beginnt	EEPROM defective

Sireskop SX	201	32	Ein CPU-Timer ist falsch gelaufen	CPU-Timer not O.K.

Sireskop SX	202	32	Batteriegepuffertes RAM defekt	NV-RAM defective

Sireskop SX	203	32	Watchdog ist defekt	Watchdog defektive

Sireskop SX	204	33	ADC Initialisierungsfehler des Rasterwandgerдt	RWG: error Initalizing ADC

Sireskop SX	205	33	ADC Fehler des Rasterwandgerдt	RWG: ADC error

Sireskop SX	206	33	FFA: Fehler beim Inital. des ADC	FFA: error Initalizing ADC

Sireskop SX	207	32	Zielgerдt lдngs (ZL): Fehler beim Inital. des ADC	spotfilm device length (ZL): error Initalizing ADC

Sireskop SX	208	33	FFA: ADC Fehler	FFA: ADC error

Sireskop SX	209	32	Zielgerдt lдngs (ZL): ADC Fehler	spotfilm device length (ZL): ADC error

Sireskop SX	210	32	Tischplatte lдngs (TL): Positionsvergleichsfehler Poti vs Motor controller	table length (TL): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	211	32	SL: Positionsvergleichsfehler Poti vs Motor controller	System length (SL): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	212	32	Kompressionsantrieb (KA): Positionsvergleichsfehler Poti vs Motor controller	compression drive(KA): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	213	32	System Kipp (SK): Positionsvergleichsfehler Poti vs Motor controller	System tilt (SK): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	217	32	Rasterlade Tomo (RL): Pos.vergleichsfehler Poti vs Motor controller	Grid Bucky tomo (RL): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	218	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Pos.vergleichsfehler Poti vs Motor controller	3 D stand length (ST): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	219	32	Rцhrendrehung (RD):Pos.vergleichsfehler Poti vs Motor controller	tube rotation (RD): Failure comparing Pot vs Motor controller

Sireskop SX	220	32	Tischplatte lдngs (TL): Fehler bei Pos.-Ьberwachung (VEP)	table length (TL): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	221	32	SL: Fehler bei Pos.-Ьberwachung (VEP)	System length (SL): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	222	32	Kompressionsantrieb (KA): Fehler bei Pos.-Ьberwachung (VEP)	compression drive(KA): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	223	32	System Kipp (SK): Fehler bei Pos.-Ьberwachung (VEP)	System tilt (SK): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	227	32	Rasterlade Tomo (RL): Fehler bei Pos.ьberwachung (VEP)	Grid Bucky tomo (RL): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	228	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Fehler bei Pos.ьberwachung (VEP)	3 D stand length (ST): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	229	32	Rцhrendrehung (RD):Fehler bei Pos.ьberwachung (VEP)	tube rotation (RD): Position supervision error (VEP)

Sireskop SX	230	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Regelfehler	table length (TL): Motor controller control error

Sireskop SX	231	32	SL: Motor controller meldet Regelfehler	System length (SL): Motor controller control error

Sireskop SX	232	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Regelfehler	compression drive(KA): Motor controller control error

Sireskop SX	233	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Regelfehler	System tilt (SK): Motor controller control error

Sireskop SX	234	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Regelfehler	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller control error

Sireskop SX	235	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Regelfehler	cassette lift (KH): Motor controller control error

Sireskop SX	236	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Regelfehler	Collimator blades (BL): Motor controller control error

Sireskop SX	237	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Regelfehler	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller control error

Sireskop SX	238	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Regelfehler	3 D stand length (ST): Motor controller control error

Sireskop SX	239	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Regelfehler	tube rotation (RD): Motor controller control error

Sireskop SX	240	32	Tischplatte lдngs (TL): Fehler beim Inital. des ADC	table length (TL): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	241	32	SL: Fehler beim Inital. des ADC	System length (SL): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	242	32	Kompressionsantrieb (KA): Fehler beim Inital. des ADC	compression drive(KA): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	243	32	System Kipp (SK): Fehler beim Inital. des ADC	System tilt (SK): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	247	32	Rasterlade Tomo (RL): Fehler beim Inital. des ADC	Grid Bucky tomo (RL): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	248	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Fehler beim Inital. des ADC	3 D stand length (ST): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	249	32	Rцhrendrehung (RD):Fehler beim Inital. des ADC	tube rotation (RD): Error Initalizing ADC

Sireskop SX	250	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Invalid Parameter	table length (TL): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	251	32	SL: Motor controller meldet Invalid Parameter	System length (SL): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	252	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Invalid Parameter	compression drive(KA): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	253	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Invalid Parameter	System tilt (SK): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	254	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Invalid Parameter	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	255	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Invalid Parameter	cassette lift (KH): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	256	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Invalid Parameter	Collimator blades (BL): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	257	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Invalid Parameter	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	258	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Invalid Parameter	3 D stand length (ST): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	259	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Invalid Parameter	tube rotation (RD): Motor controller Invalid Parameter

Sireskop SX	260	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Invalid Position	table length (TL): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	261	32	SL: Motor controller meldet Invalid Position	System length (SL): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	262	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Invalid Position	compression drive(KA): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	263	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Invalid Position	System tilt (SK): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	264	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Invalid Position	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	265	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Invalid Position	cassette lift (KH): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	266	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Invalid Position	Collimator blades (BL): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	267	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Invalid Position	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	268	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Invalid Position	3 D stand length (ST): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	269	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Invalid Position	tube rotation (RD): Motor controller Invalid Position

Sireskop SX	270	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	table length (TL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	271	32	SL: Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	System length (SL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	272	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	compression drive(KA): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	273	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	System tilt (SK): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	274	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	275	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	cassette lift (KH): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	276	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	Collimator blades (BL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	277	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	278	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	3 D stand length (ST): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	279	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	tube rotation (RD): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	280	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	table length (TL): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	281	32	SL: Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	System length (SL): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	282	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	compression drive(KA): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	283	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	System tilt (SK): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	284	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	285	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	cassette lift (KH): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	286	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Initial. Fehler fьr Antrieb	Collimator blades (BL): Motor controller error Initialization of drive

Sireskop SX	287	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Init. Fehler fьr Antrieb	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller error Initial. engine

Sireskop SX	288	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Init. Fehler fьr Antrieb	3 D stand length (ST): Motor controller error Initial. engine

Sireskop SX	289	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Init. Fehler fьr Antrieb	tube rotation (RD): Motor controller error Initial. engine

Sireskop SX	290	32	Tischplatte lдngs (TL): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	table length (TL): Movement without command

Sireskop SX	291	32	SL: Istwertдnderung ohne Ansteuerung	System length (SL): Movement without command

Sireskop SX	292	32	Kompressionsantrieb (KA): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	compression drive(KA): Movement without command

Sireskop SX	293	32	System Kipp (SK): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	System tilt (SK): Movement without command

Sireskop SX	294	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	cassette drive lengthwise (KW): Movement without command

Sireskop SX	295	34	Kassettenwagen Hub (KH): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	cassette lift (KH): Movement without command

Sireskop SX	296	33	Blendenplatten (BL): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	Collimator blades (BL): Movement without command

Sireskop SX	297	32	Rasterlade Tomo (RL): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	Grid Bucky tomo (RL): Movement without command

Sireskop SX	298	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Istwertдnderung ohne Ansteuerung	3 D stand length (ST): Movement without command

Sireskop SX	299	32	Rцhrendrehung (RD):Istwertдnderung ohne Ansteuerung	tube rotation (RD): Movement without command

Sireskop SX	300	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet wiederholter Fehler	table length (TL): Motor controller repeated error

Sireskop SX	301	32	SL: Motor controller meldet wiederholter Fehler	System length (SL): Motor controller repeated error

Sireskop SX	302	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet wiederholter Fehler	compression drive(KA): Motor controller repeated error

Sireskop SX	303	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet wiederholter Fehler	System tilt (SK): Motor controller repeated error

Sireskop SX	304	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet wiederholter Fehler	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller repeated error

Sireskop SX	305	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet wiederholter Fehler	cassette lift (KH): Motor controller repeated error

Sireskop SX	306	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet wiederholter Fehler	Collimator blades (BL): Motor controller repeated error

Sireskop SX	307	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet wiederholter Fehler	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller repeated error

Sireskop SX	308	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet wiederholter Fehler	3 D stand length (ST): Motor controller repeated error

Sireskop SX	309	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet wiederholter Fehler	tube rotation (RD): Motor controller repeated error

Sireskop SX	310	32	Tischplatte lдngs (TL): Poti steht beim Einschalten falsch	table length (TL): Wrong pos. of pot. during power on

Sireskop SX	311	32	SL: Poti steht beim Einschalten falsch	System length (SL): Wrong pos. of pot. during power on

Sireskop SX	312	32	Kompressionsantrieb (KA): Poti steht beim Einschalten falsch	compression drive(KA): Wrong pos. of pot. during power on

Sireskop SX	313	32	System Kipp (SK): Poti steht beim Einschalten falsch	K: Wrong pos. of pot. during power on

Sireskop SX	320	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	table length (TL): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	321	32	SL: Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	System length (SL): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	322	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	compression drive(KA): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	323	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	System tilt (SK): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	324	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	325	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	cassette lift (KH): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	326	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	Collimator blades (BL): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	327	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	328	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	3 D stand length (ST): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	329	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Antrieb bewegt sich nicht	tube rotation (RD): Motor controller no movement on command

Sireskop SX	330	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	table length (TL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	331	32	SL: Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	System length (SL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	332	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	compression drive(KA): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	333	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	System tilt (SK): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	334	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	335	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	cassette lift (KH): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	336	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	Collimator blades (BL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	337	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	338	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	3 D stand length (ST): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	339	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Genauigkeitsfehler	tube rotation (RD): Motor controller accuracy error

Sireskop SX	340	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	table length (TL): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	341	32	SL: Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	System length (SL): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	342	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	compression drive(KA): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	343	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	System tilt (SK): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	344	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	345	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	cassette lift (KH): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	346	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	Collimator blades (BL): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	347	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	348	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	3 D stand length (ST): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	349	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Falsche Drehrichtung	tube rotation (RD): Motor controller wrong direction

Sireskop SX	350	32	Tischplatte lдngs (TL): Motor controller meldet Regler defekt	table length (TL): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	351	32	SL: Motor controller meldet Regler defekt	System length (SL): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	352	32	Kompressionsantrieb (KA): Motor controller meldet Regler defekt	compression drive(KA): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	353	32	System Kipp (SK): Motor controller meldet Regler defekt	System tilt (SK): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	354	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Motor controller meldet Regler defekt	cassette drive lengthwise (KW): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	355	34	Kassettenwagen Hub (KH): Motor controller meldet Regler defekt	cassette lift (KH): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	356	33	Blendenplatten (BL): Motor controller meldet Regler defekt	Collimator blades (BL): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	357	32	Rasterlade Tomo (RL): Motor controller meldet Regler defekt	Grid Bucky tomo (RL): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	358	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Motor controller meldet Regler defekt	3 D stand length (ST): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	359	32	Rцhrendrehung (RD):Motor controller meldet Regler defekt	tube rotation (RD): Motor controller defective motor controller

Sireskop SX	360	32	Tischplatte lдngs (TL): Fehler beim ungeregelten Mode	table length (TL): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	361	32	SL: Fehler beim ungeregelten Mode	System length (SL): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	362	32	Kompressionsantrieb (KA): Fehler beim ungeregelten Mode	compression drive(KA): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	363	32	System Kipp (SK): Fehler beim ungeregelten Mode	System tilt (SK): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	364	34	Kassettenwagen lдngs (KW): Fehler beim ungeregelten Mode	cassette drive lengthwise (KW): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	365	34	Kassettenwagen Hub (KH): Fehler beim ungeregelten Mode	cassette lift (KH): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	366	33	Blendenplatten (BL): Fehler beim ungeregelten Mode	Collimator blades (BL): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	367	32	Rasterlade Tomo (RL): Fehler beim ungeregelten Mode	Grid Bucky tomo (RL): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	368	32	Stativ lдngs TOMO (ST): Fehler beim ungeregelten Mode	3 D stand length (ST): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	369	32	Rцhrendrehung (RD):Fehler beim ungeregelten Mode	3 D stand length (ST): Error in uncontrolled mode

Sireskop SX	370	32	Zielgerдt lдngs (ZL): Timeout bei Ansteuerung	spotfilm device length (ZL): Timeout

Sireskop SX	371	32	Tubus: Timeout: Endschalter kommt nicht	Tubus: Timeout: Limit switch not responding

Sireskop SX	372	33	Raster: Timeout: Endschalter kommt nicht	Grid: Timeout: Limit switch not responding

Sireskop SX	373	32	Tisch quer (TQ): Timeout: Endschalter kommt nicht	table cross (TQ): Timeout: Limit switch not responding

Sireskop SX	374	32	Drehursprungspoti nicht ok	Pot for rotation defective

Sireskop SX	375	32	Rцhre falsch gedreht	Wrong gyration of tube

Sireskop SX	380	32	Empfangener Block von D4 ist zu groЯ	Received package of D4 too large

Sireskop SX	381	32	Empfangener Block von D5 ist zu groЯ	Received package of D5 too large

Sireskop SX	382	32	Checksum-Fehler im DPR von Motor controller 0 (D4)	Checksum error in DPR of Motor controller 0 (D4)

Sireskop SX	383	32	Checksum-Fehler im DPR von Motor controller 1 (D5)	Checksum error in DPR of Motor controller 1 (D5)

Sireskop SX	384	32	Init. Timeout fьr Motor controller 0 (D4)	Init. Timeout of Motor controller 0 (D4)

Sireskop SX	385	32	Init. Timeout fьr Motor controller 1 (D5)	Init. Timeout of Motor controller 1 (D5)

Sireskop SX	386	32	Empfangstimeout fьr Motor controller 0 (D4)	Receive timeout of Motor controller 0 (D4)

Sireskop SX	387	32	Empfangstimeout fьr Motor controller 1 (D5)	Receive timeout of Motor controller 1 (D5)

Sireskop SX	388	32	Sendetimeout fьr Motor controller 0 (D4)	Transmission timeout of Motor controller 0 (D4)

Sireskop SX	389	32	Sendetimeout fьr Motor controller 1 (D5)	Transmission timeout of Motor controller 1 (D5)

Sireskop SX	395	32	Fehler beim EEPROM Schreiben	Error EEPROM - Write

Sireskop SX	396	32	Checksummenfehler im EEPROM	Error EEPROM - Checksum

Sireskop SX	397	32	EEPROM-Daten korrigiert	EEPROM data corrected

Sireskop SX	398	32	XCU-Initdaten nicht in Gebrauch	XCU-Initdata not in use

Sireskop SX	399	32	Checksummenfehler der Initdaten	Checksumerror in Initdata of XCU

Sireskop SX	400	36	Timeout der Bedien-CPU	Timeout Control ConsoleCPU

Sireskop SX	401	36	Retransmission: Bedien-CPU	Retransmission: Control Console-CPU

Sireskop SX	402	36	Bedien-CPU hat ungьltige Daten erhalten.	Control Console-CPU received invalid data

Sireskop SX	403	36	An der ZG-Bedienung klemmt eine Taste.	Button on Spotfilm - control console is sticking

Sireskop SX	404	36	Bedien-CPU meldet: Allgemeiner Fehler	Control ConsoleCPU: Generic fault

Sireskop SX	405	36	Bedien-CPU meldet sich nicht beim Hochlauf	Control Console-CPU turn off

Sireskop SX	406	36	Keine Applikations-SW in Bedien-CPU	No application SW in Control ConsoleCPU

Sireskop SX	407	36	Downloadfehler Optix CPU	download-error Control ConsoleCPU

Sireskop SX	408	32	Timeout Bedien-CPU	Timeout of Control Console- CPU

Sireskop SX	409	32	Kein Stopp-Befehl	no Stop command

Sireskop SX	430	38	Timeout des Sireskop SX	Timeout to 3 D TOP

Sireskop SX	431	38	Retransmission: Sireskop SX	Retransmission to 3 D TOP

Sireskop SX	432	38	Sireskop SX meldet: ungьltige Daten erhalten	Sireskop SX: invalid init data

Sireskop SX	433	38	Sireskop SX meldet: allgemeinen Fehler	Sireskop SX: generic error

Sireskop SX	434	37	Sireskop SX meldet: Applikations-SW fehlt	Sireskop SX: application SW error

Sireskop SX	435	38	Sireskop SX meldet sich beim Hochlauf nicht	Sireskop SX: no answer

Sireskop SX	436	38	Sireskop SX meldet: Fehler im Programmablauf	Sireskop SX: error in program

Sireskop SX	437	38	Sireskop SX meldet: Senderingpufferьberlauf	Sireskop SX: transmit buffer overflow

Sireskop SX	438	38	Sireskop SX meldet: Empfangsringpufferьberlauf	Sireskop SX: receive buffer overflow

Sireskop SX	439	38	Sireskop SX meldet: Falsche Variantekennung	Sireskop SX: invalid version data

Sireskop SX	440	38	Sireskop SX meldet: unzulдssinge Spannungen	Sireskop SX: voltage out of range

Sireskop SX	441	38	Sireskop SX meldet: unzulдssige A/D - Wandlerspannung	Sireskop SX: ADC voltage out of range

Sireskop SX	442	38	Sireskop SX meldet: Poti defekt	Sireskop SX: defective potentiometer

Sireskop SX	443	38	Sireskop SX meldet: Fehler bei den Sicherheitsendschaltern	Sireskop SX: defective safety switches

Sireskop SX	444	38	Sireskop SX meldet: Fehler bei der Schichtvorbereitung	Sireskop SX: error initializing tomo

Sireskop SX	445	38	Sireskop SX meldet: CAN-Fehler	Sireskop SX: CAN error

Sireskop SX	446	38	Poti defekt Stativ lдngs	defective Potentiometer lengthwise

Sireskop SX	447	38	Poti defekt Stativ quer	defective Potentiometer crosswise

Sireskop SX	448	38	Poti defekt Stativ FFA	defective Potentiometer SID

Sireskop SX	449	38	Poti defekt Stativ Rцhre	defective Potentiometer tube

Sireskop SX	450	38	Poti defekt Stativ TOMO-Rцhre	defective Potentiometer tomo tube

Sireskop SX	451	38	Stativ erlaubt keine Schichtfreigabe	stand locks tomo

Sireskop SX	452	38	Falscher Kassettenstatus beim Schichten	cassette locks tomo

Sireskop SX	453	38	Gerдt nicht in NullGrad	Stand is not in 0 degree position

Sireskop SX	454	38	Falsche Konfiguration am Sireskop SX	Invalid Sireskop SX configuration

Sireskop SX	455	38	Tomo: Verzahnungsfehler	Tomo: gear wheel problem

Sireskop SX	470	38	Schichtwinkel nicht erlaubt	invalid tomo angle

Sireskop SX	471	38	Schichtzeit nicht erlaubt	invalid tomo time

Sireskop SX	472	38	Schichthцhe nicht erlaubt	invalid tomo height

Sireskop SX	473	38	SchichtFFA nicht erlaubt	invalid tomo SID

Sireskop SX	474	38	Tomo nicht in Mittelstellung	Tomo not in the balance

Sireskop SX	475	38	Tomo nicht in Startstellung	Tomo not in start up position

Sireskop SX	476	38	Reserve	reserved

Sireskop SX	477	38	Reserve	reserved

Sireskop SX	478	38	Reserve	reserved

Sireskop SX	479	38	Reserve	reserved

Sireskop SX	480	38	TOMO: max. Beschleunigung Stativ	TOMO: max acceleration

Sireskop SX	481	38	TOMO: max. Schichtweg Stativ	TOMO: max tomo angle

Sireskop SX	482	38	TOMO: max. Geschwindigkeit Stativ	TOMO: max speed

Sireskop SX	483	38	TOMO: max. Beschleunigung Katapultrasterlade	TOMO: max acceleration

Sireskop SX	484	38	TOMO: max. Schichtweg Katapultrasterlade	TOMO: max tomo angle

Sireskop SX	485	38	TOMO: max. Geschwindigkeit Katapultrasterlade	TOMO: max speed

Sireskop SX	486	38	TOMO: max. Beschleunigung Rцhre	TOMO: max acceleration tube

Sireskop SX	487	38	TOMO: max. Schichtweg Rцhre	TOMO: max angle for tube

Sireskop SX	488	38	TOMO: max. Geschwindigkeit Rцhre	TOMO: max speed for tube

Sireskop SX	489	38	TOMO: Fahrauftragsqueue ist voll	TOMO: queue filled up

Sireskop SX	550	32	Abweichung Ist-/Sollpos. SL zu groЯ	Deviation in System length (SL): too large

Sireskop SX	560	32	Lдngsverschiebung bewegt sich nicht.	Table does not move

Sireskop SX	570	32	Tisch nicht in horizontaler Lage	table not in horizontal position

Sireskop SX	571	32	Tisch nicht Peri Position	tabletop not in stepping position

Sireskop SX	572	33	Zielgerдt nicht in Parkstellung	Spotfilm device is not in park pos.

Sireskop SX	572	38	ZG steht in nicht in Parkstellung	spot film dev not in park pos.

Sireskop SX	600	34	Kassette im Schacht	Cassette inserted during initialisation

Sireskop SX	601	34	KaWa Ref-Schalter nichterkannt / defekt	Cassette Ref-switch not detected

Sireskop SX	602	34	Breitenlichtschranke nicht erkannt / defekt	Cass. width light stop not detected

Sireskop SX	603	34	Hцhenlichtschranke nicht erkannt / defekt	Cass. width light stop active

Sireskop SX	604	34	Hublichtschranke nicht erkannt / defekt	Cass. height light stop not detected

Sireskop SX	605	34	Keine Initialisierung (Suchlauf)	Cass. height light stop active

Sireskop SX	606	34	Schieberlichtschranke nicht erkannt / defekt	Cass. height light stop not active

Sireskop SX	607	34	Kassettenhublichtschranke nicht erkannt	Cass. lifting light stop not detected

Sireskop SX	608	34	Kassettenposition paЯt nicht zur Lichtschrankenanzeige	Cass. lifting light stop active

Sireskop SX	609	34	Lichtschranke nicht erkannt	Slide light stop not detected

Sireskop SX	610	34	Lichtschranke nicht erkannt	Slide light stop active

Sireskop SX	619	34	Blende meldet sich nicht	No initialization of cass. after 4. run

Sireskop SX	650	34	Kassettenhцhe nicht erkannt	Cassette height not detected

Sireskop SX	651	34	Kassettenbreite nicht erkannt	Cassette width not detected

Sireskop SX	652	34	Breiten-Lichtschranke beim Kassetteneinzug	Width light stop on when cass. inserted

Sireskop SX	654	34	Hцhen-Lichtschranke beim Kassetteneinzug	Height light stop on when cass. inserted

Sireskop SX	655	34	Hцhen-Lichtschranke in Ladeposition	Cassette height light stop active

Sireskop SX	656	34	Kassettenformat nicht erkannt	Cassette format not detected

Sireskop SX	660	34	Walzenschalter gedrьckt	Rollerswitch pressed, cass. frontwarts

Sireskop SX	661	34	Walzenschalter gedrьckt in Ladeposition	Rollerswitch pressed, loading position

Sireskop SX	663	34	Walzenschalter gedrьckt in Parkposition	Rollerswitch pressed, parking position

Sireskop SX	664	34	Walzenschalter gedrьckt in Aufnahmeposition	Rollerswitch pressed, acq. position

Sireskop SX	665	34	Walzenschalter gedrьckt bei Kassetteneinzug	Rollerswitch pressed, cass. insertion

Sireskop SX	666	34	Walzenschalter gedrьckt bei Kassetteninitialisierung	Rollerswitch pressed during init.

Sireskop SX	670	34	Fahrauftragsqueue ist voll	Movement queue full

Sireskop SX	671	34	Kassettenhub Timeout in Aufnahmeposition	cass. - lift: timeout-1 in exposure-pos.

Sireskop SX	672	34	Kassettenlдngs-Timeout in Aufnahmeposition	cass. - long.:timeout-1 in exposure-pos.

Sireskop SX	673	34	Kassetten-Timeout in Aufnahmeposition	cass. - timeout-2 in exposure-pos.

Sireskop SX	674	34	Kassettenhub Timeout in Parkposition	cass. - lift: timeout-1 in parking-pos.

Sireskop SX	675	34	Kassettenlдngs-Timeout in Parkposition	cass. - long.:timeout-1 in parking-pos.

Sireskop SX	676	34	Kassetten-Timeout in Parkposition	cass. - timeout-2 in parking-pos.

Sireskop SX	677	34	Kassetten-Timeout in Ladeposition	cass. - timeout in loading-pos.

Sireskop SX	681	34	Kassette im Ladeschacht wдhrend Ladeposition	cass. in loading slot during loading pos.

Sireskop SX	683	34	Kassette im Ladeschacht wдhrend Parkposition	cass. in loading slot during parking pos.

Sireskop SX	684	34	Kassette im Ladeschacht wдhrend Aufnahmeposition	cass. in loading slot during exposure pos.

Sireskop SX	700	33	FNB: Suchlaufschalter nicht erkannt	Collimator: end switches not detected

Sireskop SX	701	33	Blenden stehen auЯerhalb der Toleranz	Collimator plates outside of tolerance

Sireskop SX	702	33	Endschalter цffnet sich nicht	Collimator: endswitch is sticking

Sireskop SX	710	33	Timeout der TB	Timeout collimator

Sireskop SX	711	33	Retransmission: TB	Retransmission collimator

Sireskop SX	712	33	TB meldet sich beim Hochlauf nicht.	No answer from collimator

Sireskop SX	713	33	TB meldet einen behebbaren HW-Fehler	Collimator: recoverable HW error

Sireskop SX	714	33	TB: RAM-Fehler D1	Collimator: RAM error D1

Sireskop SX	715	33	TB: EEPROM-Fehler D1	Collimator: EEPROM error D1

Sireskop SX	716	33	TB: Endschalterfehler	Collimator: Switch error

Sireskop SX	720	33	Timeout der DSA-Blende	Timeout DSA-Filter

Sireskop SX	721	33	Retransmission: DSA-Blende	Retransmission: DSA-Filter

Sireskop SX	722	33	DSA-B meldet sich beim Hochlauf nicht	DSA-Filter: Collimator boot problem

Sireskop SX	723	33	DSA-B meldet HW-Fehler.	DSA-Filter: HW error

Sireskop SX	724	33	DSA-Filter: RAM-Fehler D4	DSA-Filter: RAM-error D4

Sireskop SX	725	33	DSA-Filter: EEPROM-Fehler D4	DSA-Filter: EEPROM-error D4

Sireskop SX	726	33	DSA-Filter: Schalterfehler	DSA-Filter: switch - error

Sireskop SX	730	33	Timeout der OT	Timeout overtable collimator (OT)

Sireskop SX	730	39	Timeout der OT	Timeout overtable collimator (OT)

Sireskop SX	731	33	Retransmission: OT	Retransmission overtable collimator (OT)

Sireskop SX	731	39	Retransmission: OT	Retransmission overtable collimator (OT)

Sireskop SX	732	33	OT meldet sich beim Hochlauf nicht	overtable collimator (OT): no reply

Sireskop SX	732	39	OT meldet sich beim Hochlauf nicht	overtable collimator (OT): no reply

Sireskop SX	733	33	OT meldet einen behebbaren HW-Fehler	overtable collimator (OT): repairable HW error

Sireskop SX	733	39	OT meldet einen behebbaren HW-Fehler	overtable collimator (OT): repairable HW error

Sireskop SX	734	33	Obertisch Tiefenblende (OT): RAM-Fehler D1	overtable collimator (OT): RAM error D1

Sireskop SX	734	39	Obertisch Tiefenblende (OT): RAM-Fehler D1	overtable collimator (OT): RAM error D1

Sireskop SX	735	33	Obertisch Tiefenblende (OT): EEPROM-Fehler D1	overtable collimator (OT): EEPROM error on D1

Sireskop SX	735	39	Obertisch Tiefenblende (OT): EEPROM-Fehler D1	overtable collimator (OT): EEPROM error on D1

Sireskop SX	736	33	Obertisch Tiefenblende (OT): Endschalterfehler	overtable collimator (OT): end switch error

Sireskop SX	736	39	Obertisch Tiefenblende (OT): Endschalterfehler	overtable collimator (OT): end switch error

Sireskop SX	800	38	Timeout der Katapultrasterlade	catapult bucky grid(KRL): Timeout

Sireskop SX	801	38	Retransmission: Katapultrasterlade	catapult bucky grid(KRL): Retransmission

Sireskop SX	802	38	Katapultrasterlade meldet sich beim Hochlauf nicht	catapult bucky grid(KRL): no reply

Sireskop SX	803	38	Katapultrasterlade meldet: Fehler im Programmablauf	catapult bucky grid(KRL): error in program

Sireskop SX	804	38	Katapultrasterlade meldet: Falsche Empfangsdaten	catapult bucky grid(KRL): invalid data received

Sireskop SX	805	38	Katapultrasterlade meldet: Rasterantrieb defekt	catapult bucky grid(KRL): defective grid gear

Sireskop SX	806	38	Katapultrasterlade meldet: Kassettenformaterkennung defekt	catapult bucky grid(KRL): no cass format size

Sireskop SX	807	38	Katapultrasterlade meldet: Aufnahmestopp-TO aufgetreten	catapult bucky grid(KRL): stop of exposure

Sireskop SX	808	38	Katapultrasterlade meldet: Can Fehler	catapult bucky grid(KRL): CAN error

Sireskop SX	809	38	Katapultrasterlade meldet: Senderingpufferьberlauf	catapult bucky grid(KRL): receive buffer overflow

Sireskop SX	810	38	Katapultrasterlade meldet: Empfangsringpufferьberlauf	catapult bucky grid(KRL): transmit buffer overflow

Sireskop SX	820	38	Timeout des Rasterwandgerдt	wall stand: Timeout

Sireskop SX	821	38	Retransmission: Rasterwandgerдt	wall stand: Retransmission

Sireskop SX	822	38	Rasterwandgerдt meldet sich beim Hochlauf nicht	wall stand: no reply

Sireskop SX	823	38	Rasterwandgerдt meldet: Fehler im Programmablauf	wall stand: error in program

Sireskop SX	824	38	Rasterwandgerдt meldet: Falsche Empfangsdaten	wall stand: invalid data received

Sireskop SX	825	38	Rasterwandgerдt meldet: Rasterantrieb defekt	wall stand: defective grid gear

Sireskop SX	826	38	Rasterwandgerдt meldet: Kassettenformaterkennung defekt	wall stand: no cass format size

Sireskop SX	827	38	Rasterwandgerдt meldet: Aufnahmestopp-TO aufgetreten	wall stand: stop of exposure

Sireskop SX	828	38	Rasterwandgerдt meldet: Can Fehler	wall stand: CAN error

Sireskop SX	829	38	Rasterwandgerдt meldet: Senderingpufferьberlauf	wall stand: receive buffer overflow

Sireskop SX	830	38	Rasterwandgerдt meldet: Empfangsringpufferьberlauf	wall stand: transmit buffer overflow

Sireskop SX	890	32	Allgemeiner CAN-Fehler	General CAN error

Sireskop SX	890	33	Allgemeiner CAN-Fehler	General CAN error

Sireskop SX	891	32	Timeout Display	Timeout Display

Sireskop SX	891	36	Timeout Display	Timeout Display

Sireskop SX	892	32	CAN-HW nicht in Ordnung	CAN-HW failure

Sireskop SX	892	33	CAN-HW nicht in Ordnung	CAN-HW failure

Sireskop SX	893	32	OPTIX Display nicht bereit	Optix Display not ready

Sireskop SX	893	36	OPTIX Display nicht bereit	Optix Display not ready

Sireskop SX	900	32	XCS-Hardware nicht in Ordnung	XCS-Hardware failure

Sireskop SX	901	32	XCS-Timeout beim Empfang	XCS receiving Timeout

Sireskop SX	950	36	Mailbox Bedienung (BD) meldet sich nicht	mailbox Console (BD):: no response

Sireskop SX	951	32	Mailbox Bildverstдrker meldet sich nicht	Mailbox image intensifier(BV) no response

Sireskop SX	952	32	Mailbox SM meldet sich nicht	Mailbox collimator no response

Sireskop SX	952	33	Mailbox Strahlungsmanipulation: meldet sich nicht	mailbox Collimator task (SM): no response

Sireskop SX	953	32	Mailbox Gerдtegeometrie (GG) meldet sich nicht	mailbox standcontrol(GG): no response

Sireskop SX	954	34	Mailbox Kassettensystem meldet sich nicht	mailbox cassette system no response

Sireskop SX	955	34	Mailbox ACS meldet sich nicht	mailbox ACS: no response

Sireskop SX	960	32	Mailboxьberlauf Bedienung (BD)	mailbox Console (BD):: overflow

Sireskop SX	961	32	Mailboxьberlauf Bildverstдrker	mailbox image intensifier(BV): overflow

Sireskop SX	962	32	Mailboxьberlauf SM	mailbox Collimator task (SM): overflow

Sireskop SX	962	33	Mailbox Strahlungsmanipulation: Ьberlauf	mailbox Collimator task (SM): overflow

Sireskop SX	963	32	Mailboxьberlauf Gerдtegeometrie (GG)	mailbox standcontrol(GG): overflow

Sireskop SX	964	34	Mailboxьberlauf Kassettensystem	mailbox cassette system overflow

Sireskop SX	965	34	Mailboxьberlauf ACS	mailbox ACS overflow

Sireskop SX	999	32	Grundsystem, fataler SW-Fehler	Basic system, fatal SW error

XCS ©2002 by Siemens Med AXE

Из моего опыта ремонта:

Sireskop SX	007	16         Плата D5  HYC9088A_LF                 КЗ питания -5В для

HYC9088A_LF

http://smstechforum.com/index.php?board=27.0  - форум