Вход в калибровку в разделе 11 и 11.1 мануала.

Для шторок раздел cell 117.

11.1.8 Adjusting the CASSETTE TRAY potentiometer (cell 119)

Настройка минимального значения:

1. Используя E и G кнопки (рисунок 11-9 (9-1)), выберите ячейку 119 на дисплее.

2. Величина напряжения на потенциометре преобразуется и отображается на дисплее как значение между 0 и 4095.

3. Сместите джойстик H (рисунок 11-9 (9-1)) влево, перемещая лоток кассеты в парковочное положение, которое соответствует минимальному значению. На дисплее появится сообщение "min", означающее движение лотка в минимум.

4. Отображаемое значение потенциометра должно уменьшиться. Если это не произошло, значит 2 вывода потенциометра перепутаны (инвертированы).

5. По достижении минимального значения и автоматической остановки на дисплее в течение 2сек. мигает слово “Accepted”.

6. Проверьте, что значение потенциометра - приблизительно 900, если это не так – рассоедините механизм поворота с потенциометром и установите вращением потенциометра данное значение, после чего подсоедините механизм поворота потенциометра и повторите процедуру регулирования.

Настройка максимального значения:

7. Сместите джойстик H (рисунок 11-9 (9-1)) вправо, перемещая лоток кассеты к выходному положению, то есть к выгрузке кассеты, которое соответствует максимальному значению.

8. Отображаемая величина потенциометра должна увеличиться.

9. Когда лоток достигнет максимального значения, движение

автоматически остановится и на дисплее в течение 2сек. мигает слово “Accepted”.

10. Проверьте, что значение потенциометра - приблизительно 3300.